黔南州人民医院CRRT等医疗设备采购项目

| 序号 | 科室 | 仪器设备名称 | 数量 | 计量单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 儿科 | 床旁CRRT | 1 | 台 |
| 2 | 呼吸科 | 肺功能仪（单机） | 1 | 台 |
| 3 | 消化科 | 呼出气体分析仪 | 1 | 台 |
| 4 | 心电图室 | 动态心电记录仪 | 10 | 台 |
| 5 | 心电图室 | 动态血压监护仪 | 5 | 台 |
| 6 | 心内二科 | 病人监护仪 | 1 | 台 |
| 7 | 泌尿外科 | 输尿管肾镜 | 1 | 台 |
| 8 | 心内一科 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 台 |
| 9 | 妇科 | 彩色超声诊断仪 | 1 | 台 |
| 10 | 神经内二科 | 医院心理量表评估软件 | 1 | 台 |
| 11 | 神经内二科 | VR心理健康系统 | 1 | 台 |
| 12 | 神经内二科 | 生物反馈仪 | 1 | 台 |
| 13 | 儿科 | 呼吸机 | 1 | 台 |
| 14 | 儿科 | 电子支气管镜（主机+2条镜子） | 1 | 台 |
| 15 | 儿科 | 试听整合连续测试软件 | 1 | 台 |
| 16 | 儿科 | 视力筛查仪 | 1 | 台 |
| 17 | 儿科 | 听力筛查仪 | 1 | 台 |
| 18 | 儿科 | 亚低温治疗仪 | 1 | 台 |
| 19 | 儿科 | 全功能体检仪 | 1 | 台 |
| 20 | 儿科 | 新生儿暖箱 | 1 | 台 |
| 21 | 胸心外科 | 电子支气管内窥镜 | 1 | 台 |

- 床旁CRRT

（一）技术参数

- 全机为原装进口设备

- 可实现治疗方式：

连续静脉静脉血液滤过(CVVH)连续静脉静脉血液透析(CVVHD)

连续静脉静脉血液滤过透析(CVVHDF)

缓慢持续超滤(SCUF)

血浆置换(TPE)

血液灌流(HP)

*3、12英寸彩色屏幕，中文界面，引导式操作系统

*4、六泵设计：包括但不限于血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，

抗凝注射器泵等

*5、四个精密独立液体秤，包括但不限于废液秤、透析液秤、置换液秤等

- 四个压力传感器：

输入压检测范围-250 mmHg--+450 mmHg回输压检测范围-50 mmHg-+350 mmHg滤器压检测范围-50 mmHg-+450 mmHg废液压检测范围-350 mmHg-+400 mmHg

- 能临时中断患者治疗，进行再循环程序，病人做其他检查。

- 通过夹管阀，在治疗期间可以调节前稀释和后稀释的比例。

- 以图形显示治疗参数，连续TMP和压力下降监控。系统自带软件连续监控压力变化，并触发报警，提示滤器凝血。(操作手册P103)*10、具有抗静电装置，避免ECG心电图干扰。

*11、加温器：加热范围：33~43℃。

- 可自动安装一体配套运行所有CRRT模式，方便临床在危重病人救治中快速上机治疗。

- 拥有肝素和枸橼酸两种抗凝方式的选择，在枸橼酸抗凝模式中，具有一体化补钙功能，同时补钙速率可以单独调节。枸橼酸盐剂量范围：1.5~6.0 mmol/L血液；钙流速：2—100mL/h。

- 通过USB端口，长达96小时的数据存储器。

- 电力供应：

电压：115/230 V AC(+/-10%)

频率：50~60HZ+/-5HZ

- 环境要求：

温度：10~35℃

相对湿度：30~85%

空气压力：70~106 Kpa(0.7~1.06bar)

*17、具备后备电源，在使用后备电源的情况下，每个驱动泵都能工作至少10分钟。

- 具备漏液探测系统，防止液体失衡，保证治疗安全。

- CF级别电器兼容，做CRRT的同时可以开展电除颤，保证患者救治的及时性、安全性。提供厂家原产机器配套的专用于连续性血液净化的滤器及配套管路，可满足不同体重患者的连续性血液净化治疗需求，包括低体重患儿；具有AKI内毒素治疗专业耗材，保障产品的兼容性及临床治疗的安全性。

配置清单

| 1 | 107493 | Prismaflex Machine主机 Standard Features基本性能 一体化设计，六个泵(含1个肝素泵),提供全面治疗方案： SCUF、CVVHD、CVVH、CVVHDF、TPE等 内置智能操作软件结合特大高清晰彩色液晶触摸屏，中文引导式互动操作界面 自动评估、提示和预警提示滤器凝血，具有数字及曲线图显示功能 全自动快速预充所有管路及滤器 自动存档5000个报警及治疗参数达90小时 独有的无血气界面静脉壶，抗静电装置及置换液/透析液转换阀门 |  |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | 可持续发展的软件操作系统，可通过存储卡下载并保存治疗资料，后备电源 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | G5013201 | Prismaflex Operator's Manual操作手册 | 1 |
| 3 | G5005202 | Prismaflex Service Manual维修手册 | 1 |
| 4 | 109820 | Prismatherm II Blood Warmer血液加温器，43.5℃温度可调，220V | 1 |
| 5 | G5002301 | Warmer holder加温器支架 | 1 |
| 6 | G99005801 | Prismatherm IlOperator'sManual血液加温器操作手册 | 1 |
| 7 | G99006901 | PrismathermlI Service Manual血液加温器维修手册 | 1 |
| 8 | G5000101 | Calibration Weight Kit平衡秤校准套件 | 1套 |
| 9 | 106697 | Prismaflex Sets | 1套 |

- 肺功能仪（单机）

技术参数

- 操作界面：具备中英文操作界面，具备较强的用户友好性。

- 产品测试曲线：产品具备容量—时间曲线、容量—流速曲线(F-V)。

- 预测公式：产品具备10种预测公式，且具备6种以上专门针对国人的预测公式。

- 产品具备将ATPS自动转换至BTPS的功能。

- 产品具备对各项检测指标反复进行测量，并出具3次测试结果进行比较的功能。

- 产品具备支气管舒张试验功能以及药前药后试验对比功能。可在按常规检查患者的通气功能后，加做支气管舒张试验，且在用药后再重新测量FVC。

- 数据上传功能：产品通过USB接口实现测量数据的上传功能，并借助强大的PC机分析处理软件，对测量波形和结果进行回放、分析及打印。测量数据具备存储功能，且具备药前药后测量及对比功能。

- 信息管理功能

- 具备通过按键输入患者信息，包括ID号、年龄、身高、体重、性别的数据输入功能。

- 具备通过按键修改已有患者信息的功能。

- 具备对已记录患者信息进行删除的功能。

- 可通过选择ID号显示出该ID号患者的所有测量结果数据。

- 存储功能：可通过菜单操作存储当前患者测量结果的数据，最大可存储300个以上患者的测量结果。

- 具备打印功能：可将测量结果打印出来。

- 气道激发试验功能为可选配置。

测量参数

1.产品具备43个测量参数，可根据用户需求进行升级以增加测量参数。

- VC

- 肺活量(VC)：最大呼气量。

- 潮气量(TV)：平静状态下肺活量测量前的平均呼吸量。

- 补呼气量(ERV)：超出平静状态下呼气位置的最大呼气量。

- 补吸气量(IRV)：超出平静状态下吸气位置的最大吸气量。

- 深吸气量(IC)：IRV+TV。

- 预测值：VCPRED-VC预测值

- 实测值比预测值：%VC-VC实测值比预测值

- FVC

- 用力肺活量(FVC):用力呼气的最大呼气量。单位：升(L)

- 0.5秒用力呼气量(FEV0.5):第一个0.5秒内的用力呼气量。单位：升(L)

- 1秒用力呼气量(FEV1.0)第一个1秒内的用力呼气五，单位：升(L)

- 3秒用力呼气量(FEV3.0)第一个3秒内的用力呼气量。单位：升(L)

- 1秒用力呼气量/用力肺活量(FEV1.0%G):fFV1.0%G=FEV1.0/FVCx100%。

- 1秒用力呼气量/肺活量(FEV1.0%T):FEV1.0%T=FEV1.0/VCx100%。

- 3秒用力呼气量/用力肺活量(FEV3.0%G):FEV3.0%G=FEV3.0/FVCx100%。

- 3秒用力呼气量/肺活量(FEV3.0%T):FEV3.0%T=FEV3.0/VCx100%。

- 呼出气量(Vext):一次呼出的所有气量。单位：升(L)

- 呼气时间(EX Time):一次呼气所用的时间。单位：秒

- 最高中段呼气流速(MMF):FVC从75%到25%的平均流速。单位：升/秒

- 最大呼气流量(PEF):呼气过程中的最大呼气流量。单位：升/秒

- 75%FVC时的用力呼气流量(MEF75):75%×FVC时刻的用力呼气流量。

- 50%FVC时的用力呼气流量(MEF50):50%×FVC时刻的用力呼气流量。

- 25%FVC时的用力呼气流量(MEF25):25%×FVC时刻的用力呼气流量。

- 用力吸气肺活量(FIVC):吸气过程中的肺活量。单位：升(L)

- 0.5秒用力吸气体积(FIV0.5):用力呼气后再用力吸气时头0.5秒内吸入空气体积。单位：升(L)

- 1秒用力吸气体积(FIV1.0):用力呼气后再用力吸气时头1秒内吸入空气体积。单位：升(L)

- 1秒用力吸气气量/用力肺活量(FIV1.0/FVC):FIV1.0/FVCx100%。

- 1秒用力吸气气量/用力吸气肺活量(FIV1.0/FIVC):FIV1.0/FIVCx100%。

- 最大吸气流量(PIF):吸气过程中的最大吸气流量。单位：升/秒

- ₅0%FIVC时用力吸气流量(MIF50):50%×FVC时刻的吸气流量。

- FVC预测值

- FVC实测值比预测值

- FEV1预测值

- FEV1实测值比预测值

- FEV3.0预测值

- FEV3.0实测值比预测值

- MMF预测值

- MMF实测值比预测值

- PEF预测值

- "EF实测值比预测值

- AEF25预测值

- MEFr25实测值比预测值

- MEF75预测值

- MEF75实测值比预测值

- MEF50预测值

- MEF50实测值比预测值

- MWV

- 最大自主通气量(MV):一分钟最大呼气量。单位：升/分钟

- 呼吸频率(RR):1分钟呼吸次数。

- 潮气量(TV):N次平静呼吸量的平均值(N是一分钟呼吸次数)。

- MVV预测值

- MVV实测值比预测值

配置清单

| 序号 | 配置名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肺功能仪主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电源线 | 条 | 1 |
| 3 | 地线 | 条 | 1 |
| 4 | 打印纸 | 卷 | 1 |
| 5 | 操作说明书 | 份 | 1 |
| 6 | 合格证 | 份 | 1 |
| 7 | 保修卡 |  | 1 |
| 8 | 咬嘴(过滤型) | 包 | 2 |

- 呼出气体分析仪

技术参数

- 核心方法学：电化学法。

- 检测气体：氢气。

- 检测分辨率：1ppm.

- 测量范围：0-300ppm(vol/vol)。

- 重复性(精度):<信号的5%或2 ppm{以较大者为准)。

- 采样方式：离线采样。

- 分析方式：手动分析，不支持上传。

- 单次气体检测时间：180s

- 进样方式：吹气进样

- 工作温度：10至40°C(建议10至20°C,以延长使用寿命)。

- 湿度：1 5%至9 0%RH.

- 压力：大气压±10%。

- 显示屏：2.8”彩色AMOLED面板，带电容式玻璃触摸区。触屏灵敏，使用简单，戴手套也可操作触摸屏。

- 数据分析：USB数据输出，可将结果上传至电脑，在电脑上进行数据分析，具备数据自动备份和完整数据管理功能。

- 校正方式：半自动校正，可提示需下次校正的时间。

- 过压类别Ⅱ类，污染等级2级。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼气氢测试仪(标配) | 台 | 1 |
| 2 | 电池或蓄电池(标配) | 个 | 4 |
| 3 | 鼻夹(标配) | 个 | 1 |
| 4 | 单向过滤吹气嘴(标配) | 个 | 3 |
| 5 | 数据工作站 | 套 | 1 |

- 动态心电记录仪

（一）技术参数

- *导联数目：12导联/3导联二合一，一个记录器既可以有12导联记录模式，又可以有3导联记录模式。

- 采样频率1024点/秒。

- 频率响应：0.05—60Hz。

- 共模抑制比不低于80dB。

- 16位A/D转换精度。

- 记录器自带独立起搏检测通道，无需设置起搏开关可完成起搏信号自动检测和记录。

- 记录器提供电池电量、导联线连接、闪存卡等自动检测功能，能够提示电池电量不足，导联线干扰和闪存卡不良等报警。

- *具有数据保护功能，对未经分析的数据提供删除提示，防止错误删除病人数据。

- 存储介质：采用通用型SD存储卡，存储容量不少于2G。

- 电源：1节7号电池。

分析软件功能：

- 中文操作界面，兼容3导/12导数据分析。

- 软件可根据病例建立时间或者病例类型建立文件夹分类管理，方便查询统计；

- 可人工设定分析开始和终止时间，提供分析参数的重新设置，根据不同的临床需求可以进行分析功能的场景设置，以便实现分析的流程化。

- 真正的12通道同步分析，可任意选择主通道和辅助通道分析设置。

*5）采用多级模板分析技术，提供总模板、二级子模板和心搏三级分析和编辑功能。总

模板包含房早、室早、正常、伪差、未知等类型，提供模板合并功能。必须具有伪差自动识别，将伪差与未知心搏分类统计。

*6）提供心搏叠加显示窗口，可以将总模板内心搏列队显示，互相对比，对归

类错误的心搏一目了然，同时提供对心搏叠加显示窗的心搏提供重新归类的编辑功能。

- 提供反混淆（DEMIX）心搏叠加分析功能，提供1000/2000等多心搏叠加显示和分析，对自动归类错误以及疑难的心搏提供很好的判断工具。

- 具有心率变异性(HRV)分析功能，包括时域，频域分析和LORENZE散点图分析；提供5分钟、24小时心率变异性分析数据及图表。

*9）具有专门程序提供房颤、房扑自动分析功能。独特的心搏能量分布谱技术及瀑布图显示分析技术，起搏分析可以准确到心搏，提供独立的房颤、房扑分析报告。

- 强大的起搏器分析功能，适用AAI、VVI、DDD等多种起搏器，提供独立起搏分析报告。

- 独立的12导联ST扫描分析功能，提供独立的分析报告，自动分析太高和压低类型，提供心肌缺血总负荷。

- 心率震荡（HRT）分析功能；

- 可选配具有心室晚电位分析功能；

- 可选配提供T波电交替分析功能；

- 提供睡眠呼吸暂停综合症分析功能；

- 可选配提供心率减速力分析功能；

- 提供QT分析功能；

- 提供全程页扫描功能；

- 片段图编辑功能，可对保存的片段图打印的导联数量、打印长度、增益进行编辑。

配置清单

| 序号 | 中文品名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动态心电图记录器 | 1套 |  |
| 包含内容 | 动态心电记录器 | 1套 | 4个 |
|  | SD闪存卡 | 1个 | Sandisk/4GB |
|  | 12导心电一体导联线 | 1条 | 10电极 |
|  | 记录器背夹 | 1块 | 白色 |
|  | 记录器腰带 | 1条 | 灰色 |
|  | 白色塑料外包装盒 | 1个 | 含标贴 |
| 2 | 动态心电图分析软件 | 1套 |  |

- 动态血压监护仪

（一）技术参数

- 整体要求

- 配备1套动态血压分析软件和5个动态血压监测仪。

- *原装进口，具有《中华人民共和国医疗器械注册证》,且通过美国FDA和欧洲CE认证。

- *通过英国高血压学会(BHS)双A认证、欧洲高血压学会(ESH)认证和AAMI/ANSI/ISO 81060(成人和儿童)认证，并提供相关认证材料。

- 技术性能要求

- 测量方式：示波振荡法，支持手动测量。

- *显示方式：≥2.4英寸彩色液晶屏幕显示；显示收缩压、舒张压、心率

和时间。

- 测量范围：收缩压：60-260mmlg或更广、舒张压：30-200 mmHg或更广、平均压：40-230 mmHg或更广、脉搏：40-180次/分或更广。

- *测量精确度≤±3mmHg,提供相关认证材料和检验报告。

- 测量模式：具备舒适模式和儿童模式。

- *低功耗模式：在10秒不活动状态后，测量仪将进入低功耗模式。

- 回顾数据：测量仪提供测量运行期间及时回顾测量结果读数的功能。

- 自动补测：对于测试失败，≤2分钟之内自动补测。

- 安全锁：当长时间不正常充气或充气压力超过限值时，监护仪会启动安全

锁自动停止测量。

- 测压间隔：连续测量；6-120分钟(不低于12档)

- *记录时间：连续记录24小时或最多7天

- 测量速度：测量时间≤50秒

- 储存：储存数据≥300个测量结果

- 静音设计：充气泵有静音设计，不影响患者休息。

- 过压保护：成人模式，袖带压力超过300mmHg能打开安全阀自动放气；儿童模式，袖带压力超过250mmHg能打开安全阀自动放气。

- 超时保护：软件限制最大为175秒。自动保险机械装置将膨胀周期限制在低于180秒，将绝对最大压力限制在300mmHg。空气软管可由患者拆下。

- 硬件保护：两次测量之间或出现异常读数时，测量仪会强制实现30秒的最短等待周期，以便重新灌注，获取准确的测量结果。

- 掉电数据保护：记录过程中取掉电池，不丢失已经记录的数据。

- 掉电释压保护：臂带加压过程中，取掉电池，臂带能够自动释压。

- *体积≤101.5×70×27.6mm,重量≤175g(不包括电池)

- 电源要求：2节AA型电池。

- 标配标准成人袖带(24-32cm),可选配儿童袖带(12-20cm),成人小号袖

带(17-26cm),成人大号袖带(32-42cm),成人特大号袖带(38-50cm),适应成人、

儿童及特殊人群的使用。

- *独立初始化：测量仪具有独立初始化功能，无需借助电脑进行初始化。

- 软件功能：具备配置监测仪，下载记录、审阅检测、审阅报告、编辑患者、编辑检测详细信息、完成检测、导入/导出等基础功能。提供血压数据表，趋势图、血压上升下降曲线、昼夜节律分析和清晨血压分析。

- 配置清单：5个动态血压监测仪，配置10个标准成人袖带，2个成人大号

袖带，2个成人小号袖带。

- 配套硬件配置要求

- 标配动态血压监测仪工作站台式电脑1台。

- 电脑主机：标配原装主流品牌工作站主机，处理器i5以上，8GB双通道DDR2

内存以上，>1T SATA硬盘，鼠标操作。

- 显示器：高分辨率≥19'LCD平板彩显器，分辨率≥1024*1280。

- 操作系统：Microsoft Windows 10专业版中文操作平台。

- 标配主流品牌激光打印机一台。

配置清单

| 产品号 | 产品描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动态血压记录分析系统 |  | 1 | 套 |
|  | 动态血压报告管理软件 | 1 | 套 |
|  | 高保真USB数据线 | 1 | 根 |
|  | 动态血压分析工作站电脑(含显示器) | 1 | 台 |
|  | 打印机 | 1 | 台 |
|  | 标准成人动态血压袖带 | 10 | 个 |
|  | 大号成人动态血压袖带 | 2 | 个 |
|  | 小号成人动态血压袖带 | 2 | 个 |

- 病人监护仪

技术参数

- NMPA三类注册证，可用于成人、儿童和新生儿的监护；

- *测量参数：escCo,esCCI,esSI,esSVI,esSVR、esSVRI、HR、Resp、SpO₂、NIBP、2通道Temp、2通道IBP、EtCO₂:

- *屏幕规格：≥10英寸，标配触摸屏，采用二级操作菜单；

- *标配无创心排量监测功能：

- *支持实时连续监测患者心排量及各项指标

- “无需耗材

- 心电监护要求

- 支持3芯或6芯心电导联线，可同屏显示8通道心电图；

- 频率响应0.05~150Hz

- 可同时分析≥2通道心律失常

- 标配心律失常分析种类：224种，可分析房颤(AF)

- *可分析QTc、QRSd、ST、VPC等相关心电参数并有相应报警设置

- Spo2监护要求

- 可测量并显示PR、PI、SQI(信号质量指数)等参数

- *标配分体式血氧电缆及血氧探头，血氧探头可水洗消毒，防水等级≥IPX6

- NIBP测量要求

- *测量方法：降压法和升压法

- 测量模式：手动、自动(定时)、连续、腰麻、智能触发

- *可显示SI(休克指数)/RPP(率压积)

- Temp监护要求：标配双通道体温监测，可显示双体温差值

- 有创血压监护要求

- *标配接口支持同时测量双通道有创血压

- *可测量PPV、SPV等参数，提示机械通气患者的容量情况

- 呼末二氧化碳监护要求

- *标配主流法呼末二氧化碳接口

- *多种呼末传感器可选，可测量新生儿、儿童、成人、插管、非插管患者

- 呼末传感器防水等级：≥IPX7

- 震动防护程度：符合MIL-STD-810标准

- 预热时间：≤10秒

- 指南功能：内置图文简易操作指南，提供测量指导、并可根据技术报警类别提示报警原因及应采取的措施。

- 数据存储

- *标配≥100小时波形全息回顾

- 标配2100小时趋势图、趋势列表、NIBP列表，报警列表、心律失常列表、OCRG视图等。

- *电池：标配锂电池，续航工作时间≥6小时

- 可升级视频输出接口、ECG/BP信号输出接口、RS-232串口、报警输出接口

- *标配内置式热敏记录器，也支持网络打印机进行数据打印

- 标配网络接口，支持连接中央监护系统，也可支持以HL7方式接入第三方临床信息系统：

- 标配把手，无风扇设计，防水等级≥IPX1

配置清单

|  | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪主机 | 1 |
| 2 | ECG连接线 | 1 |
| 3 | ECG电极导联线 | 1 |
| 4 | SpO₂连接线 | 1 |
| 5 | 可重复使用脉搏血氧探头 | 1 |
| 6 | 成人/小儿用无创血压通气软管 | 1 |
| 7 | 血压袖带(成人) | 1 |
| 8 | 电池组 | 1 |
| 9 | 记录器模块 | 1 |
| 10 | escCO无创连续心排量监 测功能解锁码 | 1 |
| 11 | 电线组件 | 1 |

- 输尿管肾镜

（一）技术参数

- *输尿管一体镜；

- 视野角度：5度；

- 工作长度：430mm;

- *外径：前端6.0Fr,后端7.5 Fr;

- *可配合4Fr器械使用；

- 特殊金属记忆，镜管自动复位；

- 高亮度，图像不低于50000像素；

- 器械入口可配伞状工作通道口，使手术器械进入更加简易、快捷、流畅；

- 可配碎石杆辅助器，增加碎石杆稳定性，防止抖动；

- 防损伤插入前端；

- 器械通道具有反渗水功能；

- 可浸泡、熏蒸、可134℃高温高压消毒；

- 进口钛合金材质外壳；

- 蓝宝石镜面；

- 原装进口一体镜。

配置清单

|  | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | - 鞘管 | 1 |
| 2 | - 冷光源接头 | 1 |
| 3 | - 目镜罩 | 1 |
| 4 | - 进出水阀 | 1 |

- 彩色超声诊断仪

技术参数

- 货物名称：全数字化高端便携彩色多普勒超声诊断系统

- 产品用途说明：满足腹部、妇科、产科、心脏、小器官与浅表组织、血管、颅脑，泌尿、介入性超声、儿科、急诊、麻醉、等全身应用

- 系统技术规格及概述：

- 系统通用功能

- 115.6寸高清晰、医用专业彩色显示屏，可根据环境光变化自动调节亮度

- 探头接口1个，可扩展到3个

- 整机重量6.5kg(含电池)

- 支持用户自定义按键数量≥4个，同一个自定义键支持≥4个功能

- 支持英语，中文，法语等语种(包括键盘输入、注释、操作面板等)

- 通过CE、FDA及SFDA认证

- 二维灰阶模式

- 组织谐波成像模式

- 组织特异性成像

- 多角度空间复合成像技术，支持≥7条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

- 频率复合成像

- 斑点噪声抑制成像

- 回波增强技术

- M型成像模式

- 彩色M型

- 解剖M型，取样线≥2条，可360度任意旋转，支持实时扫描以及离线重构M型图像

- 彩色多普勒成像(包括彩色、能量、方向能量多普勒模式)

- 超宽动态血流技术

- 高分辨率血流成像

- 双实时同屏对比显示

- 自动调节取样框的角度及位置

- 频谱多普勒成像

- 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

- 连续多普勒

- 智能多普勒自动优化频谱多普勒取样线角度，以及快速矫正取样角度

- 组织多普勒成像及定量分析单元

- 支持TVI、TVD、TVM、TEI四种模式

- 专用的TDI速度、应变、应变率定量分析工具

- 曲线解剖M型

- 组织追踪定量分析单元

- 自动追踪心肌运动

- 可分析6个心脏切面，提供速度、位移和应变率等测量参数

- 参数分析结果用牛眼图显示

- 造影成像及定量分析单元

- 用于腹部、浅表和微血管造影

- 左室造影和心肌造影

- 支持时间强度分析曲线和运动追踪

- 弹性成像及定量分析单元

- 组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标

- 支持应变率测量和肿块周边组织弹性定量分析(提供证明图片)

- 实时宽景成像，支持凸阵、线阵和相控阵探头，具有扫描速度提示功能方便用户操作，可360度旋转

- 一键自动优化(包括应用干二维、彩色、频谱模式、TDI及造影)

- 图像放大技术

3.12.1一键实现全屏放大

- 210倍局部放大(支持前端、后端放大)

- 自动工作流协议

- 可根据医生习惯自定义检查规范，减少重复操作

- 自动打开彩色、频谱成像模式，自动添加体位图和注释，无需手动输入

- 穿刺针增强技术

- 双屏实时对比显示增强前后效果

- 增强平面角度可调，步进10°

- 超声教学助手，能提供标准超声声像图、解剖示意图、手法图及扫查技巧提示等，并支持以上帮助信息区域的单窗口放大功能。

- 测量分析和报告

- 常规测量，支持距离、椭圆、描迹测、体积、斜率等

- 多普勒测量(自动或手动包络测量，自动计算测量参数)

- 心脏功能专用测量及分析，包括Simpson BP,Tei指数分析，PISA等

- 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- Auto EF射血分数自动测量

- 自动识别左室舒张期切面和左室收缩期切面

- 自动包络心内膜边界，自动计算左室舒张期容积、左室收缩期容积，左室射血分数EF以及每搏量SV

- 支持心室容积随时间变化的容积变化曲线

- 儿科髋关节测量、神经测量和急重症测量

- 电影回放及原始数据处理

- 电影回放

- 所有模式下支持手动、自动回放

- 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

- 支持保存后的图像同屏对比分析(动态、静态)

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 检查存储和管理

- 240G固态硬盘

- *内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 支持直接一键存储至硬盘或U盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM),无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

- 技术参数及要求

- 二维灰阶模式

- 焦点：4个，动态可调

- 探头配置

- 电子凸阵：超声频率1.3-6.0MHz,支持扩展成像；

- 电子相控阵：超声频率1.5-5.0MHz,扫描角度≥90°;

- 电子线阵：超声频率3.0-13MHz,支持扩展成像；

- 最大显示深度：≥39cm

- TGC:≥8段，LGC:≥4段

- 动态范围：30-190dB,可视可调

- 增益调节：B/M/D分别独立可调，≥100

- 伪彩图谱：≥8种

- 扫描帧率：相控阵探头18cm深，全视野二维帧频≥50帧/秒；凸阵探头18cm深，全视野二维帧频≥40帧/秒

- 彩色多普勒成像

- 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

- 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

- 取样框偏转：≥±30度(线阵探头)

- 扫描帧率：相控阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥4帧/秒；凸阵探头18cm深，高线密度全视野彩色帧频≥6帧/秒

- 支持B/C同宽

- 频谱多普勒模式

- 显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

- PW最大速度：≥9.21m/s

- 最小速度：≤5mm/s

- 取样容积：0.5-20mm

- 偏转角度：≥±30度(线阵探头)

- 零位移动：≥8级

- 快速角度校正

- 连通性

- 参考信号：心电，呼吸波，心电触发

- 数据接口：HDMI、USB3.0接口、音频接口

- 支持数据无线传输

- 支持DICOM3.0系统，可选配DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报

- 外设数据模块：包含S---视频、VGA视频接口、高清音视频接口

- 专用台车：可升降、防盗锁模块

- 具备可装卸探头扩展槽

- 专用旅行箱，可装载土机、探头及相关备件

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

- 备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

- 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

- 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

配置清单

| 主机系统 | 包括： |
| --- | --- |
|  | 15.6寸高清晰、医用专业彩色液晶IPS显示屏 |
|  | 人机工程学的操作界面 |
|  | 镁合金外壳笔记本电脑外观 |
|  | 防泼洒IML永不磨损键盘 |
|  | B/M/Color/PW/Power&DirPower-Mode标配成像组件 |
|  | 高分辨率血流成像技术 |
|  | 发射信号的精确控制技术(TSF) |
|  | 特异性组织组织成像技术(TSI) |
|  | 自适应帧相关技术 |
|  | PSHITM宽带频移谐波成像 |
|  | 自然组织谐波成像 |
|  | 频率复合成像(FCI) |
|  | 多级信号处理系统 |
|  | 自适应彩色伪差去除技术 |
|  | 高倍波束并行处理系统 |
|  | iBeamTM智能空间复合成像技术 |
|  | HDR-Flow心脏高级动态血流技术 |
|  | iClearR智能斑点噪声抑制技术 |
|  | 线阵探头梯形成像 |
|  | ExFOV凸阵探头扩展成像 |
|  | Steer二维/彩色取样框角度独立偏转技术 |
|  | Du-image双副对比实时显示技术 |
|  | B/Color/PW三同步技术 |
|  | 高保真前后端放大技术 |
|  | iZoomTM一键无失真全屏扩展成像 |
|  | Smart Doppler |
|  | iTouchR智能一键图像优化 |
|  | 多种伪彩成像模式 |
|  | Raw Data原始数据处理 |
|  | Auto Trace频谱自动描记测量 |
|  | Free Xros M |
|  | 中英文双语注释语库 |
|  | 中文操作导航系统 |
|  | 电影回放单元 |
|  | 基本测量及应用软件包 |
|  | 中文病人报告系统 |
|  | iStation®智能内置工作站系统(支持中/英文切换) |
|  | ECG模块(硬件标配) |
|  | 内置256G固态硬盘 |
|  | 双USB3.0接口 |
|  | HDMI高清音视频接口 |
|  | 嵌入式无线Wifi发射接收 |
|  | 1探头接口 |
| 标配应用模块 | 腹部应用软件包 |
|  | 产科应用软件包 |
|  | 小器官应用软件包 |
|  | 心脏应用软件包 |
|  | 血管应用软件包 |
|  | 泌尿应用软件包 |
|  | — 儿科应用软件包 |
|  | 神经应用软件包 |
|  | 急重症应用软件包 |
|  | 回波增强Echoboost |
|  | 超声教学软件 |
|  | DI COM基本通讯单元 |
|  | ECG/RCG功能(包括夹子式三导心电电缆，DC-In信号接入线) |
| 标配探头 | 凸阵探头C5-1s |
|  | 线阵探头L12-4s |
|  | 心脏探头SP5-1 |
|  | 可拆卸锂电池(对) |
|  | 高品质、硬质包装拉箱 |
|  | 可升降台车套件 |
|  | iDock数据扩展接口(IOM-51)音频扩展模 |
|  | PEM-51三探头扩展器 |

- 彩色超声诊断仪

技术参数

产品用途说明：满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。

- 、系统技术规格及概述：

- 技术规格

- 15.6英寸高分辨率LED显示器，可根据环境光变化自动调节亮度，可独立主机调节，角度≥170°

- 主机内置相同大小探头接口2个

- 整机重量3.9kg(含电池)

- 二维灰阶模式

- 组织谐波成像

- 组织特异性成像

- 多角度空间复合成像技术，3档可调

- 斑点噪声抑制成像，7档可调

- B图像偏转，5档可调

- TGC8段、LGC8段

- M型成像模式

- 彩色M型

- 解剖M型，取样线≥3线，可360度任意旋转

- 彩色多普勒成像(包括彩色、能量、方向能量多普勒模式)

- 高分辨率血流成像

- 双实时同屏对比显示

- 自动调节取样框的角度及位置

- 立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果

- 取样框偏转：线阵探头支持≥±20度，取样框可根据探头血流方向自动调节

- 频谱多普勒成像

- 脉冲多普勒、连续多普勒

- 自动计算心动周期

- PW最大速度720cm/s;CW最大速度3800cm/s

- 一键自动优化(包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等)

- 穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增强超声图像中针体显示，具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并支持自适应校正角度

- 造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头

- 应变式弹性功能

- 超声教学助手

- 测量分析和报告

- 常规测量软件包

- 血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

- 产科自动测量：支持BPD,HC,OFD,FL,AC,HUM。自动测量≥6项胎儿发育评估指标

- 胎儿颈项透明层自动检测与测量技术

- 电影回放及原始数据处理

- 电影回放

- 所有模式下支持手动、自动回放

- 支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7分钟的电影

- 支持保存后的图像同屏对比分析(动态、静态)

- 原始数据处理，可对回放图像进行≥20个参数调节

- 信息管理与存储

- 512G SSD固态硬盘

- 内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作

- 动态图像、静态图像以PC格式直接导出(支持单帧图像文件包含：DCM、TIFF、BMP、JPG单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4),无需特殊软件即能在普通PC机上直接观看图像。

- 通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备

- 通过扫描二维码实现图像分享

- 支持隐藏病人信息

- 连通性

- 主机内置HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口

- DICOM3.0系统

- 多功能台车：可拆卸的储物篮，电源缆线专用放置架，防撞支架

- 专用旅行箱，可装载主机、探头及相关备件

- 配置

- 主机1台

- 凸阵探头1把，频率范围：1.5-6.0MHz

- 线阵探头1把，频率范围：3.0-13.0MHz

- 腔内探头1把，频率范围：4.0-10.0MHz

- 备件、技术及维修服务，培训要求及其它

- 备件要求：卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

- 技术及维修服务：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

- 技术培训要求：在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

配置清单

|  | 便携式彩色多普勒超声系统 |
| --- | --- |
| 超声主机系统及软件 | 15.6英寸高分辨率LED显示器 |
|  | 背光按键 |
|  | ZST+域光平台 |
|  | 域扫描技术 |
|  | 全域动态聚焦技术 |
|  | Channel data全息域技术 |
|  | iClear斑点噪声抑制技术 |
|  | iBeamM空间复合成像 |
|  | iTouchTM自动优化 |
|  | Echo BoostTM回波增强 |
|  | Zoom高保真读写放大 |
|  | iZoom全屏放大 |
|  | HR FlowTM高动态血流成像 |
|  | FCI频率复合成像 |
|  | iScanHelper超声教学软件 |
|  | B/M/CM/Color/PW/Power&DirPower成像组件 |
|  | 组织谐波成像单元 |
|  | PSHTM宽带频移谐波成像单元 |
|  | B/M/CM/Color/PW/Power&DirPower成像组件 |
|  | 组织谐波成像单元 |
|  | PSHTM宽带频移谐波成像单元 |
|  | 全科应用软件包，包括如下： |
|  | 腹部应用软件包 |
|  | 产科应用软件包 |
|  | 妇科应用软件包 |
|  | 小器官应用软件包 |
|  | 泌尿科应用软件包 |
|  | 血管应用软件包 |
|  | 儿科应用软件包 |
|  | 神经应用软件包 |
|  | 急重诊应用软件包 |
|  | CW连续多普勒成像 |
|  | iScape View(宽景成像) |
|  | 自由解剖M功能 |
|  | 曲线解剖M功能 |
|  | 造影成像 |
|  | 自动膀胱测量 |
|  | 应变式弹性成像 |
|  | TTQA组织追踪定量分析 |
|  | iNeedle穿刺针增强显示 |
|  | AutoEF |
|  | V-Mapping |
|  | 自动肝肾比测量 |
|  | IMT内中膜自动识别 |
|  | 中文操纵导航系统 |
|  | 电影回放单元 |
|  | DVR录像功能模块 |
|  | McAfee防病毒软件 |
|  | Qsave图像参数快速保存系统 |
|  | Raw Data原始数据处理系统 |
|  | 基本测量及应用软件包 |
|  | 中英文病人报告系统 |
|  | iStationTM病人信息管理单元 |
|  | 1T硬盘 |
|  | USB3.0接口(含type-c) |
|  | HDMI视频接口 |
|  | 网络接口 |
|  | 无线网卡 |
|  | u-Link即时获取图像技术 |
|  | 3个探头接口 |
|  | DICOM Basic |
|  | DICOM Worklist(需先配置DICOM Basic) |
|  | 凸阵探头C6-1m |
|  | 线阵探头L13-3m |
|  | 腔内探头V10-4m |
|  | MT1多功能台车(含探头杯套、打印机支架，不支持升降和卷线器) |
|  | 内置锂电池 |
|  | 国标电源线\电源适配器 |
|  | 超声耦合剂 |
|  | 使用操作说明书 |
|  | DICOM MPPS(需先配置DICOM Basic) |
|  | DICOM Query/Retrieve(需先配置DICOM Basic) |
|  | DICOM妇产科结构化报告(需先配置DICOM Basic) |
|  | DICOM血管结构化报告(需先配置DICOM Basic) |
|  | DICOM心脏结构化报告(需先配置DICOM Basic) |
|  | DICOM乳腺结构化报告(需先配置DICOM Basic) |
|  | DICOM腹部结构化报告(需先配置DICOM Basic) |
|  | 造影定量分析 |
|  | 自动产科测量 |
|  | 自动NT测量 |
|  | 全息血管硬度分析 |
|  | 自动B线检测 |
|  | 4D功能 |
|  | iLive |
|  | 彩色3D |
|  | Niche壁龛成像 |
|  | IVF |
|  | iPage |
|  | 立体血流 |
|  | 胎儿面部自动容积成像 |
|  | CPP血流像素比 |
|  | 听话iVocal功能 |
|  | ECG(模块) |
|  | ECG心电导联线(先配置ECG(模块)) |
|  | DC IN电缆(先配置ECG(模块)) |
|  | U-Bank电池组(2节申池) |
|  | U-Bank电池组(4节电池) |
|  | 键盘保护膜 |
|  | MT3A台车多功能台车 |

- 医院心理量表评估软件

（一）技术参数

- 整体要求

- 系统架构

基于面向服务SOA(Service-OrientedArchitecture)架构便于院内院外心

身筛查、风险预警、数字干预、数据中心建立，满足医院诊疗服务需求。各服务相对独立，具备一致性和规范性的接口进行联系；同时满足数据访问权限、系统功能权限分级管理，用户分为系统管理用户、科室管理用户和运行浏览用户等，上级用户管理下级用户权限，实现数据隔离。

- 信息安全

- 系统建设符合国家数据信息安全相关法规的要求，需取得信息安全管理体系认证证书，符合“ISO/IEC 27001:2022标准标准”建设规范。(须提供信息安全管理体系认证证书复印件)

- 系统具有完善的权限认证，有操作、运行、异常等维度系统日志，可以支持多因子身份证认证，数据分发，统一鉴权，数据自动清洗存储。(须提供第三方机构出具的渗透测试报告)

- 数据互通

系统应具备标准化开放接口，兼容HTTP、API等多种通信协议，预留与医院信息系统(HIS)、体检系统、小程序、互联网医院平台的接口对接能力，实现测评与管理流程无缝集成。

- 功能要求

- 自助心理筛查

支持对接微信公众号、互联网医院或小程序端开发，通过移动端实现线上量表套餐选取、线上测评、线上查阅报告等功能。

- 评估服务模块

- 患者管理

- 支持患者信息由医护人员直接录入、患者扫码和身份证扫码录入和医院信息系统导入。患者可通过录入的信息直接登录系统完成测评。

- 支持对患者的基本信息、科室信息、病史信息及分配记录进行查看和管理。支持对患者依据姓名、姓名字母缩写等形式的模糊查询。

- 支持将其他科室患者转介至业务科室。患者列表进行数据隔离，只有对应科室或具备该科室管理权限的用户可以查看科室信息。

- 量表工具包

*(1)建立多科室合理、有效的筛查机制，配置焦虑/抑郁/自杀倾向维度的心身疾病快速筛查工具包，总题目数≤10,快速帮助临床对以躯体化症状为主诉的心身疾病进行识别。(须提供此工具包的评估结果报告模板及信效度文档)

- 系统具备丰富的量表，涵盖多种专业的测评工具，包括智力、认知、行为、情绪、睡眠、人格、压力、心理健康、精神症状、疗效评估等，能满足不同场景下的评估需求。针对儿童青少年群体，提供儿童注意力品质、神经发育、持续性操作测验等测验量表。

- 支持通过数字智能交互形式，基于医护端与患者端为量表工具包提供各项辅助信息内容，有效提升评估效率与临床工具价值。

*(4)配置人格测试工具包，题目≤150道，涵盖疑病、抑郁、偏执、轻躁狂、癔症等维度，适应临床工作中对MMPI工具的要求。(须提供此工具包的评估结果报告模板及信效度文档)

- 不同量表支持设置预警阈值及预警规则，支持对预警患者进行分级预警、访谈、转介。

- 院内测评

- 支持对接医院HIS系统，医生在HIS系统能查看及调阅报告。

- 依据权限设置支持无上限开放固定测评端口、移动端口，可在医院多科室部署医生平板端，满足医院多场景测评需求。

- 支持使用测评终端和移动手机端扫码测评。支持语音测评、断点续评。

- 系统可记录、查询所有医生对该患者的分配历史数据。已完成测评的记录可直接查看测评报告。未完成测评的记录，支持手动测试。

*(5)系统的操作性测验，(如：MMSE、MOCA、画钟测验、色词测验等),支持测评时患者端与医生端的智能连接和双向信息反馈，医生端实时监控患者测评过程和进行测评操作，患者端通过触屏绘画、键鼠操作、语言回答等形式完成答题。通过数字技术提升灵活性与高效性。(须提供系统截图)。

- 患者报告

- 配置个人报告、医生报告、同比分析报告、综合报告、团体报告，各报告可独立查看。

- 系统支持批量打印，患者的多个测评报告合并为一个报告打印，便于医生快速横向对比患者测评数据。

- 支持者报告支持版式及图表自定义，报告内容支持扩展患者答题详情，支持测评结果分析的维度、评分和范围设置，指导建议支持依据维度自动给出建议以及默认指导建议。报告的分析及建议支持简版、中性版及丰富版灵活配置。

- 数据统计

- 支持对不同业务场景的统计需求并导出。

- 支持“以患者为中心”建立患者唯一标识，记录全病程心理健康档案数据。

1.2.3社会心理服务模块

(1)*(1)社会心理服务工具包

系统构建社会心理服务的功能支持。依据常见的学校、社区、企事业单位及其他场景分为对应模块，包含完成创建团体测评任务、测评人员管理、测评记录查询、个人及团队报告查看及打印等功能。系统以卡片列表形式展示不同类型单位信息。通过列表可直观查看当前用户服务的所有单位的基本信息。(须提供系统截图)。

- 创建团体

系统支持快速沟通针对某单位的团体测评任务。构建任务时，支持针对不同类型的单位，测评者填写的注册信息的部门、学院、年级、学号、社区、街道名称等信息支持自定义。

- 测评记录

系统记录测评完成情况，包括计划总人数、已加入人数、已完成人数。也可以查看成员完成明细及成员报告明细。

1.2.4诊后随访模块

支持依据不同患者病程阶段建立周期性和个性化的随诊方案，包括评估计划、日志、风险预警、复诊提醒等，通过移动端远程完成随诊计划。

- 固定管理终端(1台)

- 屏幕尺寸≥21.5寸；

- 处理器配置：不低于I3-12100/8G/256G;

- 标准接口：VGA+USB;

- 器械结构：人体工学结构设计。

- 移动测评终端(4台)

- 屏幕尺寸≥10.0寸；

- 处理器：不低于64位八核；

- 支持2.4G/5G双频WI FI;

- 内存≥4G;

- 存储≥64G,支持Type c接口，支持USB外设；

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 心理CT系统 | 套 | 1 |
| 2 | 固定管理终端 | 台 | 1 |
| 3 | 移动测评终端 | 台 | 4 |

- VR心理健康系统

（一）技术参数

*1、提供包括情绪压力评估、宣泄训练、身心放松、音乐治疗、催眠治疗、松驰治疗、正念训练、心理脱敏训练、自信心训练、注意力评估、注意力训练、认知评估、认知训练、工娱治疗、同理心训练、生物反馈训练、脱瘾治疗、强迫症脱敏训练、创伤治疗等在内的≥19种基于虚拟现实VR技术的评估训练系统内容，提供≥140个VR评估训练场景，其中基于3D建模开发且可进行虚拟现实交互的场景≥50个，所有VR场景需支持在VR一体机设备上进行运行和使用，投标人需提供所有VR场景截图证明，并对每一个场景所属系统、场景用途、场景是否完全基于3D建模技术开发、患者能否与场景进行交互以及如何交互进行说明，所有证明材料需加盖供应商公章；

*2、提供的所有VR场景内容都需支持接入脑电、心率等生理参数传感器以及头部运动追踪模块进行监测，对评估、训练及管理形成生理数据指标支撑，每次评估与训练都需具有相应的评估或训练报告，报告以文字和图表混合的方式呈现，并能够进行打印输出；

- 所有VR系统内容、测评及训练数据需整合到同一个管理系统平台中，通过一个控制平台实现管理所有VR内容和数据的功能以及同时对全部VR设备进行无线控制，实现一拖多的团体评估和训练功能，方便医生使用和进行管理；

- 全套系统设备需支持本地局域网部署，所有数据均在局域网环境下进行采集、传输、储存、分析和可视化显示；

- 提供精神心理评估功能：拥有≥150个评估量表内容，包含抑郁、焦虑、睡眠质量、睡眠觉醒模式、压力、SCL-90、生活满意度、内外型人格、意志品质、EPQ、PDP等测评内容（分别提供每一项测评量表内容界面截图证明）。

*6、提供认知功能评估训练功能：拥有≥40个游戏化认知能力评估训练内容，包含运动物体遮挡、节律时间期望效应、基于光点的生物运动知觉、任务转换、智力水平、注意分配能力、心理旋转能力、时间空间判断能力、空间视觉化能力、推理能力、领导决策力等测验内容以及智力、注意力、空间能力、记忆力、推理能力、决策能力、领导能力、合作能力等训练内容（分别提供每一项游戏化认知能力评估训练内容界面截图证明）。

*7、提供VR认知评估及训练管理系统：需具备患者信息录入、评估训练方案管理以及训练场景的启动、结束和切换等功能；支持VR画面投屏到系统页面；支持查看内容名称、标签、用途、使用说明等详细内容；支持对监测到的脑电、心率生理指标数据进行实时分析及展示；支持标签管理功能，可根据患者疾病、症状等情况为患者添加个性化标签内容；支持方案管理功能，系统需内置≥100个处方方案内容，并支持临床自主添加多项训练内容生成新的处方方案，根据患者病症选择对应方案一键运行；支持为患者定制化≥14天疗程方案，使用时一键开始训练，无需重复添加患者信息和训练方案内容，并实时监测患者疗程方案完成进度；支持同时对要求提供的所有VR设备进行远程无线控制所有的VR系统内容进行使用和管理；支持患者档案管理功能，包含患者信息管理、评估及训练报告管理及打印；支持报告编辑功能，临床可自主配置报告展示模块，以及对报告内容进行编辑，系统根据临床配置内容自动调整报告内容及排版（提供系统全部对应功能的详细页面截图证明）；

*8、所有沉浸式虚拟现实系统和数据均需汇总、存储、管理在统一的基于Mysql数据库技术、SpringBoot框架、vue框架的控制管理系统中，系统支持部署局域网运行，支持数据实时可视化：包含设备名称、头盔电量、左右手柄电量、设备启动状态、重新定位、音量调节、患者信息、训练信息、实时生理数据等（提供对应功能的页面截图证明）;

- 提供VR情绪压力识别系统：通过接入专业生理参数传感器，定量化评估患者情绪压力状态，生成专业的HRV数据分析报告，包含SDNN、RMSSD、PNN50、TP、LF、HF等时域、频域及非线性等心率变异性数据（提供系统对应的场景截图和评估报告证明）；

- 提供VR情绪压力宣泄系统：提供≥3种基于虚拟现实技术的宣泄训练内容，患者可以通过呐喊和运动等方式来实现宣泄压力的目的；VR场景中的动植物需满足虚拟现实交互功能，患者通过呐喊能够模拟大风吹动树木，引起鸟儿飞来飞去，将丛林中的动物吸引出来等场景反馈；系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR身心放松系统：提供≥12个基于3D建模的身心放松训练场景，用于患者心理焦虑、紧张等负面心理情绪的调节；患者在VR场景中具备自由移动的功能；系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR音乐治疗系统：提供≥12个实景拍摄的音乐舒适训练场景选择，包含振奋类、激扬类、舒适类、冥想类等≥10种心理疗愈音乐；系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR催眠治疗系统：提供≥6种催眠治疗场景选择，通过思维诱导、情感整合和心理暗示的方式帮助患者消除病理心理和躯体障碍；系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR松弛治疗系统：提供≥12种松弛治疗场景选择，沉浸式场景和专业的松弛引导语帮助患者缓解焦虑和压力；系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR正念训练系统：提供≥12种正念训练场景选择，帮助患者进行内观，更好地进行自我觉察、自我分析和自我探索，从而提高注意力和专注度；系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR心理脱敏训练系统：提供包括高度、幽闭、动物、社交恐惧等在内的≥30种暴露脱敏训练内容，训练场景需具备人机交互功能；其中，恐高脱敏训练需具备≥10个可自由设置的高度等级以满足逐级暴露的训练需求，患者在恐高脱敏训练场景中能够进行自由移动并完成一系列任务来适应不同高度；系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图、不同暴露等级截图和训练报告证明）；

- 提供VR自信心训练系统：提供包括教室、会议室、礼堂、办公室在内的≥4种自信心训练场景选择，帮助患者克服社交演讲恐惧；医生可通过管理系统控制训练场景中的虚拟观众进行鼓掌、挥手、站立、左顾右盼、呐喊及摇头等各种表情、动作及声音来对患者进行鼓励、打压等心理暗示，可控制动作种类≥10种，可控制声音种类≥10种（提供系统对应的全部场景截图、不同动作及声音的实时控制界面截图和训练报告证明）；

*18、提供VR注意力评估系统：系统全流程自动引导完成测评，无需人为指导，单次评估时长≥15分钟，并支持在评估过程中加入可量化的干扰条件，最后出具客观的评估报告，报告内容包含眼动热力图、眼动范围图、全程注意变化、干扰分析、总遗漏、总正确、总错误、反应时间、运动活动等一系列分析指标（提供系统对应的场景截图和评估报告证明）；

- 提供VR注意力训练系统：提供≥7种基于虚拟现实技术的注意力训练内容，≥200种训练难度方案，并提供注意力训练报告，包含患者注意力训练的综合得分、正确命中、未命中、错误命中、反应时间、放松度以及专注度等训练指标，系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图、难度调节界面截图和训练报告证明）；

- 提供VR认知评估系统：能够对患者的注意力、记忆力、执行功能、逻辑思维、知觉运动等≥5个认知维度进行评估，并出具详细的评估结果报告，有效反映患者不同维度的能力强弱，从而为后续的认知功能训练提供参考依据（提供系统对应的场景截图和评估报告证明）；

- 提供VR认知训练系统：提供≥10种基于虚拟现实技术的认知训练内容，包含记忆力、空间知觉、逻辑思维、手眼协调等多种训练功能，≥200种训练难度方案，实现对患者记忆力、注意力、意志力、反应能力等改善的目的，系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图、难度调节界面截图和训练报告证明）；

- 提供VR工娱治疗系统：提供包含绘画、曼陀罗等在内的≥2种工娱训练内容，通过虚拟现实媒介来帮助患者表达自我的情感和想法，促进情绪的释放和调节，系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR脱瘾治疗系统：提供包含戒酒、戒烟和戒网瘾在内的≥3种训练内容，拥有≥10种暴露场景，通过线索暴露、厌恶和松弛疗法的有机结合对患者进行心理干预，降低患者对成瘾物质的线索反应，系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

*24、提供VR同理心训练系统：基于经典空椅子疗法，通过帮助患者自我安慰、安慰他人、理解自己三种模式来进行心理锻炼，提升亲社会情感，虚拟场景能够1：1还原患者现实生活中的肢体动作，并将其同步到虚拟化身上，系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统不同角色模式下的场景截图、训练过程中场景还原不少于10种不同肢体动作截图和训练报告证明）；

- 提供VR生物反馈训练系统：支持心率、脑电生物反馈训练功能，提供≥3个训练场景内容，支持根据训练需求自主选择反馈训练的生理指标，训练场景实时根据采集到的生理数据同步变化，使患者对自身的感知更加具体和真实（提供系统对应的全部场景截图、不同训练过程的场景变化截图和训练报告证明）；

- 提供VR强迫症脱敏训练系统：提供≥2种基于虚拟现实技术的强迫症脱敏训练内容，拥有超过≥10个暴露训练场景，系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 提供VR创伤后应激综合训练系统：提供≥5种基于虚拟现实技术和EMDR理论的创伤治疗场景内容，系统支持全流程定向引导训练，无需人为干预，系统需接入生理参数传感器，训练时实时监测患者心率和脑电数据进行分析（提供系统对应的全部场景截图和训练报告证明）；

- 支持自适应难度调节功能，系统基于智能算法，可根据患者训练反馈数据自动实时变换训练难度，以提升训练的有效性（提供训练过程中VR场景内容自适应难度变化截图证明，截图内容需包含难度变化前、难度变化提示以及难度变化后等详细过程）；

- 提供医生管理端配套硬件设备：包含VR医生控制终端、医用台车、路由器和报告终端；

- 提供患者训练端配套硬件设备：包含VR一体机套装、舒适沙发椅；VR一体机内存≥6GB，闪存≥256GB；舒适沙发椅需具备坐立、仰卧和360°旋转功能，拥有按摩、加热功能；

- 生理参数采集设备：支持佩戴检测；需接入每一个VR场景模块，在训练过程中实时监测患者心率、额温、大脑δ波、θ波、α波、β波和γ波等脑波信号，并支持以0-100量化后的数值评估患者在训练过程中的专注度和放松度（提供设备对应功能的生理监测信号数据分析报告证明）；

*32、便携光照仪：低眩光，发光角度≥120°,发光面30cm照度≥10000Lx，：功率≤60W，灯珠数量≥600颗，每颗灯珠平均功耗≤150mw；具有助眠模式和日间光照模式，助眠模式：色温2700－3000K，红光650－700nm波段光谱图相对值≥0.8，有效促进褪黑素分泌；晨光模式：色温4800－5000K；480－500nm波段光谱图相对能量值≥0.8保证抑制褪黑素有效性；（提供光源光谱图）

*33、助眠光照眼罩：采用全遮光眼罩方式，避免环境光对眼睛的影响；色温介于1200-1600K之间，减少蓝光抑制褪黑素分泌；光源具备模拟脑波动态变化诱导呼吸训练模式，快速诱导睡眠；眼罩采用轻便设计，可佩戴入睡，不对睡眠期间头部活动造成影响；

配置清单

VR认知评估及训练软件*1套VR医生控制终端*1套

医用台车*1套

路由器*1套

报告终端*1套

VIR一体机套装*2套

舒适沙发椅*2套

生理参数采集设备*2套

便携式情绪调节灯*2套

便携式睡眠调节眼镜*2套

- 生物反馈仪

（一）技术参数

- 软件配置：

- 应有信息管理模块、脑电检测模块、生物反馈训练模块、数据分析模块、系统设置模块、帮助模块、退出模块。

- 脑电反馈的频段可调节，从而对某一或某几频段的脑电波进行增加或减弱训练。例如对α、β、θ、SMR等波段进行分别训练及组合训练。

- 操作人员可通过服务器实时调控4台治疗终端脑电图功能（包括动画选择、难易程度、数据分析等）设置及脑电图的变化。

- 操作人员可以通过服务器统一或自由设定终端训练方式，可以方便同一类型病人统一治疗，也可以方便不同类型病人的针对性治疗。

- 通过服务器可以查询和打印病人治疗报告等，服务器控制终端机上传数据至服务器

- *任何终端均可分离当作独立单机使用，可分配到其他分院或科室使用。

- *任何终端可同时设置不同疾病的训练方案，针对不同病症为患者提供不同的动画进行治疗。

- 在治疗过程中，所有的训练信息都会被存储，以便临床能够对数据进行分析，以及能够方便将前后不同训练阶段的情况进行比较，随时观察治疗效果。

- 具备数据分析平台，对患者的病情进行跟踪性记录和分析，为医师提供大量的数据，保证决策支持的正确性。

- *可输出疗效报告、原始波形、时频分析、频域分析、趋势分析等。

- 丰富灵活的动画种类：该产品提供了多种类型的动画，能针对患者的情况采用相应的动画类型进行治疗，与患者协同互动，达到病情需求和动画的无缝链接，打破了其它治疗仪动画类型单一无味的局面。

- *具备在线伪差鉴别功能，医务人员能准确，及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差)，以确保患者更好的配合治疗。

- （选配）具备压力与情绪测评功能，多动症测评功能，脑电采集功能，多种心理量表。

- *具备在线伪差鉴别功能需用脑电EEG鉴别分析，医务人员能准确，及时发现治疗过程中驱动动画的因素(患者躯体动作产生伪差)，以确保患者更好的配合治疗。（提供证明材料）

- *配备氯化银金属电极片，非一次性采集使用电极，可保证重复使用频次。（提供证明材料）要求：使用方有权对产品技术参数进行实物验证，对虚假应标可按国家有关法规处罚。

- 脑电信号传感器参数：

- 脑电(EEG)：噪声电平≤3μV；

- *共模抑制比：≥125 dB；

- 时间间隔：误差不超过±5%；

- 高频截止频率：符合A0.9Fc≥0.7 A10≥A1.1 Fc；

- 耐极化电压：加±300 mV的直流极化电压，偏差为≤2%；

- 脑电传感器可实时传输各治疗终端的脑电信号，可实时监测各终端的治疗情况；

- 脑电电极帽生物相容性（国家强制性必检项目）：

与患者接触的材料无细胞毒性、迟发型超敏反应和皮内反应。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。

细胞毒性：≤1级。

迟发型超敏反应：无迟发型超敏反应。

皮内反应：试验样品和溶剂对照平均积分之差≤1.0。

- 使用年限：≥10年。

配置清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 脑电生物反馈治疗仪软件配置 |  |  |  |
| 1 | 生物反馈远程网络团体控制系统 | 套 | 1 |
| 2 | 生物反馈驱动伪差鉴别功能 | 套 | 4 |
| 3 | 生物反馈治疗系统 | 套 | 4 |
| 4 | 图片抓取播放生物反馈软件 | 套 | 4 |
| 5 | 报告分析系统 | 套 | 4 |
| 6 | 数据测评系统 | 套 | 4 |
| 7 | 信息管理系统 | 套 | 4 |
| 脑电生物反馈治疗仪硬件配置 |  |  |  |
| 1 | 服务器（主机、显示器、键盘鼠标） | 套 | 1 |
| 2 | 无线路由器 | 个 | 1 |
| 3 | 显示器 | 台 | 4 |
| 4 | 治疗终端机 | 套 | 4 |
| 5 | 电源适配器 | 套 | 4 |
| 6 | 电极帽（易损件） | 套 | 4 |
| 7 | 耳机 | 个 | 4 |
| 8 | 无线键盘鼠标 | 套 | 1 |

- 呼吸机

- 技术参数

- 整机要求

- 通过CFDA(NMPA)国家三类注册认证，国内上市时间≥3年，以首次注册获证时间为准，保障整机稳定可靠。通过CE认证。

- 整机通过中国医学装备学会第八批优秀国产医疗设备产品目录(2022年签发),提供证书复印件。

- 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持，支持升级新生儿功能。

- 整机为气动电控设计(空、氧双气源),支持中央供气和备用空气气源或空气压缩机双方式驱动工作。

- 主机设计使用年限10年。

- 显示要求

- 显示屏15.6英寸彩色电容触摸屏，分辨率1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。

- 显示屏支持左右和上下角度调节，左右270度，上下45度，保障多角度易用。

- 屏幕显示：多至5道波形同屏显示，支持短趋势、动态肺图、波形、监测值同屏显示；4种环图，全参数显示界面和环图显示界面；支持大字体显示界面。

- 具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。支持显示历史监测参数96小时的趋势图、表分析，5000条报警和操作日志记录。

- 呼吸模式及功能

- 标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV(容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波);压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV;持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。

- 高级模式：压力调节容量控制通气(PRVC)、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式	(PRVC-SIMV);双水平气道正压通气模式(DuoLevell)、气道压力释放通气APRV;容量支持通气VS;自适应分钟通气AMV,心肺复苏通气模式(CPRV)。

- 无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV和PSV-S/T等模式。

- 氧疗模式：具备高流速氧疗功能，氧疗流速(80L/min)和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。

- 呼吸同步技术(Intellicycle),自动调节吸气触发灵敏度和呼气具有自动插管阻力补偿(ATRC)功能。

- 具有静态P-V环图(P-V工具),辅助医生确定最佳PEEP值。

- 具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT(自主呼吸试验),规范脱机筛选流程。

- 肺复张工具，提供控制性肺膨胀法(SI)进行肺复张，可设置压力和时长并一键启动，并提供历史数据回顾。

- 具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量(TVe/IBW)参数监测功能。

设置参数

- 潮气量：20ml-4000ml

- 呼吸频率：1—100/min

- 吸气流速：6—180L/min

- SIMV频率：1-60/min

- 吸呼比：4:1—1:10

- 最大峰值流速：200L/min

- 吸气压力：1-100 cmH20

- 压力支持：0-100 cmH20

- PEEP:0—50 cmH2O

- 压力触发灵敏度：-20--0.5cmH20,或OFF

- 流速触发灵敏度：0.5-20L/min,或OFF

- 呼气触发灵敏度：Auto,1-85%

- 监测参数

- 气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。

- 分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。

- 潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、单位理想体重呼出潮气量。

- 呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。

- 肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。

- 实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。

- 实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。

- 报警参数

- 具有智能逻辑判断及报警链管理，报警可采用图形化和文字指引进行故障提示。

- 气道压力：过高/过低报警

- 分钟通气量：过高/过低报警

- 潮气量：过高/过低报警

- 总呼吸频率：过高/过低报警

- 窒息报警，时间可设置(5-60s)

- 系统功能要求

- 病人信息，当前的设置参数、报警限和趋势，日志等数据可导出。

- 具备截屏U盘导出功能，可缓存50张屏幕文件。

- 实时气源压力电子显示。

- 具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，即插即用。

5.90分钟内置后备可充电锂电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。180分钟内置后备可充电锂电池(标配基础上须再选配1块电池)

- 吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒(134℃),以防止院内交叉感染。

- 便利的锁屏功能，漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

- 提供机器操作培训材料，包括但不限于：操作手册，快速指南，操作视频等。

- 信息化功能要求

- 具备VGA扩展显示、RS232接口、网络接口、USB接口、护士呼叫。

- 支持与国内主流信息化品牌包括但不限于东软，东华，麦迪斯顿和米健临床信息系统的数据通信和展现应用，提供双方官方设备数据采集声明复印件。

- 支持与床旁监护仪，输注泵，床旁超声等设备同网络连接到护士站中央站，并实现同屏显示多品类设备的参数，波形和报警信息。

配置清单

| 分项配件 | 数量 |
| --- | --- |
| 氧气软管(配接头)3M | 1 |
| 电源线 | 1 |
| 模拟肺 | 1 |
| 湿化器 | 1 |
| 雾化器 | 1 |
| 一次性过滤器 | 工 |
| 支撑臂 | 1 |
| 基本附件包 | 1 |
| 迈瑞SV系列电动呼吸机系统软件 | 1 |
| 台车 | 1 |

- 电子支气管镜（主机+2条镜子）

- 技术参数

1.操作手柄(含插入管):

- 适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

- 主软管外径2.8mm,器械通道内径1.2mm。

- 插入部有效长度610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

- 视场角120°。

- 景深：3-100mm。

- 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲210°,向下弯曲180°,双向弯曲390°,配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

- 弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

- 配备弯角锁紧机构，沿向上方向推动时，可以将弯曲部锁定在所需位置；推向相反方向时，解除弯曲部锁定。

- 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°,向右120°。

- 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

- 吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

- 操作手柄具有3个独立的电子功能按键，并分布于吸引座同一平面上，单手即可操控所有功能按键。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

- 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

- 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

- 搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，实现电子放大，蓝色调节等功能。

- 产品结构含电气插头，不含导光插头，电气插头可用于连接防水盖和视频连接头。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 信噪比：30dB。

- 连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

- 无需额外连接独立医用冷光源机。

- 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

- 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

- 产品使用寿命10年。本条款内容应体现于产品说明书之中。

- 电子支气管内窥镜

1.一、操作手柄(含插入管):

- 适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

- 主软管外径4.0mm,器械通道内径2.0mm。

- 插入部有效长度610mm,自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

- 视场角120°。

- 景深：3-100mm。

- 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲210°,向下弯曲180°,双向弯曲390°,配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

- 弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

- 配备弯角锁紧机构，沿向上方向推动时，可以将弯曲部锁定在所需位置；推向相反方向时，解除弯曲部锁定。

- 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°,向右120°。

- 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

- 吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

- 操作手柄具有3个独立的电子功能按键，并分布于吸引座同一平面上，单手即可操控所有功能按键。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

- 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

- 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

- 搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，实现电子放大，蓝色调节等功能。

- 产品结构含电气插头，不含导光插头，电气插头可用于连接防水盖和视频连接头。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 信噪比：30dB。

- 连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

- 无需额外连接独立医用冷光源机。

- 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

- 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。产品使用寿命10年。本条款内容应体现于产品说明书之中。

- 医用内窥镜图像处理器

1.图像处理器

- 主机具有4寸操控显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 高清视频信号输出分辨率1920*1080。

- 具有CVBS、DVI、SDI三种信号输出方式，输出接口各2个，共6路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。

- 具有CVBS/AHD信号输入接口。

- 主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3

- 具有3种图像画面形状选择功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 非USB接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为128G的标准SD存储卡。

- 数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。

- TV输出制式：可选PAL与NTSC,兼容不同地区的电视标准。

- 具有蓝色调节功能，支持红、绿、蓝三种颜色调节，可增强血管的显示。

- 自动增益控制(AGC):-15~15可调，且支持自动调光。

- 轮廓增强：-15~15级可调。

- 电子放大：1~3级可调。

- 对比度：-15~15级可调。

- 测光模式：可选平均、峰值。

- 亮度调节：0~15级可调，可关闭内窥镜LED灯。

- 具有图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。

- 具有白平衡调节功能。

- 具有图像冻结功能。

- 可通过自定义按键功能，设置操作部功能按键实现拍照/录像、图像冻结/释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大等功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 配有专用白平衡杯，可用于调试内镜白平衡。

- 能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，包括消化道镜、鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜及光学硬式内窥镜。

- 产品使用寿命10年。本条款内容应体现于产品说明书之中。

- 供电方式

- 交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

- 软件终身免费升级。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜操作部(含主控软件) | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 便携测漏器 | 1个 |
| 6 | 管道冲洗器 | 1个 |
| 7 | 清洗刷 | 1套 |
|  | 电子支气管内窥镜 |  |
| 1 | 电子支气管内窥镜操作部(含主控软件) | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 便携测漏器 | 1个 |
| 6 | 管道冲洗器 | 1个 |
| 7 | 清洗刷 | 1套 |

医用内窥镜图像处理器

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜图像处理器(含主控软件) | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | SD存储卡_64G | 1个 |
| 4 | SD卡读卡器 | 1个 |
| 5 | 白平衡杯 | 1个 |
| 6 | 转接线挂架 | 1个 |
| 7 | 高清3G-SDI线 | 1条 |
| 8 | DVI-DVI视频线 | 1条 |
| 9 | 视频转接头 | 1个 |
| 10 | 高清图文工作站 | 1套 |
| 11 | 高清医用监视器 | 1台 |

- 试听整合连续测试软件

（一）技术参数

- 适用范围：精神心理疾病的生物反馈治疗。

- 无临床禁忌症，适用更广泛患者群体，降低临床使用限制（提供产品说明书禁忌症页证明）。

- *设备需通过食品药品监督管理局检验，批准后发给独立医疗器械注册证，无食品药品

监督管理部门处理记录。

- 与患者接触的材料原发性刺激反应极轻微，无致敏性，无细胞毒性作用。该材料必须进行生物相容性的试验或评价。

- 实时监测用户包含但不限于脑电、肌电、心率等信号，并可将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态（提供相关证明材料）。

- 可提供呼吸放松治疗、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗等对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。

- 支持团体训练：可提供团队合作、团队竞争、个人放松、个人专注训练。

- 团体训练模式：提供多人团体合作、多人团体竞争对用户进行训练，团体协作式训练，可以使参加团体训练的所有成员，在一个训练游戏场景中保证同一时间互动。

- 患者信息录入方式包括不限于手动输入、人脸识别等，以提高科室效率。

- 信号采集器具备耳畔语音提示功能，无线安全，支持一对一患者干预。

- 信号采集器具备状态指示灯，可随患者放松指数变化呈现不同状态颜色，治疗师可通过额前状态指示灯随时掌握患者治疗情况（提供相关证明材料）。

- 信号采集器无线化设计安全可靠，传感（放大）器不允许带（含）线缆、电极线，保证患者在临床治疗过程中移动灵活，无束缚感。

- *无线数据性能传输要求：信号采集器和信号接收器相距10米时，无线传输丢包率<5%（提供相关证明材料）。

- *AD采样位数≥24bit（提供相关证明材料）。

- *采样率≥2000Hz（提供相关证明材料）。

- 脑电采集共模抑制比：各通道≥90dB（提供相关证明材料）。

- *脑电采集噪声电平：≤2.5μV（提供相关证明材料）。

- 肌电（测量范围：1~5000μv），分辨率：≤2μv，系统噪声：≤1μv。

- 脉搏速率：测量范围应不窄于30bpm`245bpm（提供相关证明材料）。

- 信号采集器≥4个

- 提供符合高效、灵活、便捷的医疗应用场景使用多功能推车，至少具备收纳、无线充电等功能（提供相关证明材料）。

- 设备使用年限≥10年（提供铭牌或说明书使用年限页证明）。

配置清单

| 分类 | 序号 | 子类别 |  | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物反馈仪 | 1 | 信号接收器 | 信号接收器 | 台 | 1 |
|  | 2 |  | 电源适配器(UE) | 个 | 1 |
|  | 3 |  | DC电源延长线 | 根 | 1 |
|  | 4 | 信号采集器 | 信号采集器(含表面肌电传感器) | 个 | 4 |
|  | 5 |  | 脑电传感器 | 个 | 12 |
|  | 6 |  | 心率传感器 | 个 | 8 |
|  | 7 | 软件 | 生物反馈仪软件 | 套 | 1 |
|  | 8 | 随机文件 | 生物反馈仪使用说明书(含保修卡) | 本 | 1 |
|  | 9 |  | 生物反馈仪操作规范挂牌 | 个 | 1 |
|  | 10 |  | 通用合格证 | 个 | 1 |
| 其他 | 11 | 笔记本(含人脸识别软件) |  | 台 | 1 |
|  | 12 | 生物反馈仪-充电桩 |  | 套 | 1 |
|  | 13 | 生物反馈仪-推车完成品 |  | 台 | 1 |
|  | 14 | 黑白激光打印机 |  | 台 | 1 |

- 视力筛查仪

（一）技术参数

- 测量范围和精度：

球镜度范围：-10.00D~+5.00D

球镜度间隔：0.25D

球镜度允差：-10.00D至-9.00D:±1.00D，＞-9.00D至+5.00D:±0.5D

柱镜度范围：0~±3D

柱镜度间隔：0.25D

柱镜度允差：±0.5D

轴位范围：0°~180°

轴位间隔：1°

轴位允差：0.25D~0.50D:±10°、0.75D~3.00D:±5°

- 适用年龄：适用于6个月以上，可分年龄段检测。

- 检测原理：采用哈特曼-夏克（Hartmann-Shack）法，保证检测结果的准确性。

- 激光波长：850nm±5nm

- 入眼光功率：≤100uW

- 工作距离：410±10mm

- 显示方式：彩色5寸TFT触摸屏，全中文操作界面，可直接进行数据显示、储存、查询。

- 对准方式:显示屏辅助对焦定位

- 外接存储接口：TF卡存储，可将TF卡数据通过电脑实行数据导出，方便对数据进行管理。

- 数据存储：主机能海量存储数据，数据存储：≥100万条。

- 打印模式：双模式可选，无线直连蓝牙热敏打印机，快速出具热敏打印报告，配视力筛查分析系统出具A4报告。

- 主机内置电源：内置大容量磷酸铁锂电池，工作时间不少于6小时。

- 数据接口：支持蓝牙、USB（Type-C接口）。

- 配备儿童健康管理平台视力筛查分析软件系统,通过无线接收卡实时无线接收儿童视力检测数据，可出具视力检测A4报告单，支持屈光数据图表打印、数据分析统计等专业功能，可实现远程实时在线儿童信息管理，远程自动升级及维护。

- 可扩展支持与相关信息化系统对接，提供数据上传接口协议。

- 手机端模块功能：用户注册、体格发育自助监测、心理行为问卷填写、检测报告自助查询、眼保健教育宣传。

- 视力筛查分析软件系统其它功能：

l信息查询与导出功能；

l信息批量导入功能；

l多端口数据共享，可自由分配权限，多级管理;

l工作任务安排；

l第三方报告采集上传查询功能

l消息通知功能，可短信催检

l可扩展支持扫码读取手机注册儿童信息

l可扩展支持刷身份证自动读取信息功能

l预留全功能体检仪无线数据收发接口，可实时自动获取体检仪测量数据。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视力筛选仪 | 1 | 台 |
| 2 | 使用说明书（含保修卡） | 1 | 本 |
| 3 | 合格证 | 1 | 个 |
| 4 | 底座 | 1 | 个 |
| 5 | 视力筛选仪电源适配器（9V2A） | 1 | 个 |
| 6 | 蓝牙打印机 | 1 | 台 |
| 7 | 蓝牙打印机电源适配器（9V1A） | 1 | 个 |
| 8 | 热敏打印纸 | 2 | 卷 |

- 听力筛查仪

（一）技术参数

功能：可自定义测试模式：TEOAE或DPOAE

用途：耳声发射筛查仪功能

探头：采用一体式内含测试及接收传感器

探头接口：TypeC专用接口

按键操作：可靠度高

操作语言：全彩中文操作测试界面，简单易学

*数据传输及打印:无线蓝牙传输打印测试结果，主机与打印机通过无线蓝牙连接，自动打印出测试结果

可选用专用中文软件实现由电脑显示、存储及打印测试结果

测试结果显示：测试过程、测试结果等以图形、PASS/REFER的方式在LCD液晶显示屏上实时清晰显示

*储存：测试结果可保存在主机内，至少可以保存200个结果,连接电脑软件可无限储存结果

电源:可充电锂离子电池

DPOAE：

频率范围：2-5KHz

刺激声强度：50~65 dB

信噪比：6dB

通过：4个频率中的3个或以上

显示：测试进程、信噪比

结果显示：PASS(通过)/REFER(转诊)

TEOAE：频率范围：1.5-4KHz

刺激声强度：60-80 dB SPL

信噪比：4dB

测试结果通过数量：6个频率中的4个或以上；

显示：测试进程、信噪比

结果显示：PASS（通过）/REFER(转诊)

配置清单

| 序号 | 配件名 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1个 |  |
| 2 | 电源适配器 | 1个 |  |
| 3 | 探头 | 1个 |  |
| 4 | 耳塞 | 1套 |  |
| 5 | 说明书 | 1本 |  |
| 6 | 合格证 | 1张 |  |
| 7 | 保修卡 | 1张 |  |
| 8 | 蓝牙打印机 | 1套 |  |
| 9 | 打印机适配器 | 1个 |  |

- 亚低温治疗仪

（一）技术参数

- 适用范围：在医疗机构临床使用环境下，通过控制应用部分的温度，具有对人体进行体外物理降温功能，达到辅助调节人体温度的目的。

- 设备操作屏幕：≥采用10.1英寸液晶触摸屏，显示参数全面，操作方便。

- 设备工作时，屏幕有运行指示闪烁。

- 制冷技术：采用医用级半导体制冷和制热技术。

- 冷敷温度设定范围：10℃～30℃。

- 热敷温度设定范围：30℃～41℃。

- 工作状态下平均制冷速率：≥3℃/min。

- 工作状态下平均制热速率：≥5℃/min。

- 体温传感器测量范围：28℃～43℃。

- 治疗定时时间可调，范围1min～1000min，步进1min。

- 屏幕上具有水温实时曲线示意图。

- 屏幕上具有体温实时曲线示意图。

- 采用立式独立双通道设计，满足两个病人或两个部位同时治疗，且两个通道模式可以分别独立进行冷、热敷治疗控制，例如同一时间，通道一制冷，通道二制热，两个通道互不干扰。

- 可以对音量、音效、背光亮度、报警时长、系统时间、恢复出厂、用户信息进行设置，可以查看机箱内水温温度、出水温度。

- 当传感器检测到故障时，可以语音告知。

| 配置名称 | 数量 | 单位 | 配置名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机 | 1 | 套 | 电源线 | 1 | 个 |
| 水路连接管 | 1 | 根 | 使用说明书 | 1 | 份 |
| 冰毯 | 1 | 个 | 设备培训验收单 | 3 | 份 |
| 冰帽 | 1 | 个 | 保修卡 | 1 | 份 |
| 操作流程卡 | 1 | 份 | 耳机 | 1 | 个 |

- 全功能体检仪

（一）技术参数

- 0-3岁婴幼儿全功能体检仪（卧式）和3-18岁儿童全功能体检仪（立式）各自拥有独立全彩色大尺寸触摸屏，高清显示，支持中文输入，无需电脑即可独立快速智能测评；

- *拥有无线数据传输功能，体检仪上检测数据可同步无线传输到儿童健康管理平台上，通过平台可出具专业的A4报告；可方便的接收无线数据信号并无线打印分析结果，配无线微型打印机，；

- 分析测评项目：身高、体重、BMI、坐高、头围、胸围等，采用全电子高精度传感检测技术，智能防抖；

- 儿童生长发育评估标准：支持九城市标准和WHO标准；

- 0-3岁婴幼儿身长测量的最大量程不小于110cm，测量精度±1mm，身长测量不得采用超声或红外的测量技术；

- 测量0-3岁婴幼儿（卧姿）体格时，承载主体采用环保工程塑料一次性注塑成型，符合人体工程学的全流线结构设计，安全舒适；

- 0-3岁卧式婴幼儿体重测量范围0-25kg，体重最大量程≥50kg,测量精度±10g，具有卧式身长自动锁定功能、去除衣重功能；

- *3-18岁立式儿童身高测量范围60-200cm，坐高测量范围：50-90cm，测量精度±1mm；体重测量范围0-150kg，测量精度±50g（注：以上精度均为需达到的测量精度，仅分度值或显示精度指标达到无效，身长测量不得采用超声或红外的测量技术）；

- *配备功能强大的儿童健康管理平台中的体格评估软件，通过无线接收卡将0-3岁婴幼儿和3-18岁儿童的体格检测集成在一套软件上可自由切换。9.1支持体重、身高、BMI、头围、胸围、身高别体重评估，具有中国九城标准、WHO国际卫生组织标准、0~18岁儿研所标准，2022版7岁以下生长发育标准，支持体型、肥胖程度与生长发育评估，自动生成身高、体重、BMI生长发育曲线图）。

- *可与0-3岁婴幼儿全功能体检工作站和3-18岁儿童全功能体检工作站无线对接，实时自动获取全功能体检工作站的体格测量数据，结合生长发育曲线图持续监测生长发育状况。

- *儿童成长指导，包括：儿童睡眠指导、儿童喂养指导、儿童营养膳食指导、儿童早期教育指导、儿童大运动开发指导、儿童精细运动开发指导、儿童语言及交流开发指导、儿童认知/思维/智能开发指导。

- 系统建立一对一儿童健康档案，实时对儿童的生长发育和膳食营养状况进行专业分析评估和管理；具备儿童生长发育数据图表打印、数据分析、数据统计、儿童膳食营养等专业功能。

- 可以和医院HIS/LIS系统对接。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | FSG-25A-YE婴幼儿全功能体检仪 | 1 |
| 2 | 婴幼儿全功能体检仪说明书 | 1 |
| 3 | 婴幼儿全功能体检仪软头垫 | 1 |
| 4 | 婴幼儿全功能体检仪M8蝶形螺母、M8垫片 | 2 |
| 5 | FSG-100A-RT儿童全功能体检仪 | 1 |
| 6 | 儿童全功能体检仪说明书 | 1 |
| 7 | 儿童全功能体检仪M8*45内六角螺丝 | 4 |
| 8 | 儿童全功能体检仪内六角扳手 | 1 |
| 9 | 婴幼儿全功能体检仪电源 | 1 |
| 10 | 儿童全功能体检仪电源 | 1 |
| 11 | 无线微型热敏打印机 | 1 |
| 12 | 打印机电源 | 1 |
| 13 | 热敏打印纸(宽58mm，40mm) | 4 |
| 14 | 合格证 | 1 |
| 15 | 触摸笔 | 3 |
| 16 | 儿童生长发育测评系统（软件光盘） | 1 |
| 17 | 无线接收卡 | 1 |
| 18 | USB延长线 | 1 |

- 新生儿暖箱

（一）技术参数

主要功能

具有箱温和肤温两种温度控制模式；

具有湿度显示功能和湿度控制功能；

设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

独立的超温保护系统；

独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

婴儿床倾斜角度无级可调功能；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

具有数据储存功能；

具有正门独立锁定装置；

具有RS-232接口；

故障报警:断电、传感器、偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

采用低噪音的无刷直流电机。

产品性能

工作电源：AC220V/50Hz

输入功率：≤1000VA

箱温控制范围：25～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

升温时间：≤30min

培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

婴儿床倾斜角度:无级可调

婴儿舱内噪声:≤45dB（A）（稳定温度状态下）

湿度显示范围:0%RH～99%RH

湿度控制范围:20%RH～90%RH

湿度控制精度：±10%RH

重量显示精度:±1%（配置称重装置时）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

上黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.7mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.3mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2（光源为LED）

下黄疸治疗装置：

床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）

配置清单

| 序号 | 部件名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 箱体 |  | 1 |  |
| 2 | 脚轮 |  | 4 |  |
| 3 | 弹簧垫圈12 |  | 4 |  |
| 4 | 平垫圈12 |  | 4 |  |
| 5 | 护栏 |  | 1 |  |
| 6 | 机柜或升降式机柜 |  | 1 | 升降式机柜为选配件 |
| 7 | 上黄疸治疗装置 | 灯箱 | 1 |  |
| 8 |  | 灯箱左支架 | 1 |  |
| 9 |  | 灯箱右支架 | 1 |  |
| 10 |  | 六角螺栓M8×40 | 2 |  |
| 11 |  | 六角螺栓M8×45 | 2 |  |
| 12 |  | 弹簧垫圈8 | 4 |  |
| 13 |  | 平垫圈8 | 8 |  |
| 14 |  | 六角螺母M8 | 4 |  |
| 15 |  | 六角螺栓M10×90 | 4 |  |
| 16 |  | 弹簧垫圈10 | 4 |  |
| 17 |  | 平垫圈10 | 4 |  |
| 18 |  | 右灯箱支架 | 1 |  |
| 19 |  | 左灯箱支架 | 1 |  |
| 20 |  | 灯箱脚 | 4 |  |
| 21 |  | 灯箱输液支架 | 1 |  |
| 22 |  | 卡针 | 1 |  |
| 23 | 电源线 |  | 1 |  |
| 24 | 输液架 |  | 1 |  |
| 25 | 托盘 |  | 1 |  |
| 26 | 输氧管 |  | 1 |  |
| 27 | 皮肤温度传感器 |  | 1 |  |
| *28 | 单患者使用皮肤温度传感器 |  | 1 |  |
| 29 | 空气过滤材料 |  | 1 | 备用 |
| 30 | F型熔丝管1AL/250V（用于光源配置为灯管） |  | 2 |  |
| 31 | T型熔丝管1.6AL/250V（用于光源配置为LED） |  | 2 |  |
| 32 | 操作窗塑料套 |  | 4 |  |
| 33 | 转动圆窗塑料套 |  | 2 |  |
| 34 | F型熔丝管6.3AH/250V |  | 2 | (用于升降式机柜配置) |
| 35 | 内六角扳手M5 |  | 1 | 装配用 |
| 36 | 内六角扳手M6 |  | 1 |  |
| 37 | 内六角扳手M8 |  | 1 |  |
| 38 | 简易扳手10/19 |  | 1 |  |
| 39 | 简易扳手14/24 |  | 1 |  |
| 40 | 记录显示板 |  | 1 |  |
| 41 | 使用说明书 |  | 1 |  |
| 42 | 合格证 |  | 1 |  |
| 43 | 保修卡 |  | 1 | 务请寄回 |
| *44 | 称重装置 | 显示器（包括1个电池） | 1 | 选配部件 |
| *45 |  | 充电器 | 1 |  |
| *46 |  | 支承座 | 4 |  |
| *47 |  | 十字螺丝刀5×75 | 1 |  |

续表：

| 序号 | 部件名称 |  | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *48 | 机脚 | 左机脚 | 1 | 选配部件 （与箱体一起包装） |
| *49 |  | 右机脚 | 1 |  |
| *50 |  | 连接横档 | 1 |  |
| *51 |  | 方框 | 1 |  |
| *52 |  | 内六角扳手M6 | 1 |  |

- 电子支气管内窥镜

（一）技术参数

电子支气管内窥镜

操作手柄(含插入管):

- 适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

- 含有LED发光光源，光束角120°、波长范围380-780nm、功耗95mW。

- 软镜插入管外径4.9mm,工作管道内径2.6mm。

- 插入部有效长度610mm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

- 视场角120°。

- 景深：3-100mm。

- 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°,向下弯曲130°,双向弯曲310°,配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

- 弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

- 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°,向右120°。

- 吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

- 操作手柄具有3个具备独立电子功能的按键。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

- 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

- 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

- 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

- 具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。

- 操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

- 消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

- 能通过5.5号及以上气管导管。电子内窥镜图像处理器

- 图像处理器

- 具备医疗器械注册证。

- 配备10.1英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。

- 显示屏：TFT-LCD,液晶玻璃。

- 显示屏高宽比为16:10,最大视野可达170°。

- 高清视频信号输出分辨率：1280×800。

- 开机时间5秒，一键开机即能使用。

- 主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16.9和4:3

- 具有3种图像形状。

- 具有图像翻转功能，可上下、左右180°翻转。

- 数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。

- 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。

- 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

- 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示(用于显示充电电量或适配器连接充电提示)。

- 图像可全屏显示。

- 亮度调节：3级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度(非仅调节显示屏幕亮度),且具备关灯功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- TV输出制式：可选PAL与NTSC,兼容不同地区的电视标准。

- 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15级可调。

- 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

- 具有CVBS、DVI两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。

- 能够同时连接两条内窥镜，具备2路信号输入接口及双镜切换物理按键，切换实时视频输入信号。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

- 非USB接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为128G的标准SD存储卡。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

- 可选配视频转接线：搭配指定型号内镜时可选配180度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。

- 兼容同一品牌内窥镜接入使用，包括鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。

- 供电方式

- 电池供电：具有内置可充电电池，一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时。

- 交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

配置清单

电子支气管内窥镜

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜操作部(含内窥镜主控软件) | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 便携测漏器 | 1个 |
| 6 | 管道冲洗器 | 1个 |
| 7 | 清洗刷 | 1套 |
| 8 | 导管固定器 | 2个 |

电子内窥镜图像处理器

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子内窥镜图像处理器(含主控软件) | 1台 |
| 2 | 电源适配器(含电源线) | 1套 |
| 3 | SD存储卡_64G | 1个 |
| 4 | SD卡读卡器 | 1个 |
| 5 | 视频转接线 | 1条 |
| 6 | DVI-DVI视频线 | 1条 |
| 7 | BNC-BNC视频线 | 1条 |
| 8 | 音频收集器 | 1个 |
| 9 | 移动台车 | 1台 |