黔南州人民医院彩超诊断仪等医疗设备采购项目

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 计量单位 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超诊断仪 | 2 | 台 | 超声1（偏妇产）配置要求：腹部容积1把，腹部1把，高频浅表1把、腔内容积（带一键测量全自动盆底、双平面）1把、腔内1把、心脏1把、胎儿心脏；超声2（偏心脏）配置要求：血管浅表1把、腹部1把、高频浅表1把、心脏1把、腔内1把。 |
| 2 | 经颅重复磁刺激仪 |  |  |  |
| 3 | Nd：YAG皮秒激光治疗仪 |  |  |  |
| 4 | 内窥镜用超声诊断 |  |  |  |
| 5 | 烧烫伤翻身床 |  |  |  |
| 6 | 医用动力系统 （上海博进骨科） |  |  | 口腔颌面外科动力系统：包含摆锯，往复锯和磨头及钻头（骨折内固定使用） |
| 7 | 便携式生物刺激反馈仪 |  |  |  |
| 8 | 医用电动诊疗床 |  |  |  |
| 9 | 多体位治疗床 |  |  | 多体位治疗床限五段式及以上 |
| 10 | 干扰电治疗仪 |  |  | 干扰电治疗仪限4通道及以上 |
| 11 | 振动理疗仪 |  |  |  |
| 12 | 悬吊康复训练系统 |  |  | 多点多轴，带治疗床 |
| 13 | 手功能康复训练与评估系统 |  |  |  |
| 14 | 生物反馈助力电刺激仪 |  |  |  |
| 15 | 牙椅 |  |  |  |
| 16 | LED光谱治疗仪 |  |  |  |
| 17 | 动态心电记录仪 |  |  |  |
| 18 | 遥测监护系统 |  |  | 1拖32 |
| 19 | 除颤监护仪 |  |  |  |
| 20 | 非接触式眼压计 |  |  |  |
| 21 | 眼科AB型超声诊断仪 |  |  |  |
| 22 | 注射泵（泵站） |  |  | 1拖6,5个注射泵，1输液泵 |
| 23 | 电子支气管内窥镜 |  |  |  |
| 24 | 体外冲击波治疗仪 |  |  |  |
| 25 | 水泵 |  |  |  |
| 26 | 胃电图仪 |  |  |  |
| 27 | 失眠治疗仪 |  |  |  |
| 28 | 中频胃肠动治疗仪 |  |  |  |
| 29 | 酸碱度检测仪 |  |  |  |
| 30 | 婴儿辐射保暖台 |  |  |  |
| 31 | 多导睡眠监测仪 |  |  |  |
| 32 | 经颅电刺激仪 |  |  |  |
| 33 | 生物反馈仪 |  |  | 一拖四 |
| 34 | 电子支气管镜 |  |  |  |
| 35 | 新生儿暖箱 |  |  |  |

目录

一、彩超诊断仪	4

二、经颅重复磁刺激仪	27

三、Nd:YAG皮秒激光治疗仪	31

四、内窥镜用超声诊断	33

五、烧烫伤翻身床	36

六、医用动力系统	38

七、便携式生物刺激反馈仪	40

八、医用电动诊疗床	42

九、多体位治疗床	43

十、干扰电治疗仪	45

十一、振动理疗仪	50

十二、悬吊康复训练系统	51

十三、 手功能康复训练与评估系统	56

十四、 生物反馈助力电刺激仪	59

十五、 牙椅	62

十六、 LED光谱治疗仪	67

十七、动态心电记录仪	69

十八、遥测监护系统	72

十九、除颤监护仪	76

二十、非接触式眼压计	78

二十一、眼科AB型超声诊断仪	79

二十二、注射泵(泵站)	81

二十三、电子支气管内窥镜	84

二十四、体外冲击波治疗仪	86

二十五、水泵	88

二十六、胃电图仪	90

二十七、失眠治疗仪	93

二十八、中频胃肠动治疗仪	96

二十九、酸碱度检测仪	98

三十、婴儿辐射保暖台	101

三十一、多导睡眠监测仪	103

三十二、经颅电刺激仪	106

三十三、生物反馈仪	109

三十四、电子支气管镜	112

三十五、新生儿暖箱	119

# 一、彩超诊断仪

## 超声1：

一 设备名称：彩色多普勒超声系统
二 用途说明
2.1 彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用。
2.2 所投机型为进三年内推出的最新机型（以首次获批NMPA注册证书为准）
2.3 整机物理使用年限为≥10年。
三 物理规格及人机交互要求
3.1 显示器要求：≥25英寸高分辨率彩色液晶显示器，分辨率≥1980*1440，可上下倾斜、左右旋转、前后拉伸。
3.2 主机系统具有控制面板集成的触摸屏：大小尺寸≥15英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，独立调节角度≥50度）；
3.3 触摸屏可显示自动记忆的最近使用过的检查探头及模式，支持一键切换探头及模式。
3.4 操作面板具有6向独立的电动调节功能。
3.5 探头接口数量≥5个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。
四 先进成像技术
4.1 数字化全声场动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹， A/D ≥ 14bit 
4.2 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调
4.3 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，7档可调，支持二维图像、三维图像、造影成像等技术。
4.4 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。
4.5 声速匹配技术，根据人体组织真实情况，自动匹配至最佳成像声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。
4.6 支持全屏放大，一键实时全屏图像放大功能，支持≥ 2 种放大模式，放大后图像可全屏显示
4.7 具备B模式局部ROI区域优化增强显示，提高感兴趣区的二维图像分辨率和细节分辨率，支持全局图像与局部增强图像的同屏左右双幅双实时显示，其中双幅双实时的局部图像支持彩色血流实时高清显示。
4.8 具备二维灰阶图像呈现立体纤细效果的专用技术，可利用组织的结构信息和灰阶的梯度信息，通过增强算法使二维灰阶的组织结构与边界显示更纤细立体。
4.9 具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化技术，可通过声影抑制技术实现声影补偿和细节融合，清晰还原强回声后方组织细节，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响。
4.10 扩展成像技术：凸阵、微凸阵、线阵，相控阵探头均具有此功能，且空间复合成像技术及斑点噪声抑制技术支持其扩展区域。
4.11 超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨率；可支持Color和Power模式； 可支持2D和3D微血流灌注的定量评估，其中2D下可分析彩色灰阶像素比，3D下可分析血管指数、血流指数和血管血流指数。
4.12 具备针对不同器官扫查场景的自动参数匹配技术，可一键快速获得最适宜当下扫查器官场景的成像效果，支持8种以上血流或器官扫查场景，适用于2D, Color, Power, PW 3D/4D等模式。
4.13  二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥30度。
4.14 频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头/线阵探头/相控阵探头支持连续多普勒成像）。
五 高级成像功能
5.1 造影成像 
5.1.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头
5.1.2 支持容积造影，以 3D/4D 的形式提供造影的立体灌注成像显示。
5.1.3 支持微血管造影增强
5.1.4 支持混合模式，将组织图像叠加在造影图像上
5.1.5 支持实时显示组织图像和造影图像，造影图像和组织图像位置可互换
5.1.6 具有双计时器
5.1.7 支持向后存储≥8分钟电影
5.1.8 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI
5.1.9 具备造影时序分析功能，使用不同颜色标记造影剂到达时间，方便观察并比较病灶及组织的造影剂灌注特点，可对彩色和时间进行设置；可支持2D模式和3D/4D模式。
5.1.10 造影成像帧率：凸阵探头10cm深度，帧率≥60帧/秒; 线阵探头3.5cm深度，扫描范围最大，帧率≥100帧/秒
5.2 应变式弹性成像 
5.2.1 应变式弹性成像支持：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、双平面探头和容积探头。
5.2.2 具有压力操作提示图标，支持逐帧图像的压力大小查看
5.2.3 支持应变、应变率和应变直方图的测量
5.2.4 支持肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性分析。
5.3 剪切波弹性成像 
5.3.1 支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、双平面探头和容积探头。
5.3.2 双平面探头支持剪切波弹性成像，用于泌尿及妇科检查
5.3.3 支持二维实时剪切波弹性成像 和单点式剪切波成像，提供定量的组织硬度信息。
5.3.4 实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调
5.3.5 弹性定量的参数包括杨氏模量E（单位：kPa），剪切波速度Cs （单位：m/s），剪切模量G （单位：kPa）等定量数据
5.3.6 实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示。
5.3.7 具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析。
5.3.8 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调
5.3.9 具备定量测量映射分析，即在组织图测量时弹性图同步测量
5.3.10 支持可信度图显示，运动稳定性指数显示
5.3.12 支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。
5.4 可选配支持超高分辨率造影成像
5.5 宽景成像
5.5.1 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、相控阵探头、容积探头
5.5.2 支持B模式宽景和Power模式宽景
5.5.3 具备扫查速度指示，可对采集过程中的图像进行回放
5.5.5 宽景拼接长度不小于100cm
5.6 粘弹性成像：支持浅表、腹部、腔内探头，可用于甲乳、宫颈等部位评估 
5.8 多参数联合分析功能
5.9 3D/4D  
5.9.1 支持3D/4D模块：支持3D/4D成像和自由臂3D成像；容积图像支持斑点噪声抑制
5.9.2 支持多光源模式的容积渲染：光源类型≥3种 ，包括点光源、探照灯光源和平行光源；光源类型和数量均可自由组合，光源方向可自由移动。同时支持透视剪影模式且透明度可调。
5.9.3 可基于3D容积数据实现不同临床场景的自动识别和差异化应用的场景化自动容积扫描功能，包括3D模式下的自动场景识别（脊椎、颅脑、长骨、面部；子宫内膜、卵巢、盆腔、肛管等），实现自动容积成像及优化，自动切面获取，自动定量分析等。
5.9.4 支持血管三维成像，要求彩色及能量模式均可用。
5.9.5 支持胎儿颅脑自动切面识别功能，自动获取胎儿颅脑四个标准切面，并自动获取6项评估参数值
5.9.6 自动盆底超声解决方案，支持前中后盆腔2D全自动测量，支持肛提肌裂孔全自动评估（自动识别、自动容积渲染成像、自动测量），支持肛提肌横断面全自动评估（自动识别、自动多切面成像、自动测量），支持肛门括约肌自动断层成像。
5.10 支持乳腺病灶自动分析功能，自动识别乳腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告，自动识别并同屏显示同一病灶≥4个相交切面图像，支持≥6个病灶的自动分析。
5.11 支持甲状腺病灶自动分析功能，自动识别甲状腺病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告，自动识别并同屏显示同一病灶≥3个相交切面图像，支持≥6个病灶的自动分析。
5.12 可支持特殊腔内探头，获取360°腔内全视野图像，可用于生殖、盆底、肛肠、前列腺、泌尿系等检查
5.13 全自动识别左室容积并计算射血分数，定量分析左心功能。自动识别四腔心、两腔心切面，自动识别心肌边界，并进行自动描迹，无需手动选择切面和手动描记。 通过辛普森法输出 EDV/ESV/EF/SV/CO参数。
5.14 支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。
5.15 支持卵巢卵泡在2D和3D模式下的自动识别和自动测量。其中2D模式下可自动识别卵巢轮廓、大小，卵泡数量、大小并按照大小排序； 3D模式支持卵巢自动识别和渲染，以及卵巢体积的自动计算；支持卵泡和窦卵泡的自动识别、自动渲染成像并用以不同的颜色区分显示不同大小的卵泡或窦卵泡；支持卵巢间质比的自动计算。
5.16支持产科切面自动识别自动抓取≥37个切面，自动测量≥40项测值。
六 测量分析和报告
6.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科
6.2 自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。测量封闭区域的长短轴长度，面积及周长
6.6 小儿髋关节自动测量功能，自动计算α角,β角，自动进行 Graf 分型。
6.7 自动工作流协议（非预设条件），检查过程中可根据定义的协议自动切换图像模式，自动标记体标示意图，自动注释等。操作协议可用户自定义，并可支持导出协议到其他机器上使用。
七  电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
7.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
7.2 原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）
7.3 支持导出数字化图像格式：BMP/JPG/TIFF/DCM/AVI/MP4/WMV/MOV。
7.4 支持3D 打印格式文件的导出: STL/OBJ 格式。
7.5 支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
7.6 支持本地固态硬盘存储≥1TB
7.7 支持外部USB 移动存储
78 具备数据防御系统，可对不同人群设置数据开放度及访问权限
八 系统技术参数及要求
8.1. 二维灰阶模式
8.1 最大显示深度:≥40cm
8.2 动态范围:≥260dB
8.3 TGC增益补偿: ≥8段
8.4 LGC侧向增益补偿: ≥8段，触摸屏上
8.5 腹部 凸阵探头扫描角度:≥130度
8.6 腔内探头扫描角度:≥207度
8.8 电影回放：B模式电影容量≥10000 帧 
8.2 彩色多普勒成像
8.2.1  显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW
8.2.2  线阵探头取样框偏转: ≥±30度
8.2.3 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示
8.2.4 支持立体血流显示
8.3 PW/CW模式
8.3.1  显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW
8.3.2  频谱多普勒频率≥ 3 段
8.3.3 最大速度: PW血流速度≥8m/s，CW血流速度: ≥30m/s
8.3.4 最小速度: ≤1 mm /s
8.3.5 取样容积：0.5-30mm，连续可调 
8.3.6 PW偏转角度: ≥±30度 
8.3.7 基线：9步
九  连通性要求
9.1 支持网络连接
9.2 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告
9.3 支持网络存储功能，基于TCP/IP 协议的网络共享功能，可将超声图像及报告直接传送到PC 端。
十 系统输入输出
10.1 支持视频/音频输入输出
10.2 支持S-Video,  HDMI，VGA， 音频输出
10.3 USB接口数量≥6个 ，支持Type-C数据传输接口
十一  探头规格
11.1 系统可支持的探头类型： 凸阵探头、矩阵线阵探头、 单晶体相控阵探头、 腹部容积探头、腔内容积探头、血管探头
11.2 相控阵探头，频率：1.5-4.0MHz
11.3 矩阵线阵探头，频率：3.8-18.0MHz
11.4 腹部容积探头，频率：1.8-8.2MHz
11.5 单晶体腹部探头，频率：2.0-7.0MHz
11.6 腔内容积探头，频率：2-10MHz
11.7 胎心探头，频率：1.8-8.2MHz
11.8   腔内探头，频率：2.0-9.0MHz
                   
十二 其他
12.1 耦合剂加热器，主机一体化，非外接加热装置
12.2 内置无线网卡
12.3 内置录像功能模块，每次最大存储长度：60 min
12.4 支持远程会诊系统，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面

十三.配置清单

| 主机系统 | 包括： | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 1 | 台 |
|  | 剪切波弹性包 | 1 | 份 |
|  | 27"LCD显示器 | 1 | 台 |
|  | 内置硬盘 | 1 | 张 |
|  | CW | 1 | 份 |
|  | 控制面板 | 1 | 快 |
|  | 耦合剂加热器 | 1 | 个 |
|  | 腔内探头托架 | 1 | 个 |
| 标配应用模块 | 腹部应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 产科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 妇科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 心脏应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 小器官应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 泌尿科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 血管应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 儿科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 神经应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 急重诊应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 盆底应用软件包 | 1 | 份 |
|  | DICOM Basic | 1 | 份 |
|  | DICOM Worklist | 1 | 份 |
|  | iScape View | 1 | 份 |
|  | Free Xros M | 1 | 份 |
|  | 凸阵CW | 1 | 份 |
|  | 线阵CW | 1 | 份 |
|  | TDI组织多普勒 | 1 | 份 |
|  | 4D功能 | 1 | 份 |
|  | iPage+高级容积断层成像 | 1 | 份 |
|  | SCV+高级容积厚层成像 | 1 | 份 |
|  | 自动容积测量 | 1 | 份 |
|  | 高级自动容积测量 | 1 | 份 |
|  | 彩色3D | 1 | 份 |
|  | iLive | 1 | 份 |
|  | 产科容积自动切面识别 | 1 | 份 |
|  | 胎儿面部自动容积成像 | 1 | 份 |
|  | 妇产场景自动容积成像 | 1 | 份 |
|  | STE弹性成像 | 1 | 份 |
|  | STQ弹性成像 | 1 | 份 |
|  | 高帧率STE | 1 | 份 |
|  | 腹部粘弹性和频散测量包 | 1 | 份 |
|  | 自动扫查场景配置 | 1 | 份 |
|  | 超微血流成像 | 1 | 份 |
|  | UMA 3D | 1 | 份 |
|  | 微血流定量分析 | 1 | 份 |
|  | 高级图像增强iClear+ | 1 | 份 |
|  | 立体血流 | 1 | 份 |
|  | HD Scope+ | 1 | 份 |
|  | 自动NT测量 | 1 | 份 |
|  | 自动胎心率 | 1 | 份 |
|  | 自动卵泡测量 | 1 | 份 |
|  | Smart ERA | 1 | 份 |
|  | IVF | 1 | 份 |
|  | 自动盆底超声解决方案 | 1 | 份 |
|  | 小儿髋关节自动测量 | 1 | 份 |
|  | Smart Calc | 1 | 份 |
|  | 自适应描迹 | 1 | 份 |
|  | CPP血流像素比 | 1 | 份 |
|  | AI尿量测量 | 1 | 份 |
|  | AI产科切面识别 | 1 | 份 |
|  | AI脊柱切面识别 | 1 | 份 |
|  | AI胎儿颅内容积测量 | 1 | 份 |
|  | 自动产科测量 | 1 | 份 |
|  | 子宫内膜蠕动波分析 | 1 | 份 |
|  | iWorks自动工作流协议 | 1 | 份 |
|  | 超声教学软件 | 1 | 份 |
|  | 3D打印格式导出 | 1 | 份 |
|  | 录像功能模块 | 1 | 份 |
| 标配探头 | 腹部容积探头、腹部探头、高频浅表探头、腔内容积探头、腔内探头、心脏探头、胎儿心脏探头 | 7 | 把 |
|  | 电源线 | 1 | 份 |
|  | 基本附件包 | 1 | 份 |
|  | 软件 | 1 | 份 |

## 超声2：

一.设备名称：彩色多普勒超声系统

二.用途说明

2.高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

3.货物数量：壹套

4.系统技术规格及概述：

4.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

4.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

4.3.※≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

4.4.控制面板可独立旋转、升降及平移

4.5.※全域动态聚焦技术，即全程发射及全程接收聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

4.6.※组织特异性成像预设，针对不同脏器预设最佳声波传播速度用于计算成像，减少因成像声速值与实际声速值偏差导致图像失真

4.7.※声速匹配技术，可根据人体组织真实情况，一键实时自动匹配至最佳成像声速，并以具体数值（SSC值）在屏幕上显示（提供屏幕证明图片）

4.8.多级信号处理系统

4.9.高倍波束并行处理系统

4.10.探头接口≥5个

4.11.二维灰阶模式

4.12.谐波成像模式

4.13.M型模式

4.14.彩色M型模式

4.15.※解剖M型模式 (≥2条取样线，提供证明图片)

4.16.可选配曲线M型模式

4.17.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.18.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

4.19.组织多普勒成像

4.20.可选配负荷成像

4.21.自由臂三维成像

4.22.※宽景成像（支持彩色宽景，扫描速度提示，提供证明图片）

4.23.※空间复合成像，最高可达9线偏转（要求作曲别针试验显示9条扫描线并附图片)，

4.24.斑点抑制成像

4.25.频率复合成像

4.26.独立角度偏转

4.27.※扩展成像（要求凸阵、线阵、容积、心脏探头可用，提供证明图片）

4.28.实时双幅对比成像

4.29.高分辨率血流成像

4.30.精细血流自动识别成像

4.31.※一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.32.※全屏放大

4.33.局部放大（支持前端、后端放大）

4.34.※造影及造影定量分析功能，要求支持腹部探头、浅表探头

支持低机械指数造影

双计时器

支持向后存储，≥5分钟电影

支持向前存储

双实时: 实时显示组织图像和造影图像

支持造影击碎

支持斑点噪声抑制

具备混合模式

支持造影图像和组织图像位置互换

支持微血管造影增强功能

支持造影定量分析（取样点可跟踪感兴趣区运动）

4.35.※高帧率造影成像，要求支持腹部探头、浅表探头

凸阵探头10cm深度，扫描角度45°，帧率可达30帧/秒及以上；

线阵探头4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；

4.36.※容积造影功能，可将超声造影数据三维重建

4.37.支持应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

4.38.※支持高帧率STE剪切波定量式弹性成像功能

可以动态显示二维剪切波弹性成像图，

具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量和剪切模量。

4.39.可选配融合成像功能，支持凸阵、线阵探头；支持回放状态下的空间配准；支持标记功能，最多支持20个标记；支持呼吸补偿功能，减少因呼吸或移位而引起的匹配误差；支持三维数据的采集；支持基于三维数据的测量；

4.40.※肝脏介入消融方案，支持术前3D模拟和规划，术中3D消融引导

4.41.※单模态消融术后评估系统，可以对消融术前病灶的三维超声造影与术后消融灶的三维超声造影进行融合，即时全面的评估消融效果。

4.42.支持Glazing Flow 立体血流

4.43.支持自动肝肾比测量，自动计算肝脏与肾皮层增益比值，提供HRI

4.44.※乳腺病灶自动分析功能，具备同一病灶同屏显示≥4相交切面图像，最多可支持≥6个病灶分析。可自动识别病灶边界，自动分析病灶形态，边缘，回声类型，后方回声，钙化及血流状态。分析结果自动进入报告。

4.45.支持用户自定义协议

支持ASE16，ASE17评分

4.46.※自动工作流协议，自动标注体位图、注释及自动切换检查模式，显著减少操作时间

4.47.※穿刺针增强技术，要求具有双屏实时对比显示，增强前后效果，并同时支持增强平面多角度可调（提供证明图片）

4.48.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

4.49.※支持手动触摸屏上注释

4.50.支持手动触摸屏上包络测量

4.51.※支持语音注释及播放

4.52.体位图

5.测量/分析和报告

5.1.常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

5.2.全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、神经、急诊科

5.3.※自动NT测量

5.4.※血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果，并具备ＩＭＴ评估曲线分析

5.5.※支持血管内中膜自动实时测量,自动获取6组IMT内膜厚度值,并实时更新。

5.6.※支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

5.7.※胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

6.电影回放和原始数据处理

6.1.所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持4D 电影回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

6.2.原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，最大可进行3６项参数调节。

7.检查存储和管理（内置超声工作站）

7.1.检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

8.连通性要求

8.1.支持网络连接

8.2.※支持移动设备无线传输，要求将机器超声图像通过无线网络直接发送到智能移动终端平台

8.3.※通过无线传输支持移动终端设备进行远程控制超声机器图像参数调节、远程病人信息管理: 浏览，查询，获取，删除病人信息等

8.4.DICOM 3.0

DICOM妇产科、心脏、血管、乳腺结构化报告

8.5.视频/音频输入、输出

8.6.支持ECG/PCG信号

8.7.≥５个USB接口

8.8.DVD R/W 刻录光驱

9.系统技术参数及要求

9.1.≥２１英寸高分辨率彩色液晶显示器

9.2.※≥13英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏，支持手势操作，触摸屏角度可调

9.3.※探头接口≥５个

9.4.二维灰阶模式

数字化声束形成器

全程动态聚焦

多倍信号并行处理

预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

※最大显示深度:≥38cm（提供图片证明）

最大帧率: ≥650 帧/秒

TGC: ≥8段

※LGC: ≥8段

二维灰阶：≥256

动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

增益调节: B/M/D分别独立可调，≥100

伪彩图谱: ≥8种

9.5.彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW

取样框偏转: ≥±30度 (线阵探头)

最大帧率: ≥200 帧/秒

支持B/C 同宽（提供图片证明）

9.6.频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位、B刷新、D扩展、B/D扩展等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥30m/s）

最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）

※取样容积: 0.5-30mm ,支持所有探头

※偏转角度: ≥±30度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

9.7.组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M型、频谱成像4种模式，提供图片证明）

可选配组织多普勒定量分析软件

9.8.心功能自动测量工具Auto EF

9.9.支持组织斑点追踪定量分析软件（分析参数包括速度、位移、应变及应变率；支持牛眼图显示）

9.10.支持小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型。

10.探头规格

10.1.频率：超宽频带或变频探头

10.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频

10.3.探头配置腹部探头、心脏探头，浅表探头，腔内探头，血管探头

10.4.探头频率：

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

阵元：最大有效阵元数≥576阵元

10.5.穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

10.6.腹部探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°

10.7.心脏探头：带宽1.5- 4.5MHz，角度≥90

10.8.线阵，带宽: 3.8-13 MHz

10.9.腔内探头，带宽: 3.0-11.0 MHz，角度≥180°

10.10.血管探头：频率2.5-9.0 MHz

11.声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

12.外设和附件

12.1.耦合剂加热器

12.2.专业腔内探头放置架

12.3.储物托架套件

12.4.可支持磁导航控制器固定支架

12.5.※专业探头放置槽≥7个

12.6.支持数字黑白、模拟黑白、数字彩色、模拟彩色、文本及无线打印机

12.7.可支持照片打印机

12.8.支持内置DVR（内置数字录像机, 每次最大存储长度:≥30 min）

12.9.支持脚踏开关

12.10.支持生理信号：ECG及PCG

12.11.可选配激光条码扫描仪

12.12.可选配内置无线网卡

13.备件、技术及维修服务，培训要求及其它

13.1.备件要求

13.2.卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

13.3.技术及维修服务

13.4.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

13.5.技术培训要求

13.6.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

14.其他商务条款：例如

要求提供所在地中心城市工商行政管理局网站可查询的生产厂家专业售后服务机构，并提供相应资格证明

- 配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 超声主机系统 |  |  |
| 迈瑞Resona系列超声诊断系统 | 1 | 台 |
| 21.5英寸高分辨率彩色液晶显示屏 | 1 | 台 |
| 13.3英寸高灵敏防眩光彩色触摸屏 | 1 | 台 |
| 高品质音频扬声器 | 1 | 个 |
| 多方位显示器支撑臂 | 1 | 个 |
| 控制面板前后及电动升降功能 | 1 | 个 |
| 人机工程学的操作界面 | 1 | 个 |
| 背光按键 | 1 | 个 |
| 用户自定义可编程键 | 1 | 个 |
| 中控锁轮 | 1 | 个 |
| Channel data全息域技术 | 1 | 个 |
| ZST+平台 | 1 | 个 |
| 多级信号处理系统 | 1 | 个 |
| 区域扫描技术 | 1 | 个 |
| 全域动态聚焦技术 | 1 | 个 |
| 高倍波束并行处理系统 | 1 | 个 |
| B/M/CM/Color/PW/Power & DirPower成像组件 | 1 | 个 |
| HPRF 高脉冲重复频率组件 | 1 | 个 |
| TSI组织特异性成像 | 1 | 个 |
| 自适应帧相关技术 | 1 | 个 |
| 频率复合技术 | 1 | 个 |
| THI 自然组织谐波成像 | 1 | 个 |
| PSHI™ 宽带频移谐波成像 | 1 | 个 |
| iBeam™ 智能空间复合成像技术 | 1 | 个 |
| 高级图像增强iClear+（ 智能斑点噪声抑制技术） | 1 | 个 |
| 三维斑点噪声抑制技术 | 1 | 个 |
| 智能精细容积成像 | 1 | 个 |
| 梯形成像模式 | 1 | 个 |
| 扩展成像模式 | 1 | 个 |
| 二维/彩色取样框角度独立偏转技术 | 1 | 个 |
| 高分辨率血流模式 | 1 | 个 |
| 回波增强技术 | 1 | 个 |
| 双幅实时对比显示模式 | 1 | 个 |
| 三同步模式 | 1 | 个 |
| Zoom 高保真读写放大 | 1 | 个 |
| iZoom™ 一键全屏扩展成像 | 1 | 个 |
| 智能血流跟踪技术 | 1 | 个 |
| 多普勒自动识别功能 | 1 | 个 |
| iTouch® 智能化一键图像优化 | 1 | 个 |
| 中英文操作界面 | 1 | 个 |
| 中英文打字键盘输入 | 1 | 个 |
| 中英文语音注释模块 | 1 | 个 |
| 中文操作导航系统 | 1 | 个 |
| 电影回放单元 | 1 | 个 |
| Auto Trace 频谱自动描记测量 | 1 | 个 |
| 原始数据处理系统 | 1 | 个 |
| 中英文病人报告系统 | 1 | 个 |
| iStation® 智能内置工作站系统(支持中/英文切换) | 1 | 个 |
| Qsave 图像参数快速保存系统 | 1 | 个 |
| 内置混合式硬盘（128GB SSD+1TB 机械硬盘） | 1 | 个 |
| 5 USB 接口 | 1 | 个 |
| DVD R\W 刻录光驱 | 1 | 个 |
| Video 接口 | 1 | 个 |
| Audio 接口 | 1 | 个 |
| S-Video 接口 | 1 | 个 |
| Microphone 接口 | 1 | 个 |
| HDMI 接口 | 1 | 个 |
| VGA 接口 | 1 | 个 |
| 5个探头接口-4个激活 | 1 | 个 |
| Ethernet\Remote\ RS-232 port 网络接口 | 1 | 个 |
| Z-score Z-评分（用于胎儿心脏发育异常产前筛查等） | 1 | 个 |
| 自适应深度容积渲染成像 | 1 | 个 |
| SSC智能声束匹配技术 | 1 | 个 |
| SSI声速定量指数 | 1 | 个 |
| 锐眼技术 | 1 | 个 |
| TEI 全心功能TEI指数测量软件 | 1 | 个 |
| V-Mapping血管图谱编辑功能 | 1 | 个 |
| 标配应用 |  |  |
| CW模块 | 1 | 份 |
| 宽景成像 | 1 | 份 |
| 解剖M功能 | 1 | 份 |
| TDI组织多普勒成像 | 1 | 份 |
| 高帧率造影 | 1 | 份 |
| UWN+造影成像 | 1 | 份 |
| UWN+造影定量分析 | 1 | 份 |
| STQ弹性成像 | 1 | 份 |
| STE弹性成像 | 1 | 份 |
| 高帧率STE 弹性成像 | 1 | 份 |
| 腔内STE弹性成像 | 1 | 份 |
| 应变式弹性成像 | 1 | 份 |
| Smart 3D成像（自由臂三维成像） | 1 | 份 |
| DICOM 基本通讯单元 | 1 | 份 |
| DICOM 工作列表 | 1 | 份 |
| 腹部应用软件包 | 1 | 份 |
| 产科应用软件包 | 1 | 份 |
| 妇科应用软件包 | 1 | 份 |
| 心脏应用软件包 | 1 | 份 |
| 小器官应用软件包 | 1 | 份 |
| 泌尿科应用软件包 | 1 | 份 |
| 血管应用软件包 | 1 | 份 |
| 儿科应用软件包 | 1 | 份 |
| 神经应用软件包 | 1 | 份 |
| 急重诊应用软件包 | 1 | 份 |
| 盆底应用软件包 | 1 | 份 |
| IMT（血管内中膜自动测量软件） | 1 | 份 |
| iNeedle穿刺针增强显示 | 1 | 份 |
| Glazing Flow 立体血流 | 1 | 份 |
| 自动肝肾比测量 | 1 | 份 |
| 小儿髋关节自动测量 | 1 | 份 |
| Smart Trace自适应描迹 | 1 | 份 |
| iWorks自动工作流协议 | 1 | 份 |
| CPP血流像素比 | 1 | 份 |
| 实时IMT | 1 | 份 |
| 录像功能模块 | 1 | 份 |
| AutoEF | 1 | 份 |
| 探头配置 |  |  |
| 线阵探头 | 1 | 把 |
| 腹部探头 | 1 | 把 |
| 心脏探头 | 1 | 把 |
| 血管探头 | 1 | 把 |
| 腔内探头 | 1 | 把 |
| 附件配置 |  |  |
| 基本附件包 | 1 | 个 |
| 国标电源线 | 1 | 条 |
| 内置无线网卡 | 1 | 张 |
| 腔内探头托架 | 1 | 个 |
| 耦合剂加热器 | 1 | 个 |
| 耦合剂加热器托架 | 1 | 个 |

# 二、经颅重复磁刺激仪

- 适应症：通过刺激人体中枢神经和外周神经，用于康复科、精神科和神经科的神经电生理检查、运动神经功能评定，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

- 主机：

  - 外观结构：一体式主机，冷却系统脉冲源高度集成，绝缘性好，重心稳定防止倾覆及人为推倒。非液电分离式堆叠结构（冷却系统及脉冲源分别固定安装于台车）。液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷。

  - 操作系统：windows系统，兼容大量科研软件

  - 刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T

  - 磁感应强度的最大变化率：低限不低于20kT/s,上限不超过80kT/s；

  - 脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs（不超过85μs）

  - 输出脉冲宽度：350μs，允差±20μs（或6%）,不低于330μs不超过370μs；

  - 输出脉冲频率：0.1Hz~100Hz可调

  - 刺激频率连续可调，当刺激频率≥1Hz，步长为1Hz；刺激频率＜1Hz，步长为0.1Hz。

  - 脉冲频率允差值：±2%

  - 主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度可达7850VAC。

- 安全预警：

  - 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

  - 连续工作中具有手动停止磁场输出的功能。

  - 可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。

  - 磁刺激线圈表面温度≤40℃。

- 刺激线圈：

  - 常规刺激线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型。

  - 可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型。

  - 可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、近红外功能型。

  - 具有电动吸液和电动排液功能。

- 软件功能：

  - 可建立和储存患者的基本信息、就诊信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

  - 可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。

  - 可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录在电脑中存档，也可根据时间段统计治疗的人数及其详细信息在电脑中存档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。

  - 实时线圈温度显示。

- 检测模式：

  - 检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）、中枢神经传导时间（CMCT）等的检测功能。

  - 检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

  - 支持自动阈值检测

  - 具备自动计算神经传导时间功能

  - 运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

  - MEP通道数：8通道

  - MEP采样率：100KHz

  - 提供多功能操作面板可通过操作面板按键直接实现MEP波形处理（幅值调节、时程调节、选线）、阈值确定、单次刺激、参数选择、强度归零等操作。

  - MEP传输方式：内置式MEP模块（MEP模块内置主机机箱内部），无需充电，非锂电池充电或其他需要充电的外置式无线传输MEP模块，确保信号稳定使用方便。

- 刺激模式

  - 单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。

  - 标配双屏双拍，每个线圈都可通过独立屏幕进行控制，互不干扰。

  - 两个线圈拍之间可以相互独立进行单次刺激或连续程控刺激。

  - 两个线圈拍之间可以设置成联动关联刺激，按照设定的刺激顺序和刺激间隔进行工作，双线圈成对脉冲最小时间间隔：0ms,(允差：≤0.2ms)。

  - 定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后自动终止磁场输出，允差：±10%。

  - 内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

  - 连续程控刺激功能，在连续程控刺激模式下可进行刺激方案的选择和刺激方案的编辑，其中刺激强度以百分比形式显示，总刺激时间和总刺激强度以百分比形式显示，总刺激时间和总刺激个数程序根据设置好的参数自动计算出来。

- 触发输出：触发脉冲波宽165μs±50μs，幅度5V±0.5V。

- 触发输入：输入脉冲波宽≥60μs，幅度5V±0.5V的信号，能被触发。

- 操作软件上调节触发输入延时时间，软件在0~500ms范围可调，步长1ms。

- 操作软件上调节触发输出延时时间，软件在-500~500ms范围可调，步长1ms。

- 支持扩展经颅磁刺激随动导航系统

- 开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。

配置清单

| 货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机（内置惰性液态冷却系统、双脉冲源） | 1台 |
| 操作软件 | 1套 |
| MEP模块 | 四通道（双边）/2个 |
| 线圈支架 | 2个 |
| 脚踏开关 | 2套 |
| 刺激线圈 | 圆形或八字形 /2副 |
| 刺激定位帽 | 5套 |

# 三、Nd:YAG皮秒激光治疗仪

- 一、主要技术指标：

- 该设备应符合医疗器械行业质量管理体系ISO13485标准，并符合NMPA认证；

- 激光激发介质采用Nd：YAG激光；

- 该设备应符合质量管理体系ISO9001标准；

- 输出激光波长至少具有1064nm或532nm;

- 激光脉冲持续时间采用超短脉冲设计，脉冲脉宽范围290ps～320ps；

- 1064nm单脉冲激光最大输出能量≤410mJ；

- 激光输出能量不稳定度≤10%；

- 激光输出复现性≤10%；

- 激光输出的峰值功率≥1.4GW；

- 激光光斑直径可调，最大光斑直≥10mm,可调范围不小于2mm～10mm；

- 532nm波长时，3mm光斑能量≤0.2J/cm2,步进0.1J/cm2

- 治疗激光触发后的输出频率可调，可调范围0~10HZ，步进1HZ；

- 脉冲模式:单脉冲和重复脉冲双模式

- 瞄准光波长≥650nm；亮度6挡可调节。

- 瞄准光输出功率≤2mW；

- 脚踏开关线缆接头具有锁紧装置和保护套设计，避免移动时造成线缆拉脱；

- 电击防护等级：BF型

- 具备嵌入式设计的水循环冷却系统，当冷却系统发生故障时，激光电源可自动切断；

- 开机预热时间 ≤1分钟；

- 激光输出系统采用≥7关节导光臂设计，无传输光纤等耗材；

- 系统配置有≥11.5英寸内嵌式彩色触摸屏；

- 屏幕可同时显示水温（°C）、水流速度（L/min）、单次光斑数量、总光斑数量以确保设备稳定工作。

- 使用年限＞10年

- 产品为生产厂家的最高端机器及在1年内免费升级和免费更换生产的最新最高端机器。

- 激光器有效能量质保1000万发。

- 设备维保2年。

- 二、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 一台 |
| 导光臂 | 一根 |
| 脚踏开关 | 一个 |
| 治疗手具 | 3把 |
| 护目镜 | 两副 |
| 防护眼罩 | 一副 |
| 水循环系统 | 一套 |
| 电源线 | 一根 |
| 钥匙 | 两把 |
| 说明书 | 一份 |

# 四、内窥镜用超声诊断

1、显示模式：B模式；

2、扫描方式：360°机械环扫

3、转速：每分钟转速≥900

4、操控界面：中/英多语言版本

5、图像调节：支持图像基于垂直中线的镜像显示，

6、操作界面：全触摸操控面板

7、图像处理：支持伪彩功能

8、图像回放：冻结后支持≥750帧图像回放，支持自动回放和手动回放，自动回放速度在5帧每秒至30帧每秒范围可调

9、图像旋转：支持实时动态画面和冻结，360°角度旋转；

10、图像操控：支持触摸屏、轨迹球操作

11、图像测量及标注：支持同一画面距离测量（≥30组数据），同一画面面积及周长测量（≥30组数据），并支持测量完成后快速修改和再编辑，支持图像的注释信息保存与导出

12、动态范围1调节：8档 ； 动态范围2调节：8档

13、显示深度可调：1.5/2/3/4/6/9/12cm

14、增益可调：图像增益提供0-255级可调，支持手势滑动

15、TGC区间增益可调：≥8段可调，支持手势滑动

16、患者数据管理：可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对

历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览

17、患者数据导出：支持新建病例、历史病例导出，支持图像、电影文件选择性

导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储、DICOM服务器及匿名

导出

18、打印：支持视频打印

19、数据比对：可对患者同一检查视频进行双幅或四幅不同切面显示对比

20、设备接口：支持视频输出DVI、VGA、VIDEO、S-VIDEO，USB3.0接口≥3个，USB 2.0接口≥2个，支持脚踏开关、视频打印机连接、网络接口和DICOM 标准协议

21、导出格式:支持系统格式导出、PC格式、图像（JPG、BMP、TIF），Run（AVI、

WMV）、DICOMDIR

- 图像和视频支持主机硬盘和USB存储，主机内存≥1TB

消化小探头参数：

1、频率：12MHZ

2、探头直径≤2.4mm

3、工作长度≥2050mm

4、探测深度≥20mm

5、频率偏差≤±15%

6、纵向几何位置精度≤5%

7、横向几何位置精度≤5%

8、扫描角度360°

9、侧向分辨力≤2mm

消化小探头参数：

1、频率：20MHZ

2、探头直径≤2.4mm

3、工作长度≥2050mm

4、探测深度≥10mm

5、频率偏差≤±15%

6、纵向几何位置精度≤5%

7、横向几何位置精度≤5%

8、扫描角度360°

9、侧向分辨力≤2mm

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜用超声诊疗设备 | 1 |
| 2 | 内窥镜用超声微探头(12MHZ) | 1 |
| 3 | 内窥镜用超声微探头(20MHZ) | 1 |
| 4 | 内镜专用台车 | 1 |
| 5 | 医用监视器 | 1 |
| 6 | 探头控制器 | 1 |
| 7 | 触控面板 | 1 |

# 五、烧烫伤翻身床

功能参数：

●全不锈钢结构精心制作，坚固耐用；

★床体两端脚踩升降，既可同时升降也可分别升降，以便调整患者体位；

●超静音脚轮灵活移动，刹车片两轮制动；

★独创专利轻便助力转盘，转动灵活，锁止牢靠，一人可独立完成翻身操作；

★无级可调仰铺靠背，可调仰角0～35度；

★独创两轴连动铺板支撑结构，操作方便，使床面最大限度的保持平整；

●搁手搁脚板水平旋转180度，上下、前后、左右可自由移动，锁止牢靠；。

●配置输液架，两级升降可调，锁止牢靠；

●床体两端的转盘中间各设有一个圆孔，可供输氧管、鼻饲管和导尿管等穿过，翻身时不用取下，以免给患者造成二次痛苦，且又减轻医护人员的工作强度；

●配置高弹高泡大孔海绵垫，硬质托头带、安全带、软质托脚带、脚蹬板等；

●配置铺板安置架；

●适用于全身性大面积烧烫伤患者辐射治疗。

●可与本所研制的辐射治疗机配套使用。

技术参数：

●规格：2250×700×1200mm (功能恢复装置高度调节1810mm)

●铺板尺寸：2065×565mm

●俯仰铺板间距调节范围：200～400mm

●铺板承重：不小于180kg

●升降范围：床体两瑞均不小于100mm

●床面可0-360°单双侧任意翻转

配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 | 序号 | 名称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机座 | 1 |  | 10 | 输液架 | 1 |  |
| 2 | 转盘支撑管 | 4 |  | 11 | 输液架滑铁 | 1 | 含手轮两只 |
| 3 | 手脚板 | 4 | 不锈钢 | 12 | 海绵垫 | 2 | (大小各一) |
| 4 | 转盘 | 2 |  | 13 | 托头带 | 1 | 硬 |
| 5 | 安全带 | 2 |  | 14 | 托脚带 | 1 | 硬 |
| 6 | 俯铺板 | 1 | 宽565mm | 15 | 铺夹紧螺母扳手 | 2 |  |
| 7 | 仰铺板 | 1 | 宽565mm 带可调靠背 | 16 | 内六方扳手 | 1 |  |
| 8 | 手脚架滑铁 | 4 | 含紧固手轮 | 17 | 脚轮固定扳手 | 1 |  |
| 9 | 脚轮 | 4 | 其中带刹车两个 | 18 | 脚蹬板 | 1 | 不锈钢 |

# 六、医用动力系统

主机参数：

1.输入电压:AC  110V～220V  50/60Hz。

2.输入功率:450VA；输出功率:150VA。

3.短路自动保护装置，短路故障时，该装置自动切断输出电源。

4.保险丝：T5A L250V。

5.7吋彩色液晶触摸菜单操作界面。

6.控制台采用先进微电脑控制系统，触摸灵敏、工作稳定。

7.控制台实现触摸控制电机正、反转和往复转动，高、低转速操作。

8.选配蠕动泵，喷水量为0～80ml/min可调。

9.具有三个手机接口功能，分别连接刨削手机、微动力手机和大骨动力手机。

脚踏参数：

1.线缆长≥3.0m，具有正转、反转和往复运动模式。

2.IPX8防水等级，防滑、防侧翻。

3.无级调速。

微动力手机参数：

1.高速无刷电机、电机闭环恒扭矩驱动，微动力手机（包含连接主机的电源线和机头）可耐135℃高温高压消毒。

2.输入功率DC12V，输出功率≥100W。

3.转速区间：1000r/min～80000r/min，可以正、反转。

4.微动力手机噪音＜45dB，工作最高温度＜40℃。

5.微型摆锯机头锯频1000～15000次/分。

6.直弯机头转速范围为1000～80000转/分。

7.往复锯锯机头锯频1000～15000次/分。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 |
| 2 | 脚踏 | 1 |
| 3 | 微动力手机 | 1 |

# 七、便携式生物刺激反馈仪

1、主机触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

2、内置电池+外接电源，锂电池容量≥5000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

3、主机可接地线，避免电磁干扰。

4、主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

5、肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）。

6、分辨率：≤0.2μV（r.m.s）

7、通频带：不窄于20Hz～550Hz (-3dB)

8、刺激电流强度：0-100mA范围内可调，步进0.5mA可调节。

9、电刺激脉冲宽度：至少在20-900μs范围内均可调，步进10us可调节。

10、电刺激脉冲频率：至少在1-600Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

11、上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

12、各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

13、支持双人治疗模式，可同时记录两个患者的信息，并同时进行治疗，也可其中一人治疗过程不中断，另一人随时加入治疗。

14、具有生物反馈治疗功能，有包含针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

15、具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

16、针对频率、波宽刺激参数可自定义编辑。

17、单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

18、系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

19、所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

20、自动检测通道连接，电极脱落有提示保护。

21、工作电源要求：最大输入功率≤60W。

# 八、医用电动诊疗床

1、电源条件为：

a)、供电电源：a.c.220V  频率50Hz.

b) 、额定输入功率：240VA。

2、外观尺寸(长宽高):2020×1240×500~ 1000mm,  允差5%。

3 、床面升降行程：0～500mm,  允差±30mm。

4 、最大安全载荷：200kg。

5、控制方式：手柄开关和脚踏开关。

6、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升， 四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

7、配备支腿调节地脚，方便对床体进行调整。

8、电机最大推力：8000N。

# 九、多体位治疗床

- 技术参数

- 产品尺寸规格：（180-193）x55x(54-87)cm

- 净重：90kg

3.  框架材质：铁框架加表面喷塑处理

4.  承重：225kg

5.  电压：220V~50HZ

6.  升降高度：54-87cm

7.  调节需要时间：35-50秒

8.  第一段长度40cm可调节角度：25度到-20度

9.  第二段长度20.5cm

- 第三段长度22.5cm

11. 第四段长度69.5cm 可调节角度：0度到15度

二、技术性能

1、8cm高密度海绵

2、高档防污PVC

3、可调节头部设计，更加人性化

4、调节角设计，让床身更加的稳定

5、TIMOTION进口 电机 8000N

6、脚踏控制升降调节

7、头部气杆控制角度的调整

配置清单

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 1 | 标配 |
| 2 | 气弹簧 | 支 | 2 | 标配 |
| 3 | 调节脚 | 只 | 2 | 标配 |
| 4 | 控制器 | 套 | 1 | 标配 |
| 5 | 顿压控制盒 | 套 | 4 | 标配 |
| 6 | 主机 | 台 | 1 | 标配 |

# 十、干扰电治疗仪

技术参数：

*1、具有软件登录界面：填写账号及密码登录进入软件。

*2、四组输出通道可独立调节，每组可选择 4个金属电极片或4个凝胶电极片，四组共16个金属电极片或16个凝胶电极片。

- *3、具备拓展模式，两个通道的输出大小由第二个通道控制，即将电极拓展到8电极输出。

4、输出提示：开始治疗后，旋钮下方的输出信号灯应亮起。

5、治疗结束时会有提示声音响起。

6、当打开电源开关而输出旋钮不在零输出位置时，会自动旋转到零输出为止。

7、过电流保护电路：当治疗电流超出最大电流限度时，该电路可将电流控制在最大限度以下。

8、节律功能：差频频率在变化速度上应按一定规律下限和上限之间变化。

*9、加热功能：设备上加热区和下加热区应能进行加热，吸附电极加热后与人体皮肤接触的区域温度不超过41℃；

10、通道平衡：通过单通道平衡调节按钮，应能调节蓝色电极和黄色电极的输出的相对大小。

*11、采用吸引电极和粘贴式凝胶电极片两种方式，能适应不同疾病需求。

*12、电极导电部分的尺寸可选择直径3.8cm和1.8cm的金属圆。

*13、吸引电极导电阻抗应小于5Ω，粘贴式导电粘片导电阻抗应小于250Ω；

14、粘贴式导电粘片导电部分尺寸分别为：40mm×40mm、60mm×45mm、90mm×60mm；

15、载波频率：2.5kHz 、4.0kHz、 5.0kHz、循环波四种。

*16、治疗方案选择：自动A、自动B、自动C、手动A、手动B、手动C、自定义七种模式可选择。

- 17、差频频率：

- a)自动模式A：5～199Hz；

- b)自动模式B/自动模式C：1～100Hz

- c)手动模式A：50～100Hz；

- d)手动模式B：30～100Hz；

- e）手动模式C：1～20Hz；

- f）自定义模式：1～199Hz可设；

18、调幅度：

a)自动模式A/自动模式B/自动模式C/手动模式A：0%；

b)手动模式B: 20%；

c)手动模式C：50%；

d)自定义模式：应有弱、中、强和关4种可选择，对应参数分别为20%、50%、100%和0%；

19、干涉循环速度：可设置为关、慢、中、快四种。

20、调制波：

a)自动模式A/自动模式B/自动模式C/手动模式A调制频率范围：0Hz；

b)手动模式B调制频率范围：30～100Hz；

c)手动模式C调制频率范围：1～20 Hz；

d)自定义模式调制频率范围：0～199 Hz范围内。

21.调制波形：正弦波 ；

22、治疗时间：1～99分钟，步进为1min。

23、差频频率变化周期：有慢，中，快三档，对应的变化周期分别为25s，21s，17s。

*24、吸引周期：有固定和节律两种，节律模式具有慢、中、快和循环四种可设置。

25、电极吸力调整: 7kPa～25kPa范围内可调。

26、具有气泵控制：气泵启动默认打开，如两个通道均无启动输出，则运行一段时间后自动关闭。

27、脉冲宽度：50～200μs范围内。

28、输出电压稳定度：变化率应不大于5%。

29、不同负载下的电流变化率：应不大于10%。

30、最大输出电流：50mA。

31、最大输出电压：75V。

32、连续工作时间：应大于4H。

33、电源：220V 50Hz。

34、最大功率：500VA。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电极线（橙色） | 2 | 条 |  |
| 3 | 电极线（蓝色） | 2 | 条 |  |
| 5 | 大电极吸碗（黄色） | 8 | 个 |  |
| 6 | 小电极吸碗（黄色） | 8 | 个 |  |
| 7 | 大电极吸碗（蓝色） | 8 | 个 |  |
| 8 | 小电极吸碗（蓝色） | 8 | 个 |  |
| 9 | 大金属电极片 | 16 | 个 |  |
| 10 | 小金属电极片 | 16 | 个 |  |
| 11 | 大木浆棉 | 32 | 个 |  |
| 12 | 小木浆棉 | 32 | 个 |  |
| 13 | 电极线（配合凝胶） | 4 | 个 |  |
| 14 | 凝胶电极片（40mm×40mm） | 16 | 个 |  |
| 15 | 凝胶电极片（60mm×45mm） | 16 | 个 |  |
| 16 | 凝胶电极片（90mm×60mm） | 16 | 个 |  |
| 17 | 保险管（T5AL250V） | 2 | 个 |  |
| 18 | 电源线 | 1 | 条 |  |
| 19 | 水盘 | 2 | 个 |  |
| 20 | 空气泄漏管 | 8 | 支 |  |
| 21 | 简易使用卡 | 1 | 张 |  |
| 22 | 合格证 | 1 | 张 |  |
| 23 | 说明书 | 1 | 本 |  |

# 十一、振动理疗仪

技术参数

1、显示方式：液晶触控显示屏，显示当前转速，电量显示，触屏调节。

2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入a.c.220V,50HZ.A、电压：24V, 允差±10%,B、电池容量：≥2600  mAh(6  节),电能62.4Wh, 允差±10%。C、续航时间≥3小时。

3、振动幅度：6～12mm, 最大12mm,。

4、转速：400～4500rpm 可调，步近10rpm, 允差±5%,共411个档位可调。

5 、最高振动频率：≥75Hz,  。

6、工作时间：智能芯片， AI 智控，智能控制治疗时间，10min 自动断电， 允差±5%。

7 、主机尺寸： (长宽高150mm×61mm×328mm,      允差：±20mm)。

8、噪声：≤60dB(A)。

9、按摩头：≥25种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求(具体尺寸见附表)。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、 推、垂、击、拍、打、叩等。

10、配置两个配重条(0.8kg 、1.0kg)。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 适配器 | 1 | 个 |  |
| 3 | 按摩头 | 1 | 套 |  |
| 4 | 包装箱 | 1 | 个 |  |

# 十二、悬吊康复训练系统

技术参数：

- 悬吊系统

- 1.1多点多轴悬吊训练，可完成多轴向同时运动。

- 1.2吊点数量 20个，运动轴数量 7轴，吊点和轴点自由定义，满足多角度的悬吊支持训练。

- 1.3两端悬吊点同步运动，可完成悬吊状态下的水平运动，冠状面头颈轴向及冠状面躯干轴向皆可调节移动。

- 1.4具备锁紧调节功能，悬吊调整装置设计有快速旋紧机构，可纵向任意调整位置锁定其移动功能，锁紧时稳定牢固，所有的滑动部件易用灵活便于旋紧机构锁定以及解锁。

- 1.5悬吊轴线性移动，无声滑轨，位置可任意锁定，移动范围纵向140cm，横向55cm，具备双滑轮结构，可快速滑动，便于体位及时改变，省时省力；

- 1.6多点悬吊架：尺寸3285*1182*2357mm

- 1.7双滑轮联动绳：承重130kg，可调节范围：0~100cm，可进行协同训练或悬挂沙袋进行恒定阻力的抗阻训练，动滑轮省力设计，可轻松在负重悬吊状态下轻松调节吊点高度，具有快速锁止装置；

- 1.8可调悬挂块：具有调节锁止装置，承重200kg；

- 1.9头颈悬带：尺寸 700*100*1.5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳，用于固定悬吊头颈部训练；1.10扣环窄悬带：尺寸880*110*5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳，用于固定悬吊四肢训练；

- 1.11扣环宽悬带：尺寸880*235*5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳，用于固定悬吊躯干训练；

- 1.12双钩弹性辅力挂绳（黑-短）：长30cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支持训练；

- 1.13双钩弹性辅力挂绳（黑-长）：长60cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支持训练；

- 拉伸范围对应阻力关系：  拉伸范围（%） 33     50    100    150

阻力（公斤）   4.0    4.7    6.7    8.6

1.14双钩弹性辅力挂绳（红-短）：长30cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练；

1.15双钩弹性辅力挂绳（红-长）：长60cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练；

拉伸范围对应阻力关系：  拉伸范围（%） 33     50    100    150

阻力（公斤）   8.0    9.2    13.0   18.0

- 1.16握带：尺寸 340*100*1.5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳用于手部和脚踝训练；

- 1.17握柄：尺寸220*140*35mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳用于训练中手部抓握；

- 1.18旋转训练装置：尺寸：525*58mm，碳钢加铝合金材质，承重180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动；

- 1.19绳夹：尺寸70*23mm，防止手部和脚踝训练时从悬带中脱落；

- 1.20沙袋，重量：0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0kg各一个；

- 1.21集绳挂件：尺寸450*50*70mm，用于收纳悬吊带、弹力绳等配件；

- 1.22柱形垫：直径150mm、长600mm，用于训练过程中体位保持和稳定；

- 1.23平衡垫：直径330mm、高60mm，用于训练过程中增加不稳定性；

- 1.24弹簧挂钩：尺寸60mm*30mm

- 1.25 腰部固定带：尺寸800*130mm

- 1.26 胸部固定带：尺寸780*500mm

- 1.27 腕关节固定带（黑色）：尺寸300*50mm

- 1.28 踝关节固定带（红色）：尺寸300*50mm

- 1.29 提供不同弹性的弹力训练管，长度60cm不同的颜色代表着不同弹性，方便选择；

1.30悬吊康复指导配件：

1.30.1结合悬吊康复技术体系，建立临床治疗处方库，指导临床悬吊康复技术评估和训练；

1.30.2评估动作分为：起始动作、1级、2级、3级、4级五个级别；

1.30.3评估训练动作每个级别可单独三维立体动画演示；

1.30.4评估动作指导，含核心稳定评估（颈椎、腰椎）和弱链测试（上肢、下肢）；

1.30.5所有评估训练动作三维立体动画显示；

1.30.6可三维立体空间内任意位置视角观察动作；

1.30.7评估动作标准有文字和动画提示；

1.30.8可根据评估结果分析判断，自动推荐训练处方；

1.30.9完善的评估资料库：含常见13种体格检查动作，记录检查结果，可上传影像资料；

1.30.10具有儿童悬吊模块，不同配件使用演示，指导儿童悬吊训练实操；

2、电动多功能理疗床：

2.1.产品尺寸规格：195x66x(52-99)cm；

2.2.净重：70kg；

2.3.框架材质：铁框架加表面喷塑处理；

2.4.承重：250kg；

2.5.电压：220V~50HZ；

2.6.升降高度：52-99cm；

2.7.调节需要时间：35-50秒；

2.8.第一段长度39cm；调节角度-38度到38度；

2.9.第二段长度54cm；

2.10.第三段长度97cm；调节角度0度到75度；

2.11.头部气杆控制角度的调整；背部手动控制角度调整；

2.12  5cm高密度海绵；

2.13高档防污阻燃PVC；

2.14透气孔设计；

2.15伸缩脚轮设计，方便床身移动；

2.16电机 6000N；

23.17新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关；

2.18皮革：可阻燃，皮革耐磨15万次；

2.19四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性；

2.21皮革耐磨15万次；

2.22使用期限：8年；

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点多轴悬吊架 | 1 | 套 |
| 2 | 多点多轴滑动设备 | 1 | 套 |
| 3 | 握带 | 4 | 条 |
| 4 | 握柄 | 2 | 个 |
| 5 | 沙袋（0.5kg、1kg、2kg、3kg、4kg、5kg） | 1 | 套 |
| 6 | 头颈悬带 | 1 | 条 |
| 7 | 扣环宽悬带 | 2 | 条 |
| 8 | 扣环窄悬带 | 2 | 条 |
| 9 | 腰部固定带 | 1 | 条 |
| 10 | 胸部固定带 | 1 | 条 |
| 11 | 腕关节固定带 | 1 | 对 |
| 12 | 踝关节固定带 | 1 | 对 |
| 13 | 绳夹 | 4 | 个 |
| 14 | 集绳挂件 | 1 | 个 |
| 15 | 双钩弹性辅力挂绳（黑-短） | 2 | 根 |
| 16 | 双钩弹性辅力挂绳（黑-长） | 2 | 根 |
| 17 | 双钩弹性辅力挂绳（红-短） | 2 | 根 |
| 18 | 双钩弹性辅力挂绳（红-长） | 2 | 根 |
| 19 | 柱形垫 | 1 | 个 |
| 20 | 平衡垫 | 2 | 个 |
| 21 | 旋转训练装置 | 1 | 个 |
| 22 | 红色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 23 | 黄色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 24 | 蓝色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 25 | 绿色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 26 | 黑色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 27 | 弹簧挂钩 | 6 | 个 |
| 28 | 训练滑轮 | 2 | 个 |
| 29 | 悬挂绳 | 2 | 根 |
| 30 | 辅力挂绳（红-短） | 2 | 根 |
| 31 | 双滑轮联动绳 | 12 | 条 |
| 32 | 安装组件 | 1 | 套 |
| 33 | 悬吊康复指导配件 | 1 | 套 |
| 34 | 电动多功能理疗床 | 1 | 张 |

- 手功能康复训练与评估系统

- 技术参数

1、触摸操作：≥10.1英寸液晶触摸屏；

2、语音提示功能：方便患者了解实时训练模式；

3、分指运动，五根手指可单独进行屈伸运动，可完成多元化的康复动作；

4、评估功能：具有捏握力测量和对指测试功能，并可输出报告；

- 5、柔性手套：通过气压进行驱动，可实现手功能柔性康复训练，避免因训练力度对患者造成的损伤；

- 6、具有手持控制器，被动训练按下手持控制器可进行动作切换；

- 7、安全保护功能：具有过压保护功能；

- 8、具有预防防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛；

- 治疗时间：1min～99min；

- 10、屈曲时间：3s～12s，级差1s；

- 11、伸展时间：3s～12s，级差1s；

- 12、压强范围：负压：70kPa（负压525mmHg），正压：110kPa（正压825mmHg）；

- 13、多种训练方式，可选择左右手：    a）被动训练：通过充气和放气实现手指的握合和张开，可实现自动循环治疗。b）镜像训练：可通过数据手套做出握合和张开的动作带动柔性手套的握合和张开。c）抗阻训练：可进行屈伸、屈曲、伸展训练，来锻炼手部力量。d）手指操训练：可进行手掌伸握、手指屈伸、对指训练。e）助力训练：可进行屈伸、屈曲、伸展的助力训练。f）主动训练：通过一些互动游戏等方式引导主动进行手部训练g）语音训练：可实现语音指令相关，辅助手部训练。h）捏握力训练：使用握力球进行训练。i）快速训练：可快速启动训练模式，方便用户直接开始康复训练。

- 14、气电联合：在气动治疗的同时，联合应用神经肌肉电刺激技术，实现腕手一体化治疗，可有效促进手部张开及分指功能的恢复。

- 电刺激脉冲宽度：每个变化周期从60μs到200μs为一个循环递增变化；

- 电刺激调节强度挡位：0-99，步进1，输出最大峰峰值电压:100V；

- 电刺激输出峰值电流：0～100mA；

- 18、蓝牙功能：电刺激模块通过蓝牙与主机连接；

- 多用户管理系统，可进行多用户电子档案管理；

- 参数设置：具有自定义参数设置，实现个性化训练；

- 21、训练数据：具有训练记录储存功能，可导出训练数据，可支持打印机打印训练数据；

- 22、设备内置可充电电池（≥4H）；23、静音运行：设备使用噪声不超过60dB(A)；24、使用寿命：设备高可用率，使用有效期限≥8年；

- 配置清单

| 名称 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1主机附件 | 主机 | 壹台 |
|  | 电刺激模块 | 叁台 |
|  | 充电仓 | 壹套 |
|  | 电源适配器 | 壹个 |
|  | 手持控制器 | 壹个 |
|  | 握力球 | 壹个 |
|  | 数据手套（左手） | 壹只 |
|  | 数据手套（右手） | 壹只 |
|  | 右手柔性手套五管 | 壹只 |
|  | 右手柔性手套五管(L) | 壹只 |
|  | 左手柔性手套五管 | 壹只 |
|  | 左手柔性手套五管(L) | 壹只 |
|  | 智能控台包 | 壹个 |
|  | 参考电极片 | 陆片 |
|  | 正方形电极片 | 陆片 |
|  | 电极线 | 叁条 |
|  | 绑带+软胶套 | 壹套 |
|  | 充电线 | 壹条 |
| 2 随 机 文 件 | 使用说明书 | 壹份 |
|  | 合格证 | 壹份 |
|  | 保修卡 | 壹份 |
|  | 产品培训验收报告 | 贰份 |
|  | 装箱单 | 壹份 |
| 备注： |  |  |

- 生物反馈助力电刺激仪

技术参数

▲1、重量：主机≤270g, 从机≤170g。

▲2、主机尺寸：146×86×28 mm, 允差±10%, 从机尺寸：146×56×24mm, 允差±10%。

- 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数， 一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。

- 4、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环 使用，充满电可持续使用≥4小时。

- ▲5、工作模式：5种，包括：电刺激、触发电 刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。

- 6、输出波形：双向对称波。

- 7、反馈阈值：10μV～1000μV。

- 8 、分辨率(测量灵敏度):≤2μV。

- 9 、通频带：不窄于20Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。

- 10 、系统噪声：≤1μV。

- 11 、差模输入阻抗：>5MΩ。

- 12、共模抑制比：>100dB.

- 13、输出频率：2～100Hz 可调。

- 14、脉冲宽度：50μs～450μs 可调，步进10μs。

- 15、输出强度：0～60mA 可调。

- 16、上升、下降时间：0～10s 可调。

- 17、刺激、休息时间：0～20s 可调。

- 18 、主机治疗时间：1min～60min 可调。设置从机最长工作时间：1min~ 99h59min,   步 进 1min 。也可设置不限制时间。

- 19 、延迟时间：0～5s 可调。

- ▲20、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休 息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调。

- ●21、可存储管理治疗方案≥60个

- ▲22、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱，按照患者的主观意愿 进行运动训练，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度 也越大。强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大 限度的恢复运动功能。

- ▲23、治疗过程中有波形曲线、实时数据，让医生和患者直观感受肌肉训 练过程。

- ▲24、具有镜像电刺激功能：以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢。促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控 制能力，激发患者康复的信心。

- ●25、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个 患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量选配不受限。

- ●26、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带 从机进行各类功能训练。

- 27、主机可通过下载线连接从机，查看或修改从机数据。

- 28、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护(电极脱路或未连 接电极具有提示)。

- 29、电极分离技术：肌电检测和电刺激使用同一根电极线。

- 30、具备电极脱落检测功能。异常时(短路或开路时)停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示。

- 31、主机具有开路报警和低电量报警提示功能。

- 配置清单

| 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 主 机 附 件 | 主机 | 壹台 |
|  | 从机 | 陆台 |
|  | 一主六从收纳包 | 壹个 |
| 2 随机文件 | 装箱单 | 壹份 |
| 备注 |  |  |

- 牙椅

(一）技术参数：

（1）牙科椅可选配牙科手机接头、马达接头、口腔扫描仪接头、光固化机接头、洁牙机接头、口腔观察仪接头、消毒器接头。

2.工作条件：

（1）环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80%。

（2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min。

（3）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min。

3.牙科椅：

▲（1）采用进口阻燃纤维皮料，皮革表面需防霉抗菌，质地柔软、舒适耐磨，方便擦洗消毒，原厂质保5年。（参照ASTM G21-2021标准，抗真菌性能测定；参照 ISO 22196:2011标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于 99.9%；参照：ISO 22196:2011 (E)，肺炎克雷伯氏菌肺炎亚种，抗菌率99.9%；白色假丝酵母，抗菌率99.9%；提供第三方检测报告）
（2）整体采用金属材质骨架和底座，靠背可调节至低于水平≥12°，座椅后倾角≥10°可用于病患休克时紧急治疗。

▲（3）蝴蝶形靠背，肩部较窄，靠背及坐垫均有一体式护腰设计，可有效保护腰部，为患者腰部有良好的支撑，提高患者治疗的舒适度。（有专利证书）

（4）牙科椅安装机椅互锁装置和防压装置，下降过程中遇阻时，马上停止并且会反向上升，确保工作时的安全性。

（5）座椅升降范围最高≥780 mm，最低≤340 mm；座椅最大承重≥220 kg。

（6）折叠式双关可调节头枕，旋钮调节；头枕角度可在360°范围内做任意调整，头枕伸缩范围0-150mm，适用不同年龄和不同身高的患者需求。

（7）牙科椅配有左右扶手，右扶手可上下翻转180度，方便患者上下。
（8）牙科椅采用24V直流电机驱动；低噪音，动力稳定，运行平稳。

（9）牙科椅具备供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能。

4.工作台：

（1）下挂式器械盘，器械盘主控操作界面有12个控键：设置键、水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、复位键、观片灯键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、急救键。
▲（2）工作台采用独立落地设计，避免出现机器重心不稳。（提供注册证资料证明）
（3）设备治疗台可整体旋转180度，工作台动态器械挂架部分可水平角度旋转≥90度，满足不同医生的操作习惯。

（4）器械盘主控台配有外置式LED观片灯。

（5）器械盘主控台配有机械气压表。

（6）器械盘平衡臂能承受重量≥5kg，器械盘具备气刹锁定平衡臂固定装置，医生可随意调整器械盘的高度。

（7）器械盘面尺寸600mm*320mm，盘面配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。（提供硅胶防污垫具备耐高温老化测试的第三方检测报告）

（8）器械盘内部水路配备有防回吸装置，可防止交叉感染的发生。

（9）器械盘内部阀体采用全铜材料，阀体膜片选用进口膜片，故障率更低。

（10）器械盘面倾斜度应不大于3°，上下运动范围≥440mm，转动角度≥160°。

▲（11）六联手机挂架，可左右旋转，可调节俯仰的角度，配置三用枪一支（冷），国标4孔高速手机管2条，国标4孔低速手机管1条，还可同时加装电马达和洁牙机等，能最大化的满足医生临床需要。

（12）手机管和三用枪外管，采用高抗撕硅胶材料，表面静电喷涂，易清洁，不易发黄。

（13）手机螺旋套采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易滑牙。

5.侧箱：

（1）侧箱机箱采用连体式，灯椅联动，整体可旋转≥60°，有利于四手操作。

（2）侧箱外壳采用ABS工程塑料的材质，耐酒精腐蚀，耐黄变性；双边门板采用磁吸式设计易拆装，方便维护与保养。（提供侧箱外壳具备耐酒精测试、耐uv老化的第三方检测报告）
（3）侧箱框架为整体铸铝设计，箱体内部水气路和电路进行分区。（提供铸铝材质分析的第三方检测机构出具的检验报告）

（4）落地柱子上外置1个3L水瓶，拧开盖子加水。（供给漱口水和助手盘三用枪）

（5）内置1个1L水瓶，拆下瓶子加水。（供给工作台用）

（6）手动水源转换功能（水瓶水与市政水源转换）。

（7）配置漱口水加热器：24伏低压恒温防干烧热水器，水温40±5度；具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

（8）一体式陶瓷痰盂，整体可≥90°旋转，痰盂直径230mm，深度84mm；患者的吐痰时不易飞溅，方便清洗与维护。

（9）陶瓷痰盂配有下水过滤网，可拆卸清洗、浸泡消毒。

6.助手位：

（1）助手盘操作界面有8个键，设有水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键、口腔灯键等功能键。

▲（2）助手盘配备5个器械挂架，配置三用枪一支（热），强吸，弱吸各一支，可预留加装光固化机、洁牙机或预留同时安装负压强弱吸和普通强弱吸双抽吸。
（3）强、弱吸手柄采用进口高分子材料制成，过滤器为外置旋入式设计，轻松拆装，密封性佳，滤网采用高分子材料，耐强酸强碱腐蚀。（提供强弱吸过滤器、强弱吸手柄垫耐酸碱的第三方检测报告，强弱吸手柄耐高温老化测试的第三方检测报告）

（4）助手盘有置物平台，配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。（提供硅胶防污垫具备耐高温老化测试的第三方检测报告）

（5）助手盘2关节连接臂，可大范围转动，利于四手操作。

（6）吸唾系统配有过滤网，有效防止异物堵塞；过滤网可拆卸清洗、浸泡消毒。

7.口腔灯：

▲（1）同品牌六灯珠感应口腔灯，白光/黄光/混光三种模式切换，一键防固化模式。

（2）LED节能口腔灯，耗电量≦15VA，节能环保，发热量低；光斑尺寸120*70mm；光强4300-46000LUX，色温三档可调3000K-5000K，一键防固化模式色温3000K。

（3）红外感应开关或轻触开关控制。

（4）可三轴旋转，提供最佳的照明位置。

（5）把手可拆卸，便于清洗消毒。

（6）LED口腔灯控制键位于灯的顶部、感应式位于灯的底部、医生工作台、助手工作台4个位置。

8.脚踏：

（1）多功能脚踏设计；可控制牙科椅位升降、靠背俯仰、漱口水开关及冲痰水开关、手机有干、湿转换及吹屑气功能、调节手机的转速。

9.感控：

▲（1）向3L瓶和1L瓶内添加符合浓度比例要求的次氯酸消毒水，手动进行管路冲洗消毒。

10.其他：

▲（1）二级水过滤系统，为前置过滤器，过滤精度40um，热水杯过滤器，让水源更洁净，有效降低阀体、手机、洁牙机水路堵塞的风险。
（2）三用枪（冷/热各1支）：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。
（3）整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

（4）配置内置洁牙机和同品牌两高一低手机。

11.医生椅：

（1）多功能医师座椅符合人体工程学设计，铸铝材质五星脚，医用静音脚轮；6项调节，座椅和靠背角度调节，升降行程调节160mm，最低椅面高度455mm。

- （二）产品配置：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗台 | 1套 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | LED口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 手动管路消毒冲洗系统 | 1套 |
| 6 | 医师座椅 | 1张 |
| 7 | 主控操作系统 | 1套 |
| 8 | 多功能脚踏控制系统 | 1套 |
| 9 | 助手单元 | 1套 |
| 10 | 热水器带自动恒温给水装置 | 1套 |
| 11 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 12 | 二级水过滤系统 | 1套 |
| 13 | 落地式工作台支柱 | 1套 |

- LED光谱治疗仪

- 1、光源：点阵光源：原装优质LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时

- 2、光源类型：点阵光源点阵光源采用抛物面及非球面结合的配光技术，使辐照面光强均匀分布。

- 3、辐照面积：500mm×300mm；

- 4、峰值波长:633±10nm；417±20nm；

5、最大有效辐照度：点阵光源： 红光：110mW/cm2；蓝光：170mW/cm2

6、光源模组结构：点阵光源:由独立可折叠光源组成，每扇可90°~180°内自由调节；优良的散热设计，大大降低光源功率衰减，保证了光源寿命。

7、照射方式：连续、调制任意可选；调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。

8、辐照时间：控制范围：1～90min59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选；

9、温度监控及超温保护:(用户可选配)仪器在正常工作时，具有对辐照面温度监测的功能，温度监测范围：36℃~42℃;仪器具有超温保护功能，当有效辐照面的温度超过41℃±1℃时，仪器能停止辐射输出且不可自动恢复；光辐射输出窗口的最高温度不超过60℃,且系统有超温预警功能。

- 10、推荐辐照距离：5cm～20cm之间。

- 11、伸缩臂装置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。12、光源模组噪音：采用静音风扇；在正常工作状态下，产生的噪声不得超过60dB。

- 13、功率密度自校准系统：根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。

- 14、冷却系统：外循环风冷；

- 15、控制系统：

- 1）8英寸高清触摸屏，智能控制系统；可根据用户习惯最多存储5个常用最佳治疗参数;

2）光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选；

3）点阵光源的光源模块可同时照射也可单页照射，适应不同辐照面积的选择；

4）点阵光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；

5）具有驱动异常检测、光源异常检测功能；

6）系统具有每个波长单独出光时间累计功能，可根据此功能进行光源模组更换判定。

16、保护装置：配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。

17、电源：单相交流220V/50Hz，500VA;

18、外形尺寸：整机（不含光源模组及伸缩臂）：1220mm×430mm×510mm；

点阵光源模组：495mm×290mm×168mm。

19、使用年限：10年

- 十七、动态心电记录仪

- 1、支持十二导及三通道心电数据采集

- 2、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览

- 3、采样精度≥24位

- 4、▲输入阻抗：≥50MΩ【提供医疗器械注册相关证明】

- 5、耐极化电压：±600mV

- 6、▲系统噪声：≤15μV【提供医疗器械注册相关证明】

- 7、共模抑制比：＞98dB

- 8、▲频率响应：0.05Hz-100Hz【提供医疗器械注册相关证明】

- 9、支持起搏脉冲显示能力

- 10、数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。

- 11、支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端

- 12、▲支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率【提供医疗器械注册相关证明】

- 13、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件

- 14、动态心电分析软件由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成。

- 15、动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。

- 16、▲动态心电分析软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。【提供医疗器械注册相关证明】

- 17、软件支持通过USB高速电缆、SD卡读卡器、无线蓝牙传输三种方式传输动态心电图数据；

- 18、▲软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。【提供医疗器械注册相关证明】

- 19、每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形。

- 20、▲动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；【提供医疗器械注册相关证明】

- 21、支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量、起搏信号检测等自动分析功能，结果作为诊断参考；

- 22、▲具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；【提供医疗器械注册相关证明】

- 23、诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；

- 24、诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；

- 25、支持导联纠错功能及分段导联纠错功能；

- 26、支持全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能；

- 27、全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；

- 28、支持心率、RR间期、RR间期比直方图；

- 29、具备Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图分析；

- 30、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；

- 31、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；

- 32、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

- 33、▲支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；【提供医疗器械注册相关证明】

- 34、▲支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。【提供医疗器械注册相关证明】

- 35、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

- 36、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

- 37、支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步；

- 38、支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

- 39、支持添加典型图功能；支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；

- 40、▲诊断结论:提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择。【提供相关注册证复印件证明】

- 41、支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；

- 42、▲动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证。【提供相关注册证复印件证明】

- 十八、遥测监护系统

- 遥测设备

  - 投标产品通过中国国家食品药品监督管理局医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。

  - 主机支持心电，可选配（呼吸、血氧、脉率、血压）的监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带。

  - ★防水防尘等级符合IP67要求。

  - 满足1.5米跌落测试要求。

  - 显示屏幕尺寸＞3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。

  - 具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

  - 提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。

  - 具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。

  - ★具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

  - 具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。

中央监护系统

- 中央监护系统支持对遥测监护设备的心电、呼吸、血氧、脉率等参数进行显示，若后期扩展监护仪还可支持心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。

- 软件界面显示适应19英寸、22英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏，方便根据科室需求进行灵活配置。

- ▲全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。

- ▲在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于120床。

- 支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。

- 采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数最大不低于1200台。

- ▲为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能。

- ▲支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。

- 支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。

- ★具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。

- 中央监护系统可以接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。

- ★中央站软件可接收、储存和打印血气分析仪测试报告，内容包括：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、 Hct、Glu、Lac, 10项参数。

| 配置清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电脑主机 | 1 | 台 |
| 2 | 加密狗 | 1 | 个 |
| 3 | 鼠标 | 1 | 个 |
| 4 | 键盘 | 1 | 个 |
| 5 | 激光打印机 | 1 | 台 |
| 6 | 22英寸液晶显示器 | 1 | 台 |
| 7 | 双绞网络线 | 按需 | 米 |
| 8 | 水晶头 | 按需 | 个 |
| 9 | 音箱 | 1 | 个 |
| 10 | 接线板 | 1 | 个 |
| 11 | 电源线 | 1 | 个 |
| 联网必需选配件 |  |  |  |
| 1 | 主要无线AP | 根据房间数目确定，每个房间1个 | 个 |
| 2 | 补盲无线AP | 按需 | 个 |
| 3 | 床边机无线AP | （无内置WIFI机型）每台监护仪配置一个 | 个 |
| 4 | 交换机 | 1 | 台 |
| 其余选配件 |  |  |  |
| 双屏功能 |  |  | 套 |
| 多参数数字遥测收发器心电+血氧机型（一拖三十二） |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 32 | 台 |
| 2 | 锂电池 | 64 | 块 |
| 3 | 3导联抗除颤美标ECG导联线(专用) | 32 | 条 |
| 4 | 一次性心电电极片 | 32 | 包 |
| 5 | 遥测血氧转接线 | 32 | 条 |
| 6 | SH4 成人软指套血氧传感器（可重复使用） | 32 | 条 |
| 7 | 便携包 | 32 | 个 |
| 8 | 用户文件包（说明书，速查卡，保修卡，用户验收单，合格证，三证文件各1） | 32 | 套 |
| 其余选配件 |  |  |  |
| 电池相关 |  |  |  |
| 1 | 集中充电站CS-10(可同时为10块电池充电) |  | 个 |
| 2 | 国标电源线 |  | 条 |
| 3 | 合格证 |  | 份 |
| 4 | 装箱单 |  | 份 |

- 十九、除颤监护仪

- *可用于成人，儿童，新生儿

- 显示器: 不小于6.5英寸,彩色LCD显示，高背光显示，屏幕亮度≥1000cd/m2 ,屏幕有倾斜，便于观察,可显示ECG，SpO2, EtCO2等四通道波形, 支持数字放大，波形冻结

- 1秒内完成开机，最高能量选择，智能自检等三个项目,以最快速度实施除颤

- 除颤电流波形：双相波技术

- 手动除颤电极板：标配成人、儿童各一付

- 标配工作模式：手动除颤，同步复律，生命体征监护，内部放电，机器智能自检

- *除颤能量: ≤300J, ≥12档能量选择

- 能量及工作模式选择: 一体旋扭式,快速，直观（

- 快速充电：4秒内充电到200J（包括使用交流电时），充电过程中可在屏幕上显示当前能量值

- ECG波形恢复时间：除颤放电后，心电波形在3秒内恢复

- 心电导联：标配三导联，可选配6芯心电导联线

- 心电共模抑制比：≥100dB

- *电容：高性能集合式电容，确保性能稳定

- 可升级主流法呼吸末二氧化碳，既能用于插管病人，又能用于非插管病人，传感器预热时间不超过10秒，传感器重量不超过10g, IPX7防水等级，耐摔

- 可升级血氧饱和度：血氧饱和度探头采用平行夹设计，可水洗消毒

- 自检指示：带有自检指示灯，关机状态下可每天自动自检，并更新状态灯颜色（绿色代表一切正常，红色代表有异常），清晰指示仪器状态，并自动保存自检结果。

- 使用环境：

工作温度：-5℃到45℃-5℃到45℃

振动冲击及跌落认证：通过MIL-STD-810F 514.5 Category 4 及MIL-STD-810F 514.5 Category 9 ，可用于救护车及急救直升机

- *仪器内置屏幕智能操作指导，带有电极板放置架，具有报警指示灯

- 数据存储：可存储≥160小时心电图连续波形，可存储周围环境音

- 二十、非接触式眼压计

- 显示屏 ：8寸 彩色触摸屏,支持上下翻转150°左右翻转210°

- 测量范围：7-60mmHg

- 测量精度：0.1mmHg

- 测量重复性：小于1mmHg

- 工作距离：喷嘴前11mm

- 测量模式：全自动/自动/手动

- 对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦，支持使用手指轻触摸屏上的眼睛位置对焦；

- 对焦方法：对焦点+对焦提示

- 设备自检：开机设备自检

- 自动对焦范围：左右：0-15mm，上下：0-20mm，前后：0-16mm

- 内固视灯：绿色LED

- 眼压测量：每只眼连续测量三次,计算平均值(误差大的自动剔除)

- 全自动测量：按下测量按钮,即可自动完成双眼眼压测试

- 角膜厚度测量范围：400um-800um

- 角膜厚度测量误差：小于20um

- 提供角膜厚度矫正眼压值

- 支持眼位回放

- 支持病历管理系统

- 支持医生账户管理

- 打印机：内置热敏打印机

- 打印：测量完成后可直接打印数据

- 存储：可存储10组测量数据

- 二十一、眼科AB型超声诊断仪

一、B超技术要求

1、探头频率:10MHz

⯅2、扫描方式: 闭环磁力驱动扇形扫描

3、灰度等级：256级灰阶

4、增益范围:0-105db

★5、后增益调节范围：0-105db

6、测量深度:40mm、60mm

7、扫描范围：53°

8、冻结方式：双脚踏冻结

9、图像冻结：50张，，冻结图像后可任意调节增益，

10、分辨率: 轴向分辨力：≤ 0.2 mm，侧向分辨力：≤ 0.4 mm

11、显示模式：B，B＋A，B+B

12、报告打印：视频打印

13、回放:150帧回放及截图

14、保存模式:图片保存，视频保存

⯅15、CA-V模式：支持B超模式下眼轴长度分段标定测量，可用于人工晶体计算

二、A超技术要求

1、探头频率:10MHz

2、测量范围:0-40mm

3、测量精度：≤0.05mm

4、眼睛模式：内置七种不同测量模式，两种自定义测量模式。

5、IOL公式：八种计算公式，同屏显示四组不同A常数计算公式

三、其它

★1、计算机：专用嵌入式系统，12.1英寸大屏显示，触摸式操作

2、图像处理：对比度、图像回放、伪彩显示、图像测试、图像标记

四、工作站

⯅1、实时显示B超和A超影像，同步传输数据；

2、B超视频截取与保存

3、B+B模式 双眼对比模式

- 4、IOL：支持不同厂家人工晶体参数导入计算

- 二十二、注射泵(泵站)

一、输液信息采集系统

- ★输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证

- ★整机使用期限≥10年（提供证明文件）

- ★输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道

- 输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

二、注射泵

- 注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

- 整机使用期限≥10年（提供证明文件）

- 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 注射速度范围：0.01-2300ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.01-2300ml/h, 且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射泵支持自动加载功能，注射泵推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

- ★8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 主机自带USB接口和多功能接口如RS232接口，无需外接辅助设备

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- ★满足EN1789标准，适合在救护车使用

三、输液泵

- 输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

- 整机使用期限≥10年（提供证明文件）

- 输液精度≤±4.5%

- 输液速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 快推速度范围：0.1-2300ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 输液泵具有电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动开关止液夹，无需手动操作

- ★8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小

- 具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- 无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

- ★满足EN1789标准，适合在救护车使用

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液信息采集系统(6槽) | 1套 |
| 2 | 国标电源线 | 1根 |
| 3 | 紧固夹 | 1个 |
| 4 | 手册包 | 1本 |
| 5 | 输液泵 | 1台 |
| 6 | 注射泵 | 5台 |
| 7 | 台车 | 1台 |

- 二十三、电子支气管内窥镜

- 1.操作手柄(含插入管):

- 1.1适用范围:适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

- 1.2成像原理:电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

- 1.3含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。

- 1.4软镜插入管外径≤4.9mmm，工作管道内径≥2.6mm。

- 1.5插入部有效长度≥610mmm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

- 1.6视场角≥120°

- 1.7景深:3-100mm。

- 1.8插入管软管前端弯曲角度，向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

- 1.9弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲

- 1.10操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°

- 1.11吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

- 1.12操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。

- 1.13操作手柄上按键可控制大小屏切换功能;

- 1.14操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照:

- 1.15操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

- 1.16 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

- 1.17连接方式:采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

- 1.18具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。

- 1.19操作部防水等级:IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

- 1.20消毒灭菌无需ETO帽、NT 阀，无需更换配件。

- 1.21能通过5.5号及以上气管导管。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜操作部（含内窥镜主控软件） | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 便携测漏器 | 1个 |
| 6 | 管道冲洗器 | 1个 |
| 7 | 清洗刷 | 1套 |
| 8 | 导管固定器 | 2个 |

- 二十四、体外冲击波治疗仪

技术参数

- 1、工作原理:手柄为气压弹道式原理设计(非电磁弹道式)；

- 2、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。

- 3、最大能量密度：5mJ/mm²。最大能量：212mJ。

- 4、冲击频率：1～22Hz，调节步进值0.5Hz。

- 5、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。

- 6、冲击模式：单次冲击、自动脉冲、手动脉冲和自动间歇。

- 7、操作显示：8英寸液晶触摸屏。

- 8、输出通道：单通道冲击治疗。

- 9、冲击波手枪具有减振功能，有独立减震硅胶软握把设计，减少对操作人员的手部的后冲力；10、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子。标配1个子弹和1个弹道。11、治疗头金属部分可在135℃高温高压下消毒。

- 12、治疗探头通过生物相容性检测。

- 13、智能化管理系统，自动检测手枪连接状态，具有计数、显示和重置功能。

- 14、具有语音播报功能，治疗开始和结束有提示音。

- 15、具有气压不足的提示功能。

- 16、具有保养提示功能。

- 17、具有手柄状态声音提示功能。

- 18、输出压力波脉宽最小为160μs，其误差不应超出±10%。

- 19、具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大； ●20、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方，内置处方数量220个，其中20个可编辑的处方。

- 21、具有对压缩空气除水并自动排放功能。

- 22、具有不少于6种机器软件背景颜色切换的功能。

- ●23、具有10种治疗模式，分别为默认模式、低强度低频率治疗、低强度中频率治疗、低强度高频率治疗、中强度低频率治疗、中强度中频率治疗、中强度高频率治疗、高强度低频率治疗、高强度中频率治疗、高强度高频率治疗。

- 24、台车尺寸：长485mm，宽480mm，高890mm。

- 25、额定输入功率：550VA。

- 26、产品注册证适应范围：适用于疼痛的辅助治疗。

- 配置清单

| 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1主机附件 | 主机 | 壹台 |
|  | 电源线 | 壹条 |
|  | 熔断器 | 贰个 |
|  | 手枪 | 壹把 |
|  | 弹道 | 壹个 |
|  | 子弹 | 壹个 |
|  | 耦合剂 | 壹瓶 |
|  | R 15 传导子 | 壹个 |
|  | D35 传导子 | 壹个 |
|  | D 15 传导子 | 壹个 |
|  | F 15 传导子 | 壹个 |
|  | A6 传导子 | 壹个 |
|  | D20 传导子 | 壹个 |
| 2 随 机 文 | 使用说明书 | 壹份 |
|  | 合格证 | 壹份 |
|  | 保修卡 | 壹份 |

- 二十五、水泵

- 的内窥镜或带有注射功能的内镜诊疗附件配套使用，提供液体输送的动力

- 产品用途：可配合相应连接管，与带有注射功能的内镜诊疗附件配套使用，用于液体输送

- 流量可调：不少于 10 段的流速设置，并有设置值状态显示，流量设置值自动记忆保存

- 双控开关：具有脚踏和旋钮开关，可控制液体输送的启动、停止;脚踏开关具备防水功能

- 智能控制：具有定时功能，启动后定时时间到达后蠕动泵自动停止

- 安全提示：具有蠕动泵开盖提示功能，开盖时蠕动泵停止工作

- 适用液体：无菌液体

- 适用连接管内径：1.6mm、3.2mm、4.8mm(壁厚 1.6mm)

- 最大传输压强：

- 最大输出流量：75±15ml/min (1.6mm内径连接管)、270+40ml/min(3.2mm内径连接管)、600±60ml/min(4.8mm内径连接管)

- 定时时间：20s

- 定时精度：±3s

- 使用电源：100-240V～50/60 Hz 60VA

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜用送水装置 | 1 |
| 2 | 电源线 | 1 |
| 3 | 脚踏开关 | 1 |
| 4 | 熔断器 | 2 |
| 5 | 连接管 | 3 |
| 6 | 送水装置水壶 | 1 |
| 7 | 装箱单 | 1 |
| 8 | 产品性能参数检测表 | 1 |
| 9 | 使用说明书 | 1 |
| 10 | 合格证 | 1 |
| 11 | 保修单 | 1 |
| 12 | 产品验收单 | 1 |
| 13 | 内镜用送水装置快速指南 | 1 |

# 二十六、胃电图仪

技术参数

1.1应用范围:可对胃节律紊乱综合症,胃动过速,胃动过缓,胃轻瘫,胃功能性消化不良、胃动力不足、肠易激综合征等胃肠动力疾病作出准确诊断,对胃炎,胃溃疡等器质性病变提供临床参考诊断。

*2.1胃肠电通道数：8通道、可胃肠同步检测，也可以单独胃电图检查、单独肠电图检查可灵活选择。胃肠同步检测可极大提升操作上高效性、及精准性。

*2.2临床检查报告具备自动分析功能；

*2.3 临床检查报告有数据分析诊断报告、三维动态功率谱分析报告、二维功率谱分析报告、波形数据时域分析报告等多种报告形式，其算法采用国际共识傅里叶算法；

- *2.4自动分析报告临床诊断指标11项：1）波形平均幅值；2）波形平均频率；3）胃肠电节律紊乱百分比；4）波形反应面积；5）导联时间差；6）波形主频率；7）主功率比；8）正常慢波百分比；9）慢波频率不稳定系数；10）偶联百分比；11）餐后/餐前功率比；

*2.5胃肠电三维动态功率谱自动分析功能6项指标：正常频率百分比；过缓频率百分比；过速频率百分比；主功率比；主频率；餐后/餐前功率比

2.6波形数据分析功能研究参数：

平均幅值、过缓能量百分比、餐前正常能量百分比，餐后正常能量百分比，过速能量百分比、平均频率、过缓频率百分比、正常频率百分比，过速频率百分比、幅值紊乱百分比、频率紊乱百分比、胃肠节律紊乱百分比、平均反应面积、与第一通道时间差

2.7特殊功能：波形幅值及频率及时计算功能扰波形裁减功能；图文粘贴功能；标记制作功能；波形放大及缩小功能；频带设置功能；三维时段主频率显示功能；三维时段选择功能

- 2.8专家分析诊断系统：诊断胃肠动力正常、过缓、过速、胃动力不足、肠动力不足、胃肠节律紊乱、功能性消化不良、便秘等功能性疾病：

- 2.8.1胃电图：餐前与餐后胃电振幅异常或正常、胃电节律异常或正常、餐后胃电反应异常或正常；

- 2.8.2肠电图：餐前与餐后肠电节律异常或正常、肠电节律异常或正常、餐后肠电反应异常或正常；

- 2.9提供主频实时分析、胃电肠电规律性分析、胃肠电振幅实时原始数据调取、国际标准胃肠电运行普分析，符合胃肠电临床手册操作规范要求。

- 3.1.使用年限至少十年；

*3.2.灵敏度 ：输入端输入幅值30μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为30±1.5μV。

*3.3精确度：输入端输入幅值150μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150±7.5μV。

3.4.噪声：输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数应小于3μVP－P

3.5.频带：胃电 0.025 HZ～0.067HZ，肠电0.025HZ～0.33HZ

3.6.抗干扰能力  a.对工作频率0.05Hz的干扰CMRR≥70dB；b.道间干扰CMRR≥50dB

配置清单

| 序号 |  | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 八导胃肠电图仪 1) 可移动式整体台车 2) 品牌商用计算机 3）胃肠电信号采集系统 4）胃肠电分析系统 | 1套 |
| 2 | 标准 配件 | 彩色打印机 | 1台 |
| 3 |  | 八通道胃肠电导联盒 | 1只 |
| 4 |  | 胃肠电采集电极 | 10根 |
| 5 |  | 一次性电极片 | 100片 |
| 6 |  | USB线 | 1根 |
| 7 |  | 多用电源插座 | 1只 |
| 8 |  | 电源线 | 1根 |
| 9 |  | 接地线 | 1根 |

# 二十七、失眠治疗仪

技术参数

- 适用范围：非器质性失眠症患者的辅助治疗

- 双通道，独立工作，支持两位患者同时接受治疗

- 病例管理功能：支持新建、删除、修改、查询病例

- 方案功能：内置治疗方案，支持方案的新建、删除、修改等自定义操作

- 治疗记录：支持记录和导出病患治疗情况

- 用户界面：

  - 显示屏≥23.8英寸液晶屏

  - 同屏显示全部治疗参数、设备状态

  - 中文菜单，治疗参数同步显示，动态治疗波形显示，输出强度能量色谱波形动态显示

- 医疗器械认证：失眠治疗仪

- ★治疗模式：FNS 模式、CES 模式、音乐模式

- FNS模式

  - 治疗模式：≥4种治疗模式

  - 治疗强度：0-10mA连续可调，可根据患者耐受程度调节大小，无痛治疗

  - 治疗时间：1-60分钟，时间可调，步长为1分钟，准确度误差不超过±10%，治疗倒记时，无需要时时监护，治疗结束自动报警功能

  - ★刺激脉冲频率：500-3500Hz，误差±10%

  - ★刺激脉冲宽度：50-300μs，7档可选，误差±20%

  - 带载能力：在 500Ω≤负载≤2KΩ范围时，负载变化对峰值电流强度、脉冲频率、脉冲宽度的影响≤20%

- ★CES模式

  - 通过低强度微量电流刺激人的大脑，通过对脑电波的改善，以及调节大脑各种神经递质和激素的分泌，对失眠起到有效的治疗

  - 刺激强度：0μA-500μA连续可调

  - 脉冲群重复时间：搭载500欧负载时为10±1s

  - 脉冲宽度：0.25-1s，共4档，误差±10%

  - 治疗时间 1 - 60 分钟可调，步进 1min，误差±5%

- ★音乐模式

  - 音乐管理功能：可上传音乐、创建播放列表、删除音乐、删除音乐列表

  - 音乐模式可与 FNS 模式或 CES 模式同时搭配使用

- 电刺激脉冲幅度: ≤20V

- 应符合GB 9706.1-2020、YY 9706.210-2021、YY9706.102-2021和YY 9706.210-2021 的要求

- 治疗仪防电击类型：Ⅱ类

- 治疗仪应用部分防电击程度：BF型

配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 失眠治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 控制软件 | 1 | 套 | 已安装在失眠治疗仪里 |
| 电极线 | 2 | 根 |  |
| 电极片 | 100 | 片 |  |
| 导电硅胶耳夹电极 | 4 | 个 |  |
| 耳夹电极线 | 2 | 根 |  |
| 导电膏 | 2 | 瓶 |  |
| 耳机 | 2 | 副 |  |

# 二十八、中频胃肠动治疗仪

一、功能性胃肠病治疗系统

1、*治疗波形频率:0.05Hz~100Hz可设置，步进0.01Hz，允许误差士5%。

2、信号源频率:2000Hz~8000Hz可设置，精度1Hz，允许误差士5%。

3、信号源占空比:20%~80%可设置，精度1%，允许误差士5%。

4、治疗波形幅值设置:0V~18V可设置，步进0.1V。输出误差土10%。

5、治疗时间设置:1min~480min连续可调，步进1min。

6、间歇/断续时间设置:间歇/断续治疗时间、间歇/断续间歇时间0.1s~9.0s连续可调，步进0.1s，输出误差士5%。

7、动力仪治疗模式，治疗定时范围:1min~480min连续可调，步进1mi吴土2%。

东有限

二、整机功能

京

1、仪器在胃起搏治疗的基础上，叠加了经皮穴位电刺激，两种方式相参2、双通道输出:仪器采用双路输出模式，可同时用于治疗两名患者。

3、*产品适用于功能性便秘患者的治疗，餐后不适综合征患者的治疗;19740964、*可根据实际需求，进行软硬件升级，新增治疗处方及参数，不断满是基础临床研究需求。

5、整机采用便携式设计，便于多场景应用。

6、*触摸显示屏:13.3寸LCD显示屏控制。

7、*信息扫码录入功能:自动识别条码、二维码等;

8、数据传输:采用USB传输口。

配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物反馈胃肠动力仪 | 1 | 台 |  |
| 电源线 | 1 | 根 |  |
| 心电导联线 | 2 | 根 | 6针5导 |
| 理疗用体表电极 | 40 | 片 | 4片/包 共10包 |

# 二十九、酸碱度检测仪

一	项目描述

▲1.1	设备用途：用于食管、胃的阻抗及PH值测定，对胃食管反流疾病的检查，辅助临床医学诊断或实验研究。

1.2	设备认证：国内CFDA,国际CE或FDA。

二	技术要求

1	食道阻抗-pH联合监测系统

1.1	数据记录仪

1.1.1	记录时间：可连续记录≥24小时，可升级≥96小时。

▲1.1.2	功能键：≥8个功能键，其中≥5个疾病症状记录键，≥2个生理状态记录健。可以记录咳嗽嗳气烧心反酸与反流的关系。

1.1.3	数据接口：支持USB接口。

1.1.4	数据采集频率：50Hz

▲1.1.5	记录仪电源：1节5号干电池。

▲1.1.6	记录仪内置内存：1GB

1.2	PH-阻抗电极导管

1.2.1	电极类型：固态锑电极。

1.2.2	电极传感器：同时具有PH传感器和阻抗传感器。PH传感器可以位于电极顶端或阻抗之间。

▲1.2.3	阻抗通道数：≥8个传感器。

1.2.4	PH通道数：≥1个传感器。

1.2.5	PH测量范围：1-14

1.3	PH-阻抗软件系统

▲1.3.1	反流分析：有单纯PH，联合PH-阻抗两种模式分析反流，鉴别液态、气体、混合反流

▲1.3.2	数据分析及温度补偿：自动数据分析，数据统计，温度自动补偿

▲1.3.3	分析诊断评分统计功能：自动统计DeMeester评分 Boix-Ocha评分 Vandenplus婴儿得分，患者餐后数据、食团清除时间（BCT）和食团暴露时间（BET）统计

1.3.4	症状和反流关系统计：无上限输入和自动显示预设症状列表和事件类型，可以给出临床症状和反流关系的统计学分析，确诊反流导致的症状。可对事件自主注释和删改。显示时间的开始、结束和持续时间，精确到毫秒

1.3.5	分析功能：创建个性化研究方案，选择阻抗、PH通道和所代表的位置

可以设定仅与反流有关的PH变化，测量任何PH低于阈值的变化。

显示反流物评分。

单纯PH反流可以分析每次反流的进入时间、离开时间、每次反流时间、开始、位置、与阻抗关系、信心水平。

阻抗反流可以分析每次或反流的进入时间、离开时间、通过时间、基线、PH区域、LES以上的位置、起始点、反流高度。

症状分析自动症状指数、显示症状敏感性指数、症状与反流的相关性、气体与反流的关系。

1.3.6	报告模板：可以自定义定制

配置清单

| 1 | 数据记录仪 |
| --- | --- |
| 1.1 | 1 数据记录仪 JSIpR-1 1个 2 挎包 JSIpB-1 1个 3 USB连接线 Q516 1根 |
| 1.2 | pH-阻抗电极导管 JSIpC-8Z1P-21 1根 |
| 2 | 附件配置 |
| 2.1 | 1 试管架 JSIpJ-1 1个 2 试管 JSIpG-1 5支 3 试管塞 -- 5个 4 用户手册 IP00-SM001 1本 5 快速操作指南IP00-ZN001 1本 6 系统包装盒 IP00-92007_V01 1个 7 pH缓冲液 250ml/瓶 1瓶 8 pH缓冲液 250ml/瓶 1瓶 9 干电池 -- 6节 10 保修卡 -- 1个 |
| 3 | 数据分析软件 V2.0 1张 |

# 三十、婴儿辐射保暖台

- ▲加热器材质：进口不锈钢加热管。（提供产品彩页证明）

- ▲辐射灯头：斜照灯头，床面正上方无加热器遮挡，方便医护人员临床操作。（提供产品彩页证明）

- 控温模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。

- 肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃。

- 肤温测量范围不窄于 25℃～45℃。

- 肤温测量精度：±0.2℃。

- 床面温度均匀性：≤2℃。

- 手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。

- 手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。

- 显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。

- 具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°，误差±1°。

- ▲内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。（提供产品彩页或说明书证明）

- ▲内置穿刺灯，光亮强度≥4500LUX，方便随时检查婴儿状况。（提供产品彩页或说明书证明）

- 具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。

- ▲婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。（提供产品彩页或说明书证明）

- ▲可选配硅凝胶床垫，良好的生物兼容性，柔软舒适，恒温效果好。（提供产品彩页或说明书证明）

- 具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。

- 配置储物盆，便于医护人员放置必备物品。

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能。

- 配置输液杆、托盘。

- 具有USB接口、RS232接口。

- 超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。

# 三十一、多导睡眠监测仪

技术参数

1、设备的医疗器械注册证中，其适用范围中注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、环境光、CPAP等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。

2、设备导联数≥52，包括脑电（7导）、眼动电（2导）、下颌肌电（3导）、心电（2导）、呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、实时阻抗、电池电量、PTT无线外接扩展通道参数等。

★3、电生理信号共模抑制比≥ 110 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤1.5μVp-p， 24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz。

4、软件分析参数定义符合AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册3.0版。

5、设备小巧轻便，监测过程中不影响患者的活动，设备采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。

6、设备主机具备显示屏， 腕部主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。

★7、具有实时阻抗检测功能，针对电生理信号（EXG信号）进行阻抗测试，并在夜晚监测过程中导联脱落时进行弹窗提醒。

8、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。

9、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

★10、具有高通、低通滤波、心电滤波、眼电滤波、工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

11、患者报告一键生成，可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板，同时支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，便于进行科研及其他数据收集操作。

12、软件回放诊断界面的时基可自定义调整，支持分屏且各个分区的时基独立，分区的占比也可自由调整；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有睡眠节律、血氧、氧减、心率、脉率、觉醒、腿动、呼吸事件、PTT、体动、体位的趋势图，压力滴定报表。

13、具备PTT（脉搏传输时间）功能反应睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势。

14、具备RIP-Flow（呼吸流速 / 动态导联）、RIP-Sum（呼吸容量 / 努力导联）呼吸算法导联。

15、具备FFT 脑能量分析将脑电时频转换，量化各频段能量，助力睡眠分期与脑功能评估。

16、回放分析功能：可用色标自动标记纺锤波、K 综合波、Delta 波，包括 REM期的反相和正相眼球运动、各种呼吸事件、氧减事件等，可通过快捷键注释（包括事件类型，起止时间，峰值，谷值等） ，并具备自动统计功能。

17、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。

★18、具备心率分析功能：分析和统计在各个时期伴有呼吸事件时的停搏、心动过缓、心动过速、复杂性心动过速和房颤的次数；统计在呼吸事件发生时的室性早搏和室上性早搏事件。支持心率变异性分析，报告中可生成散点图、直方图、频谱图。

19、软件判读中事件标注拖动框内有信息展示，实时展示拖动时间、下降比、氧减值等信息，辅助快速判图。

20、自定义配置趋势图的展现方式，支持折线图、直方图、色块图，任意模式，随意配置。

★21、具备小睡试验（MSLT）、清醒维持试验（MWT）和心率变异分析，可设置试验时间带智能提醒，小睡定时灵活设置。

配置清单

| 序号 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腕部主机 | 1台 |
| 2 | 胸部组件 | 1台 |
| 3 | 数据通讯组件 | 1个 |
| 4 | 蓝牙适配器 | 1个 |
| 5 | EXG分线器 | 1个 |
| 6 | 血氧传感器 | 1个 |
| 7 | 心电导联线 | 1根 |
| 8 | 脑电导联线（镀金按扣） | 1包 |
| 9 | 脑电导联线（纯银氯化银） | 1包 |
| 10 | 热敏气流传感器 | 1个 |
| 11 | 肢体导联线 | 2条 |
| 12 | 胸呼吸导联线 | 1条 |
| 13 | 腹呼吸导联线 | 1条 |
| 14 | 胸腹呼吸带 | 2条 |
| 15 | 医疗适配器 | 1个 |
| 16 | 便携包 | 1个 |
| 17 | PSM说明书 | 1本 |
| 18 | PSM-A/E穿戴卡 | 1张 |
| 19 | 合格证 | 1个 |
| 20 | 电脑打印机 | 1套 |

# 三十二、经颅电刺激仪

技术参数

1.输出人数：≥2通道输出，可独立治疗2名患者，互不干扰，后期可增配至12名患者同时治疗，只需增配刺激器，节约成本。

★2.传输方式:无线传输（非WiFi或蓝牙传输），电刺激器与主机传输距离≥30米，刺激器脱离主机仍可独立使用，方便病床和门诊同时开展治疗；

3.接触质量：经颅电刺激控制软件端和刺激器端均可通过光标（非数值）移动来体现电极接触质量；

4.刺激模式：至少具备经颅直流电刺激模式（tDCS）、预刺激、伪刺激，可升级经颅交流电刺激模式（tACS）、经颅脉冲电刺激模式（tPCS）、经颅随机噪声刺激（tRNS）、经颅随机振荡直流电（toDCS）、单双向切换功能。

5.预刺激模式下：激发电流0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA五档可调，至少具备经颅直流电刺激波形可选，电流误差应≤±10%，持续时间 60s，时间误差≤±5%；

6.电流强度范围：0～2.5mA，0.5mA、1mA、1.5mA、2mA、2.5mA五档可调，且刺激治疗过程中电流实可调，步长 0.01 mA，误差应≤±10%设定值；

7.输出频率：≤200Hz ，范围可调，步长：0.5Hz，误差≤±10%设定值；

8.内置可充电锂电池（非可拆卸式电池），容量≥5000mAh，满电状态下可连续工作≥8小时；

9.具有认知评估功能：可通过不同量表对患者进行认知障碍评定，可保存评估记录，查看报告及打印；

★10.支持无线磁吸充电和有线type-C充电两种充电方式；（须提供产品说明书和产品功能截图证明）；

11.安全保护功能：刺激过程中，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出，按下终止后，刺激结束倒计时≤30秒；

★12.配件要求：具备≥45mm*45mm碳橡胶电极，且电阻值范围应在100-330欧姆，同时提供≥50mm*70mm*10mm海绵垫片配套使用；（须提供相应医疗器械备案凭证证明）

13.独立电刺激器显示功能，方便快速直接查看患者治疗信息，可实现显示刺激波形、无线连接状态、电池电量、刺激模式、设定电流大小、实时电流大小、频率大小、单双相、接触质量光标、设定时间及剩余刺激时间；（须提供产品说明书和产品功能截图证明）；

14.独立电刺激器操作功能，方便快速操作，至少具有模式选择、刺激波形选择、设定电流、实时电流调节、实时频率调节、设定时间、单双相选择、开始/终止等功能；（须提供产品说明书和产品功能截图证明）；

15.配备经颅电刺激仪控制软件系统，至少具有患者信息管理、方案设置管理、用户账号管理及系统管理等功能；

★16.科研套件：配备电流正向解析软件，面向经颅电刺激仿真分析，提供完整的电场建模、快速计算与结果可视化流程，以3D图形显示对应治疗方案的电流在大脑皮层的场强分布。（需提供软件截图进行佐证）

★16.1. 支持常规经颅电刺激、高精度经颅电刺激（HD-tES）标准4×1和HD-tES自由放置三种刺激模式，并可在界面内一键切换；

★16.2支持三维脑表面电场热力图展示，可旋转、缩放查看，并支持矢状面、冠状面和轴位切片联动显示，通过不同角度观察电流在大脑内部的场强分布；

16.3. 支持用户自定义电极位置、极性和电流强度，并提供头皮电极分布可视化展示，同步标注阳极与阴极位置，内置多种经颅电刺激预设方案；

16.4支持色图映射调整、颜色范围自定义、组织显示控制、透明度调节及切片位置调整，结果页展示峰值、平均值、中位值等统计信息。

★17.适用范围至少包括对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍，在医生指导下使用辅助改善患者失眠症状（非原发性失眠或不用于焦虑抑郁引起的失眠），可用于认知障碍的评定。（需提供医疗器械证进行作证）

配置清单

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台车（含计算机主机） | 个 | 1 |  |
| 2 | 电刺激器 | 个 | 2 |  |
| 3 | 经颅电刺激仪控制软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 显示器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 打印机 | 台 | 1 |  |
| 6 | 键盘、鼠标 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电源线 | 根 | 1 |  |
| 8 | 理疗用体表电极 | 套 | 2 |  |
| 9 | 碳橡胶电极 | 片 | 4 |  |
| 10 | 固定绑带 | 套 | 2 |  |
| 11 | 绑带扣 | 个 | 4 |  |
| 12 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 13 | 合格证 | 张 | 1 |  |
| 14 | 保修卡 | 张 | 1 |  |
| 15 | 保险丝 | 个 | 2 |  |
| 16 | A620系列操作规范卡 | 张 | 1 |  |
| 17 | 便携式挎包 | 个 | 2 |  |
| 18 | 十字螺丝刀 | 个 | 1 |  |
| 19 | 电极固定帽 | 个 | 2 | 成人款 |
| 20 | 医用弹力绷带帽子 | 顶 | 50 | 成人款 |

# 三十三、生物反馈仪

- 产品参数：

- 适用于精神科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。（提供相关证明材料）

- 无临床禁忌症，适用更广泛患者群体，降低临床使用限制。（提供产品说明书证明）

- 与患者接触的材料需进行相关生物学评价试验：原发性刺激反应极轻微，致敏性及体外细胞毒性均符合标准要求，保障使用安全。（提供相关证明材料）

- 支持呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。

- （通过无线信号编码器）可实时监测包括但不限于脑电、肌电、心率信号，并将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态。（提供相关证明材料）

- 支持团队合作、团队竞争训练，帮助患者在不同的团体任务中展开训练。

- 患者信息录入方式包括但不限于手动输入、人脸识别，以提高科室效率。（提供相关证明材料）

- 可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，呈现给受试者。

- 报告输出：可针对训练情况生成评估报告、治疗报告、趋势报告等。

- 内置虚拟治疗师，可满足多名患者治疗中个体化干预、及时调整治疗状态、提高治疗效果。

二、信号编码器：

- 无线化设计安全可靠，保证患者在临床治疗过程中移动灵活，无束缚感。（提供相关证明材料）

- 无线传输性能要求：与采集部件相距10米时，无线传输丢包率≤4%。（提供相关证明材料）

- 具备（非耳机形式）耳旁语音提示功能，无线安全，支持一对一患者干预。（提供相关证明材料）

- Cz点脑电信号采集，避免眼球转动和眨眼产生的干扰，确保临床数据采集精准无干扰。（提供相关证明材料）

- 具备患者状态指示灯，可随患者放松状态呈现不同（≥2种）颜色变化，治疗师可通过状态指示灯随时掌握患者治疗情况。（提供相关证明材料）

- 脑电：

- 噪声电平：≤2μV。（提供相关证明材料）

- 共模抑制比：≥90dB。

- 电压测量：误差不超过±10%。

- 时间间隔：误差不超过±5%。

- 采样位数≥24位。（提供相关证明材料）

- 采样率≥2000Hz。（提供相关证明材料）

- 肌电：

- 测量范围1μV-5000μV

- 分辨率：≤2μv。（提供相关证明材料）

- 系统噪声：≤1μv。（提供相关证明材料）

- 共模抑制比：≥100dB。（提供相关证明材料）

- 脉搏速率：测量范围应不窄于30bpm`245bpm。（提供相关证明材料）

三、其他：

- 提供多功能推车，所具备功能包括但不限于收纳、无线充电、NFC识别。（提供相关证明材料）

- 设备使用年限≥10年。（提供相关证明材料）

- 信号采集器≥4个

| 配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物反馈仪 | 1 | 计算机 | 笔记本（含虹软人脸识别增值版软件、电脑鼠标） | 台 | 1 |
|  | 2 | 信号采集部件 | Freemind信号采集部件 | 台 | 1 |
|  | 3 |  | 电源适配器(UE) | 个 | 1 |
|  | 4 |  | DC电源延长线 | 根 | 1 |
|  | 5 |  | USB方口数据线 | 根 | 2 |
|  | 6 | 信号编码器 | Freemind信号编码器（包含EMG传感器、EEG传感器） | 个 | 4 |
|  | 7 |  | BVP传感器（重复性脉搏血氧饱和度探头） | 个 | 8 |
|  | 8 | 软件 | 多参生物反馈仪软件 | 套 | 1 |
|  | 9 | 随机文件 | 多参数生物反馈仪使用说明书（含保修卡） | 本 | 1 |
|  | 10 |  | 多参数生物反馈仪操作规范挂牌 | 个 | 1 |
|  | 11 |  | 合格证 | 张 | 1 |
| 其他 | 12 | 鼠标垫 |  | 个 | 1 |
|  | 13 | 充电桩 |  | 台 | 1 |
|  | 14 | 推车（含NFC读卡器） |  | 台 | 1 |
|  | 15 | 黑白激光打印机 |  | 台 | 1 |

# 三十四、电子支气管镜

电子支气管内窥镜

一、操作手柄（含插入管）：

1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2.成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

3.▲主软管外径≤2.8mm，器械通道内径≥1.2mm。

4.插入部有效长度≥600mm，自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

5.视场角≥120°。

6.景深：3-100mm。

7.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥200°，向下弯曲≥180°，双向弯曲≥380°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

8.弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

9.配备弯角锁紧机构，沿向上方向推动时，可以将弯曲部锁定在所需位置；推向相反方向时，解除弯曲部锁定。

10.▲操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 ≥120°,向右  ≥120°。

11.插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

12.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

13.▲操作手柄具有 ≥3个独立的电子功能按键，并分布于吸引座同一平面上，单手即可操控所有功能按键。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

14.操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

15.操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

16.操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

17.搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，实现电子放大，蓝色调节等功能。

18.▲产品结构含电气插头，不含导光插头，电气插头可用于连接防水盖和视频连接头。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

19.内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

20.信噪比：≤30dB。

21.连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

22.无需额外连接独立医用冷光源机。

23.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

24.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

25.▲产品使用寿命≥10年。本条款内容应体现于产品说明书之中。

电子支气管内窥镜

一、操作手柄（含插入管）：

1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2.成像原理：电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

3.主软管外径≤4.0mm，器械通道内径≥2.0mm。

4.插入部有效长度≥600mm，自带有360°刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

5.视场角≥120°。

6.景深：3-100mm。

7.插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥200°，向下弯曲≥180°，双向弯曲≥380°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

8.弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

9.配备弯角锁紧机构，沿向上方向推动时，可以将弯曲部锁定在所需位置；推向相反方向时，解除弯曲部锁定。

10.▲操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左 ≥120°,向右  ≥120°。

11.插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少粘膜损伤。

12.吸引阀座上有内凹槽式吸引按钮防脱设计，且吸引座旁有一体式的外凸起吸引按钮挡板，贴合度更加紧密，解决吸引按钮受负压影响易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

13.▲操作手柄具有≥3个独立的电子功能按键，并分布于吸引座同一平面上，单手即可操控所有功能按键。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

14.操作手柄上按键可控制大小屏切换功能；

15.操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照；

16.操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

17.搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，实现电子放大，蓝色调节等功能。

18.产品结构含电气插头，不含导光插头，电气插头可用于连接防水盖和视频连接头。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

19.内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

20.信噪比：≤30dB。

21.连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。

22.无需额外连接独立医用冷光源机。

23.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

24.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

25.▲产品使用寿命≥10年。本条款内容应体现于产品说明书之中。

医用内窥镜图像处理器

一、图像处理器

1.▲主机具有≦4英寸操控显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

2.高清视频信号输出分辨率≥1920*1080。

3.具有CVBS、DVI、SDI三种信号输出方式，输出接口各2个，共6路输出，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。

4.具有CVBS/AHD信号输入接口。

5.主机可实现至少3种图像比例设置，包括16:10、16：9和4:3

6.▲具有≥3种图像画面形状选择功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

7.非USB接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。

8.数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。

9.TV输出制式：可选PAL与NTSC，兼容不同地区的电视标准。

10.▲具有蓝色调节功能，支持红、绿、蓝三种颜色调节，可增强血管的显示。

11.自动增益控制（AGC）：-15~15可调，且支持自动调光。

12.轮廓增强:-15~15级可调。

13.电子放大：1~3级可调。

14.对比度：-15~15级可调。

15.测光模式：可选平均、峰值。

16.亮度调节：0~15级可调，可关闭内窥镜LED灯。

17.具有图像保存和视频录制功能，支持图像查看、视频回放。

18.具有白平衡调节功能。

19.具有图像冻结功能。

20.▲可通过自定义按键功能，设置操作部功能按键实现拍照/录像、图像冻结/释放、画面大小、蓝色调节、自动增益控制、轮廓增强功能、对比度调节、测光模式、电子放大等功能。本条款所述参数内容应体现于产品说明书之中。

21.配有专用白平衡杯，可用于调试内镜白平衡。

22.能够兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括消化道镜、鼻咽喉镜、支气管镜、胸腔内窥镜及光学硬式内窥镜。

23.▲产品使用寿命≥10年。本条款内容应体现于产品说明书之中。

二、供电方式

1.交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

三、软件终身免费升级。

配置清单（标配）：

电子支气管内窥镜

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜操作部（含主控软件） | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 便携测漏器 | 1个 |
| 6 | 管道冲洗器 | 1个 |
| 7 | 清洗刷 | 1套 |

电子支气管内窥镜

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜操作部（含主控软件） | 1条 |
| 2 | 防水盖 | 1个 |
| 3 | 活检阀帽 | 5个 |
| 4 | 吸引按钮 | 2个 |
| 5 | 便携测漏器 | 1个 |
| 6 | 管道冲洗器 | 1个 |
| 7 | 清洗刷 | 1套 |

医用内窥镜图像处理器

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医用内窥镜图像处理器（含主控软件） | 1台 |
| 2 | 电源线 | 1条 |
| 3 | SD存储卡_64G | 1个 |
| 4 | SD卡读卡器 | 1个 |
| 5 | 白平衡杯 | 1个 |
| 6 | 转接线挂架 | 1个 |
| 7 | 高清3G-SDI线 | 1条 |
| 8 | DVI-DVI视频线 | 1条 |
| 9 | 视频转接头 | 1个 |
| 10 | 高清图文工作站 | 1套 |
| 11 | 高清医用监视器 | 1台 |

# 三十五、新生儿暖箱

一、适用范围

婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。

二、产品组成

标配：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

选配：升降式机柜，机脚，＞37℃温度跨越模式，上黄疸治疗装置（光源为灯管），称重装置。

三、技术参数

  - 主要功能

    - 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

    - 具有湿度显示功能和湿度控制功能；

    - 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

    - 独立的超温保护系统；

    - 独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

    - 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

    - 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

    - 水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

    - 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

    - 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

    - 前面板具有温度校正功能；

    - 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

    - 具有数据储存功能；

    - 具有正门独立锁定装置；

    - 具有RS-232接口；

    - 故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

    - 采用低噪音的无刷直流电机。

  - 产品性能

    - 工作电源：AC220V/50Hz

    - 输入功率：≤1000VA

    - 箱温控制范围：25～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

    - 皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

    - 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

    - 升温时间：≤30min

    - 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

    - 平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

    - 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

    - 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

    - 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

    - 婴儿床倾斜角度:无级可调

    - 婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

    - 湿度显示范围: 0%RH～99%RH

    - 湿度控制范围: 20%RH～90%RH

    - 湿度控制精度：±10%RH

    - 重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

    - 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

    - 上黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2 （光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 （光源为LED）

    - 黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）