黔南州人民医院彩超诊断仪等医疗设备采购项目1包

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 计量单位 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩超诊断仪 | 2 | 台 | 超声1（偏妇产）配置要求：腹部容积1把，腹部1把，高频浅表1把、腔内容积（带一键测量全自动盆底、双平面）1把、腔内1把、心脏1把、胎儿心脏；超声2（偏心脏）配置要求：血管浅表1把、腹部1把、高频浅表1把、心脏1把、腔内1把。 |
| 2 | 经颅重复磁刺激仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | Nd：YAG皮秒激光治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 烧烫伤翻身床 | 1 | 张 |  |
| 5 | 便携式生物刺激反馈仪 | 5 | 台 |  |
| 6 | 医用电动诊疗床 | 2 | 张 |  |
| 7 | 多体位治疗床 | 1 | 张 | 多体位治疗床限五段式及以上 |
| 8 | 干扰电治疗仪 | 1 | 台 | 干扰电治疗仪限4通道及以上 |
| 9 | 振动理疗仪 | 1 | 台 |  |
| 10 | 悬吊康复训练系统 | 1 | 套 | 多点多轴，带治疗床 |
| 11 | 手功能康复训练与评估系统 | 1 | 套 |  |
| 12 | 生物反馈助力电刺激仪 | 1 | 台 |  |
| 13 | 牙椅 | 10 | 张 |  |
| 14 | LED光谱治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 15 | 遥测监护系统 | 32 | 台 | 1拖32 |
| 16 | 非接触式眼压计 | 1 | 台 |  |
| 7 | 眼科AB型超声诊断仪 | 1 | 台 |  |
| 18 | 注射泵（泵站） | 4 | 台 | 1拖6,5个注射泵，1输液泵 |
| 19 | 体外冲击波治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 20 | 水泵 | 1 | 台 |  |
| 21 | 婴儿辐射保暖台 | 1 | 台 |  |
| 22 | 新生儿暖箱 | 1 | 台 |  |

目录

一、彩超诊断仪	4

二、经颅重复磁刺激仪	18

三、Nd:YAG皮秒激光治疗仪	22

四、烧烫伤翻身床	24

五、便携式生物刺激反馈仪	26

六、医用电动诊疗床	28

七、多体位治疗床	29

八、干扰电治疗仪	31

九、振动理疗仪	34

十、悬吊康复训练系统	35

十一、手功能康复训练与评估系统	40

十二、生物反馈助力电刺激仪	42

十三、牙椅	44

十四、LED光谱治疗仪	49

十五、遥测监护系统	51

十六、非接触式眼压计	53

十七、眼科AB型超声诊断仪	54

十八、注射泵(泵站)	56

十九、体外冲击波治疗仪	58

二十、水泵	60

二十一、婴儿辐射保暖台	62

二十二、新生儿暖箱	64

# 一、彩超诊断仪

## 超声1：

一 设备名称：彩色多普勒超声系统
二 用途说明
2.1 彩色多普勒超声波诊断系统，主要用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急重症、盆底等应用。
2.2 所投机型为进五年内推出的最新机型（以首次获批NMPA注册证书为准））
2.3 整机物理使用年限为≥8年。
三 物理规格及人机交互要求
3.1 显示器要求：≥21.5英寸高分辨率彩色液晶显示器，可上下倾斜、左右旋转、前后拉伸。
3.2 主机系统具有控制面板集成的触摸屏：大小尺寸≥13.8英寸，触摸屏角度可以独立于主机调节（机身静止状态下，可独立调节角度)；
3.3 操作面板具有6向独立的电动调节功能。
3.4 探头接口数量≥4个，均为无针式接口且大小一致，可全激活。

*3.5数字化TGC≥10段，可根据不同预设进行保存（请附图）
四 先进成像技术
4.1 数字化全声场动态聚焦
4.2 宽频可变频成像技术：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，探头频率可视可调
4.3 斑点噪声抑制技术：支持所有探头，多挡可调，支持二维图像、三维图像、造影成像等技术。
4.4 多角度扫描空间复合成像技术，调节档位≥3档。
4.5 声速匹配技术，根据扫查脏器，调节声速，并将具体声速数值在屏幕上显示。。
4.6 支持高清全屏放大
4.7 具备针对强回声结构产生的声影区图像进行增强优化技术，可通过声影抑制技术实现声影补偿和细节融合，清晰还原强回声后方组织细节，减少声影对后方组织造成图像不清等不利影响。
4.8 具备扩展成像技术
4.9 具备超微血流成像技术，对微细低速血流具有高敏感度，实现超高血流灵敏度和空间分辨可支持2D和3D微血流灌注的定量评估，其中2D下可分析彩色灰阶像素比，以及比值。
4.10  二维/彩色取样框角度独立偏转技术，彩色取样框偏转角度≥20度。
4.11 频谱多普勒成像，连续多普勒成像（要求凸阵探头/线阵探头/相控阵探头支持连续多普勒成像）。
五 高级成像功能
5.1 造影成像 
5.1.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、腔内探头
5.1.2 支持容积造影，以 3D/4D 的形式提供造影的立体灌注成像显示。
5.1.3 支持微血管造影增强
5.1.4 具有双计时器
5.1.5 支持向后存储≥3分钟电影
5.1.6 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线
5.2 应变式弹性成像 
5.2.1 应变式弹性成像支持：线阵探头、腔内探头等。
5.2.2 支持应变率

5.3 宽景成像
5.4 多参数联合分析功能
5.5 3D/4D  
5.5.1 支持3D/4D模块：光源方向可自由移动，同时支持透视剪影模式且透明度可调。
5.5.2 具备自动盆底超声技术:支持容积模式，支持自动测量。

*5.5.3胎儿心脏智能导航技术，自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面、五腔心切面，支持9幅图同屏显示，并支持血流模式，可同时进行心轴测量及对图像进行收缩舒张期的选择显示。

*5.6 宫颈机能分析：利用子宫动脉搏动对宫颈的压迫，对宫颈硬度进行分析，评估宫颈机能，预发胎儿早产风险，自动计算弹性对比指数、硬度比、内口应变、外口应变等值。

*5.7	剪切波弹性成像：支持探头：凸阵探头、线阵探头、腔内探头、双平面探头和容积探头；实时剪切波弹性成像取样框大小和位置可调；弹性定量的参数包括E（单位：kPa），Cs （单位：m/s），G （单位：kPa）等定量数据，实时剪切波弹性成像及二维成像双实时成像，显示格式包括上下，左右多种方式可调。支持剪切波弹性成像全屏显示，具备组织硬度定量分析软件，支持多种比值分析，柱状图分析，具有病灶周边浸润区的环形定量工具，环形的大小分级分档，可视可调，支持在同一切面下同时成像应变式弹性和剪切波弹性，并实时双幅显示。

*5.8支持子宫内膜自动成像与容积分析功能，可全自动获取子宫内膜冠状面图像，并同时获取内膜容积及厚度测量值。

*5.9粘弹性成像：支持浅表、腹部、腔内探头，可用于甲乳、宫颈等部位评估 六 测量分析和报告
6.1 全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管
6.2 自动识别病灶边界，帮助用户对病灶进行描迹。
七  电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
7.1 电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
7.2 多重数据处理及参数调节，(包括B模式、M型模式、彩色模式、PW模式

7.3 支持后台存储，导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作
7.4 支持本地固态硬盘存储≥1TB
7.5 支持外部USB 移动存储
八 系统技术参数及要求
8.1. 二维灰阶模式
8.1.1 最大显示深度:≥40cm
8.1.2 动态范围:≥260dB
8.1.3 腔内探头扫描角度:≥207度
8.1.3 具备电影回放
8.2 彩色多普勒成像
8.2.1  显示方式：B/C、B/C/M、B/C/PW
8.2.2  线阵探头取样框偏转: ≥±30度
8.2.3 支持速度、速度方差、能量、方向能量显示
8.2.4 支持立体血流显示
8.3 PW/CW模式
8.3.1  显示方式：B， PW， B/PW， B/C/PW，B/CW
8.3.2  频谱多普勒频率≥ 2段
8.3.3 CW血流速度: ≥10m/s
8.3.4 最小速度: ≤1 mm /s
8.3.5 取样容积：0.5-20mm，连续可调 
8.3.6 PW偏转角度: ≥±20度 
8.3.7 基线：8步
九  连通性要求
9.1 支持网络连接
9.2 支持DICOM 3.0，支持DICOM结构化报告
十 系统输入输出
10.1 支持视频/音频输入输出
10.2 支持S-Video,  HDMI，VGA， 音频输出
10.3 USB接口数量≥4个
十一  探头规格
11.1 系统可支持的探头类型： 凸阵探头、矩阵线阵探头或线阵探头、 单晶体相控阵探头、 腹部容积探头、腔内容积探头、血管探头
11.2 相控阵探头，频率：1.5-4.0MHz
11.3 矩阵线阵探头或线阵探头，频率：3.8-18.0MHz或2.0-14.0MHz
11.4 腹部容积探头，频率：1.8-8.2MHz或1.8-8.0MHz
11.5 单晶体腹部探头，频率：2.0-7.0MHz
11.6 腔内容积探头，频率：2-10MHz
11.7 胎心探头，频率：1.8-8.2MHz或3.0-8.2MHz
11.8   腔内探头，频率：2.0-9.0MHz
十二 其他
12.1 耦合剂加热器，主机一体化，非外接加热装置
12.2 支持远程会诊系统，可实现远程终端音视频互联，远程控制，支持多端互联，同步视频具备高清、高帧率流畅画面

十三.配置清单

| 主机系统 | 包括： | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主机 | 1 | 台 |
|  | LCD显示器 | 1 | 台 |
|  | 内置硬盘 | 1 | 张 |
|  | CW | 1 | 份 |
|  | 控制面板 | 1 | 快 |
|  | 耦合剂加热器 | 1 | 个 |
|  | 腔内探头托架 | 1 | 个 |
| 标配应用模块 | 腹部应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 产科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 妇科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 心脏应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 小器官应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 泌尿科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 血管应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 儿科应用软件包 | 1 | 份 |
|  | 盆底应用软件包 | 1 | 份 |
|  | DICOM | 1 | 份 |
|  | 凸阵CW | 1 | 份 |
|  | TDI组织多普勒 | 1 | 份 |
|  | 4D功能 | 1 | 份 |
|  | 彩色3D | 1 | 份 |
|  | 弹性成像 | 1 | 份 |
|  | 超微血流成像 | 1 | 份 |
|  | 微血流定量分析 | 1 | 份 |
|  | 立体血流 | 1 | 份 |
|  | NT测量 | 1 | 份 |
|  | 自动盆底超声解决方案 | 1 | 份 |
|  | 自动产科测量 | 1 | 份 |
|  | 录像功能模块 | 1 | 份 |
| 标配探头 | 腹部容积探头、腹部探头、高频浅表探头、腔内容积探头、腔内探头、心脏探头、胎儿心脏探头 | 7 | 把 |
|  | 基本附件包 | 1 | 份 |
|  | 软件 | 1 | 份 |

## 超声2：

一.设备名称：彩色多普勒超声系统

二.用途说明

2.高端全身应用型彩色超声诊断仪:腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其它

3.货物数量：壹套

4.系统技术规格及概述：

4.1.全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机

4.2.≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器

*4.3.≥12英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

4.4.控制面板可独立旋转、升降及平移

*4.5.全域动态聚焦技术，使得图像近、中、远场保持均匀一致（图像上无焦点显示，请附图）

4.6.多级信号处理系统

4.7.高倍波束并行处理系统

4.8.探头接口≥4个

4.9.二维灰阶模式

4.10.谐波成像模式

4.11.M型模式

*4.12.解剖M型模式 (≥1条取样线)

4.13.可选配曲线M型模式

4.14.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

4.15.频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）

4.16.组织多普勒成像

4.17.可选配负荷成像

4.18.自由臂三维成像

4.19.*宽景成像

4.20.*空间复合成像

4.21.斑点抑制成像

4.22.频率复合成像

4.23.独立角度偏转

4.24.*扩展成像

4.25.实时双幅对比成像

4.26.高分辨率血流成像

4.27.精细血流自动识别成像

*4.28.一键自动优化，要求一键快速优化造影图像、二维图像、彩色图像、彩色取样框位置、频谱图像、频谱取样门大小、取样门位置、偏转角度及造影图像

4.29.局部放大（支持前端、后端放大）

4.30.支持应变式弹性成像

具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，等分析工具

具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能

*4.31.可以动态显示二维剪切波弹性成像图，具备三种定量参数，包括剪切波速度，杨氏模量。

4.32.支持立体血流

4.33.支持语言，英语,中文（包括键盘输入、注释、操作面板等）

4.34灰阶血流成像技术，非多普勒成像原理，无取样框（附图）、无角度依赖，可显示极低速血流，可支持凸阵、相控阵、线阵、多维阵列探头。

5.测量/分析和报告

5.1.常规测量

多普勒测量

自动频谱测量

5.2.全科测量包，自动生成报告

腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、

*5.4.血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果

*5.5智能神经追踪技术，自动识别并实时追踪枕大神经、臂丛神经、坐骨神经等13个部位的神经，并同时显示神经周围的肌肉、血管、骨骼等结构，提高神经的检查效率，提高穿刺安全性。

*5.6支持血管体位图手动编辑功能，通过手动编辑体位图，直观显示病变的位置。

*5.7.胎儿心脏评估软件：用于胎儿心脏发育异常产前筛查评估，支持心脏15个测量项目，并同时获得心脏发育评分。（提供证明图片）

6.电影回放和原始数据处理

6.1.所有模式下可用

支持手动、自动回放

支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥5分钟的电影

支持图像对比（动态、静态）

7.检查存储和管理（内置超声工作站）

7.1.检查存储

≥1T硬盘

内置超声工作站

多种导出图像格式：动态图像、静态图像以PC格式直接导出，无需特殊软件即能在普通PC 机上直接观看图像。导出、备份图像数据资料同时，可进行实时检查，不影响检查操作

8.连通性要求

8.1.支持网络连接

8.2.*支持移动设备无线传输

8.5.视频/音频输入、输出

8.6.支持ECG/PCG信号

8.7.≥５个USB接口

9.系统技术参数及要求

9.1.≥２１英寸高分辨率彩色液晶显示器

9.2.*≥12英寸高灵敏度防反光彩色触摸屏

9.3.*探头接口≥4个

9.4.二维灰阶模式

9.41 数字化声束形成器

9.42 全程动态聚焦

9.43 多倍信号并行处理

9.44 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件

9.45 *最大显示深度:≥55cm（提供图片证明）TGC: ≥8段

9.46 二维灰阶：≥256

9.47 动态范围: ≥160 （可视可调，提供图片证明）

9.48 伪彩图谱: ≥8种

*9.49 LGC调节≥8段

9.5.彩色多普勒成像

包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

取样框偏转: ≥±20度 (线阵探头)

9.6.频谱多普勒模式

包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒

显示方式：B, PW，B/PW, B/C/PW, B/CW, B/C/CW等等

显示控制：反转、零移位等

最大速度: ≥7.60m/s（连续多普勒速度: ≥20m/s）

*取样容积: ≥0.5-20mm

*偏转角度: ≥±20度 (线阵探头)

零位移动：≥8 级

快速角度校正

支持频谱自动测量

9.7.组织多普勒成像

10.探头规格

10.1.频率：超宽频带或变频探头

10.2.二维、彩色、多普勒均可独立变频

10.3.探头配置腹部探头、心脏探头，浅表探头，腔内探头，血管探头

10.4.探头频率：

所有探头均为宽频变频探头,二维、谐波、彩色及频谱多普勒模式分别独立变频，≥3段

10.5.穿刺引导

凸阵、线阵、相控阵具备多角度穿刺引导功能

10.6.腹部探头，带宽: 1.2-6.0MHz，角度≥72°

10.7.心脏探头：带宽1.5- 4.5MHz，角度≥90

10.8.线阵，带宽:≥ 4-13 MHz

10.9.腔内探头，带宽: ≥4.0-9.0 MHz，角度≥180°

10.10.血管探头：频率3-9.0 MHz

11.声功率输出调节

B/M、彩色、频谱多普勒输出功率可选择分级调节

12.外设和附件

12.1.耦合剂加热器

12.2.专业腔内探头放置架

12.3.储物托架套件

12.4.支持脚踏开关

13.备件、技术及维修服务，培训要求及其它

13.1.备件要求

13.2.卖方应在用户当地或省会中心城市设置备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应

13.3.技术及维修服务

13.4.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置多名工程技术人员，随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务

13.5.技术培训要求

13.6.在用户当地或省会中心城市，卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

- 配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 超声主机系统 |  |  |
| 高分辨率彩色液晶显示屏 | 1 | 台 |
| 高灵敏防眩光彩色触摸屏 | 1 | 台 |
| 多方位显示器支撑臂 | 1 | 个 |
| 控制面板前后及电动升降功能 | 1 | 个 |
| 人机工程学的操作界面 | 1 | 个 |
| 用户自定义可编程键 | 1 | 个 |
| 多级信号处理系统 | 1 | 个 |
| 高倍波束并行处理系统 | 1 | 个 |
| B/M/CM/Color/PW/成像组件 | 1 | 个 |
| 高脉冲重复频率组件 | 1 | 个 |
| 组织特异性成像 | 1 | 个 |
| 频率复合技术 | 1 | 个 |
| 自然组织谐波成像 | 1 | 个 |
| 智能空间复合成像技术 | 1 | 个 |
| 梯形成像模式 | 1 | 个 |
| 扩展成像模式 | 1 | 个 |
| 二维/彩色取样框角度独立偏转技术 | 1 | 个 |
| 高分辨率血流模式 | 1 | 个 |
| 双幅实时对比显示模式 | 1 | 个 |
| Zoom 高保真读写放大 | 1 | 个 |
| 智能血流跟踪技术 | 1 | 个 |
| 多普勒自动识别功能 | 1 | 个 |
| 智能化一键图像优化 | 1 | 个 |
| 中英文操作界面 | 1 | 个 |
| 中英文打字键盘输入 | 1 | 个 |
| 电影回放单元 | 1 | 个 |
| 频谱自动描记测量 | 1 | 个 |
| 图像参数快速保存系统 | 1 | 个 |
| 内置硬盘≥1TB | 1 | 个 |
| USB 接口 | 1 | 个 |
| S-Video 接口 | 1 | 个 |
| HDMI 接口 | 1 | 个 |
| 网络接口 | 1 | 个 |
| 智能声束匹配技术 | 1 | 个 |
| 标配应用 |  |  |
| CW模块 | 1 | 份 |
| 宽景成像 | 1 | 份 |
| 解剖M功能 | 1 | 份 |
| TDI组织多普勒成像 | 1 | 份 |
| 应变式弹性成像 | 1 | 份 |
| DICOM 基本通讯单元 | 1 | 份 |
| DICOM 工作列表 | 1 | 份 |
| 腹部应用软件包 | 1 | 份 |
| 产科应用软件包 | 1 | 份 |
| 妇科应用软件包 | 1 | 份 |
| 心脏应用软件包 | 1 | 份 |
| 小器官应用软件包 | 1 | 份 |
| 泌尿科应用软件包 | 1 | 份 |
| 血管应用软件包 | 1 | 份 |
| 儿科应用软件包 | 1 | 份 |
| IMT（血管内中膜自动测量软件） | 1 | 份 |
| 穿刺针增强显示 | 1 | 份 |
| 立体血流 | 1 | 份 |
| 录像功能模块 | 1 | 份 |
| 探头配置 |  |  |
| 线阵探头 | 1 | 把 |
| 腹部探头 | 1 | 把 |
| 心脏探头 | 1 | 把 |
| 血管探头 | 1 | 把 |
| 腔内探头 | 1 | 把 |
| 附件配置 |  |  |
| 基本附件包 | 1 | 个 |
| 耦合剂加热器 | 1 | 个 |

# 二、经颅重复磁刺激仪

- 适应症：通过刺激人体中枢神经和外周神经，对脑神经及神经损伤性疾病的辅助治疗。

- 主机：

  - 外观结构：一体式主机，冷却系统脉冲源高度集成，绝缘性好，重心稳定防止倾覆及人为推倒。非液电分离式堆叠结构（冷却系统及脉冲源分别固定安装于台车）。液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷。

  - 操作系统：windows系统，兼容大量科研软件

  - 刺激线圈最大磁感应强度：1.0T~6T

  - 磁感应强度的最大变化率：不低于20kT/s；

  - 脉冲上升时间：至少包括60μs±10μs

  - 输出脉冲宽度：在200μs–400μs之间；

  - 输出脉冲频率：0.1Hz~100Hz可调

  - 刺激频率连续可调，当刺激频率≥1Hz，步长为1Hz；刺激频率＜1Hz，步长为0.1Hz。

  - 脉冲频率允差值：≤±3%

  - 主机内部高压储能电容安全可靠，电介质强度为≥3000V.DC。

- 安全预警：

  - 当冷却系统发生故障时，应有提示或停止磁场输出。

  - 连续工作中具有手动停止磁场输出的功能。

  - 可记录电容放电次数，当电容放电次数达到上限时具有提示功能。

  - 磁刺激线圈表面温度≤40℃。

- 刺激线圈：

  - 常规刺激线圈全封闭一体式工艺，双面双向无孔设计，加工一次成型。

  - 可扩展临床用线圈拍包括：圆形，8字形、双锥（蝶）形、儿童型。

  - 可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、近红外功能型。

  - 具有电动吸液和电动排液功能。

- 软件功能：

  - 可建立和储存患者的基本信息、就诊信息。包括：姓名、性别、出生年月日、检查日期、门诊号或住院号、就诊科室等。

  - 可根据病人姓名查找相关储存资料调出回放。

  - 可统计呈现每个患者的治疗记录，可以将记录在电脑中存档，也可根据时间段统计治疗的人数及其详细信息在电脑中存档，方便复制和粘贴到硬盘、U盘等其他存储设备。

  - 实时线圈温度显示。

- 检测模式：

  - 检测项目：支持运动阈值（MT）、运动诱发电位（MEP）等的检测功能。

  - 检测记录：运动阈值与治疗方案自动记忆功能，可对保存文档中波形与数据进行复现。

  - 支持自动阈值检测

  - 具备自动计算神经传导时间功能

  - 运动诱发电位（MEP），用于捕捉肌电信号（EMG），并可以在显示器上显示波形。

  - MEP通道数：≥2通道

  - MEP采样率：100KHz

  - 提供多功能操作面板可通过操作面板按键直接实现MEP波形处理（幅值调节、时程调节、选线）、阈值确定、单次刺激、参数选择、强度归零等操作。

  - MEP传输方式：内置式MEP模块（MEP模块内置主机机箱内部），无需充电，非锂电池充电或其他需要充电的外置式无线传输MEP模块，确保信号稳定使用方便。

- 刺激模式

  - 单脉冲（sTMS）、重复脉冲（rTMS）、复合刺激（TBS）、成对脉冲输出（pTMS）等多种刺激模式自由调整。

  - 标配双屏双拍或单屏可分屏显示两个病人信息，每个线圈都可通过独立屏幕进行控制，互不干扰。

  - 两个线圈拍之间可以相互独立进行单次刺激或连续程控刺激。

  - 两个线圈拍之间可以设置成联动关联刺激，按照设定的刺激顺序和刺激间隔进行工作。

  - 定时时间按照方案的需要设置，在预定时间（方案的总时间）到达后自动终止磁场输出，允差：±10%。

  - 内置多种专家方案，可供临床选择，支持刺激方案自定义，设置刺激时间、输出频率、刺激间歇、刺激强度、刺激数量等。

  - 连续程控刺激功能，在连续程控刺激模式下可进行刺激方案的选择和刺激方案的编辑，其中刺激强度以百分比形式显示，总刺激时间和总刺激强度以百分比形式显示，总刺激时间和总刺激个数程序根据设置好的参数自动计算出来。

- 支持扩展经颅磁刺激随动导航系统

- 开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。

配置清单

| 货物名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机（内置惰性液态冷却系统、双脉冲源） | 1台 |
| 操作软件 | 1套 |
| MEP模块 | 2个 |
| 线圈支架 | 2个 |
| 脚踏开关 | 2套 |
| 刺激线圈 | 2副（圆形或八字形） |
| 刺激定位帽 | 5套 |

# 三、Nd:YAG皮秒激光治疗仪

- 一、主要技术指标：

- 该设备应符合医疗器械行业质量管理体系ISO13485标准，并符合NMPA认证；

- 激光激发介质采用Nd：YAG激光；

- 该设备应符合质量管理体系ISO9001标准；

- 输出激光波长至少具有1064nm或532nm一种;

- ★激光脉冲持续时间采用超短脉冲设计，脉冲脉宽范围小于等于250ps～350ps；

- 1064nm单脉冲激光最大输出能量≥410mJ；

- 激光输出能量不稳定度≤10%；

- 激光输出复现性≤10%；

- 激光输出的峰值功率≥1.4GW；

- ★激光光斑直径可调，最大光斑直径≥8mm,最小光斑直径≤2mm可调范围不小于2mm～8mm；

- ★532nm波长时，最小光斑能量≤0.2J/cm²,步进0.1J/cm²

- 治疗激光触发后的输出频率可调，可调范围0~10HZ，步进1HZ；

- 脉冲模式:单脉冲和重复脉冲双模式

- 瞄准光波长≥650nm；亮度≥5挡可调节。

- 瞄准光输出功率≥2mW；

- 脚踏开关线缆接头具有锁紧装置和保护套设计，避免移动时造成线缆拉脱；

- 电击防护等级：BF型

- 具备嵌入式设计的水循环冷却系统，当冷却系统发生故障时，激光电源可自动切断；

- 开机预热时间 ≤1分钟；

- 激光输出系统采用≥7关节导光臂设计，无传输光纤等耗材；

- 系统配置内嵌式彩色触摸屏≥10英寸；

- 屏幕可同时显示水温（°C）、水流速度（L/min）、单次光斑数量、总光斑数量以确保设备稳定工作。

- 使用年限≥10年

- 产品为生产厂家的最高端机器及在1年内免费升级和免费更换生产的最新最高端机器。

- 激光器有效能量质保1000万发。

- 设备维保2年。

- 二、配置清单

| 名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 主机 | 一台 |
| 导光臂 | 一根 |
| 脚踏开关 | 一个 |
| 治疗手具 | 3把 |
| 护目镜 | 两副 |
| 防护眼罩 | 一副 |
| 水循环系统 | 一套 |

# 四、烧烫伤翻身床

功能参数：

- 全不锈钢结构精心制作，坚固耐用；

- *床体两端脚踩升降，既可同时升降也可分别升降，以便调整患者体位；

- 超静音脚轮灵活移动，刹车片两轮制动；

- *轻便助力转盘，转动灵活，锁止牢靠，一人可独立完成翻身操作；

- *无级可调仰铺靠背，可调仰角0～35度；

- *连动铺板支撑结构，操作方便，使床面最大限度的保持平整；

- 搁手搁脚板水平旋转180度，上下、前后、左右可自由移动，锁止牢靠；。

- 配置输液架，两级升降可调，锁止牢靠；

- 床体两端的转盘中间各设有一个圆孔，可供输氧管、鼻饲管和导尿管等穿过，翻身时不用取下，以免给患者造成二次痛苦，且又减轻医护人员的工作强度；

- 配置高弹高泡大孔海绵垫，硬质托头带、安全带、软质托脚带、脚蹬板等；

- 适用于全身性大面积烧烫伤患者辐射治疗。

- 可与本所研制的辐射治疗机配套使用。

- 技术参数：

- 铺板尺寸：2065×565mm

- 俯仰铺板间距调节范围：200～400mm

- 铺板承重：不小于180kg

- 升降范围：床体两瑞均不小于100mm

- 床面可0-360°单双侧任意翻转

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 | 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机座 | 1 |  | 10 | 输液架 | 1 |  |
| 2 | 转盘支撑管 | 4 |  | 11 | 输液架滑铁 | 1 | 含手轮两只 |
| 3 | 手脚板 | 4 | 不锈钢 | 12 | 海绵垫 | 2 | (大小各一) |
| 4 | 转盘 | 2 |  | 13 | 托头带 | 1 | 硬 |
| 5 | 安全带 | 2 |  | 14 | 托脚带 | 1 | 硬 |
| 6 | 俯铺板 | 1 | 宽565mm | 15 | 铺夹紧螺母扳手 | 2 |  |
| 7 | 仰铺板 | 1 | 宽565mm 带可调靠背 | 16 | 内六方扳手 | 1 |  |
| 8 | 手脚架滑铁 | 4 | 含紧固手轮 | 17 | 脚轮固定扳手 | 1 |  |
| 9 | 脚轮 | 4 | 其中带刹车两个 | 18 | 脚蹬板 | 1 | 不锈钢 |

# 五、便携式生物刺激反馈仪

1、主机触摸屏，触摸屏幕尺寸≥10英寸。

2、内置电池+外接电源，锂电池容量≥5000mAh，双供电模式，满足不同的临床应用需求。

3、主机可接地线，避免电磁干扰。

4、主机多功能物理通道≥4个，其中≥4个电刺激通道（STIM），≥3个肌电采集通道（EMG）。

5、肌电采集范围：2-2500μV（r.m.s）。

6、分辨率：≤0.2μV（r.m.s）

7、通频带：≥20Hz～550Hz (-3dB)

8、刺激电流强度：≥0-100mA范围内可调，步进≥0.5mA可调节。

9、电刺激脉冲宽度：至少在20-900μs范围内均可调，步进10us可调节。

10、电刺激脉冲频率：至少在1-600Hz范围内均可调，步进1Hz可调节。

11、上升/下降时间：至少在0s～18s范围内可调。

12、各通道独立控制，可任意选择开启的通道，可用于多个不同部位的联合治疗。

13、支持双人治疗模式，可同时记录两个患者的信息，并同时进行治疗，也可其中一人治疗过程不中断，另一人随时加入治疗。

14、具有生物反馈治疗功能，有包含针对腰背部肌肉进行的生物反馈治疗方案，具有至少3种以上体位的生物反馈方案，可从视觉和听觉角度，进行动画及音乐的生物反馈治疗。

15、具有腹直肌的触发电刺激训练功能，可针对腹肌力量薄弱的患者进行辅助训练。触发电刺激的频率、脉宽可任意调节。

16、针对频率、波宽刺激参数可自定义编辑。

17、单个电刺激治疗可设置变频模式，实现刺激过程中至少两种频率以及脉宽之间转换。

18、系统可内置存储患者信息及诊疗记录，防止数据丢失，数据可进行备份。

19、所有产后康复方案，均具有电极片粘贴示意图。

20、自动检测通道连接，电极脱落有提示保护。

21、工作电源要求：最大输入功率≤60W。

|  | 品名 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑（配生物反馈康复仪系统软件） | 5 | 台 |
| 2 | 显示器 | 5 | 台 |
| 3 | 打印机 | 5 | 台 |
| 4 | 生物反馈康复仪 | 5 | 台 |
| 5 | 扣式连接线 | 20 | 根 |
| 6 | 直肠电极 | 10 | 套 |
| 7 | 阴道电极 | 10 | 套 |
| 8 | 台车 | 5 | 套 |

# 六、医用电动诊疗床

1、电源条件为：

a)、供电电源：ac.220V  频率50Hz.

b)、额定输入功率：≥240VA。

2、外观尺寸(长宽高)：≥1880×1150×（500-860）mm；允差5%。

3 、床面升降范围：≥0～300mm,  允差±30mm。

4 、最大安全载荷：≤200kg。

5、控制方式：手柄开关或脚踏开关。

6、配备4个脚轮通过脚踏四联动装置锁定，压下脚踏四联动装置床面上升， 四个脚轮着地，升起脚踏四联动装置床面下降，四个脚轮升起锁止。

7、配备支腿调节地脚或伸缩脚轮设计，方便对床体进行调整。

8、电机最大推力：≤8000N。

# 七、多体位治疗床

- 技术参数

- 外观尺寸(长宽高)：≥180×55×54cm；

- 净重：≥75Kg；

3.  框架材质：铁框架加表面喷塑处理；

4.  承重：≥200kg；

5.  电压：220V~50HZ；

6.  升降高度：≥48-87cm误差：±10%；

7.*折起角：头板、腿板、背板范围可调节；

8.床板组成：应包含头板、背板、腿板、手托板；

二、技术性能

1、床面：≥5cm高密度海绵；

2、高档防污PVC ；

3、可调节头部设计，更加人性化；

4、调节角设计，让床身更加的稳定；

5、电机最大推力：≥6000N；

6、脚踏控制升降调节；

7、头部气杆控制角度的调整；

配置清单

| 编号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电动推杆 | 台 | 1 | 标配 |
| 2 | 气弹簧 | 支 | 2 | 标配 |
| 3 | 调节脚 | 只 | 2 | 标配 |
| 4 | 控制器 | 套 | 1 | 标配 |
| 6 | 主机 | 台 | 1 | 标配 |

# 八、干扰电治疗仪

技术参数：

*1、四组输出通道可独立调节，每组可选择≥2 个金属电极片或≥2 个凝胶电极片，四组≥8 个金属电极片或≥8凝胶电极片

*2、具备拓展模式，两个通道的输出大小可控制，即将电极拓展到≥4电极输出。

3、输出提示：开始治疗后，旋钮下方的输出信号灯应亮起。

4、治疗结束时会有提示声音响起。

5、当打开电源开关而输出旋钮不在零输出位置时，会自动旋转到零输出为止。

6、过电流保护电路：当治疗电流超出最大电流限度时，该电路可将电流控制在最大限度以下。

7、节律功能：差频频率在变化速度上应按一定规律下限和上限之间变化。

8、通道平衡：通过单通道平衡调节按钮，应能调节蓝色电极和黄色电极的输出的相对大小。

*9、采用吸引电极和粘贴式凝胶电极片两种方式，能适应不同疾病需求。

*10、电极导电部分的尺寸可选择不同直径的金属圆。

11、粘贴式导电粘片为通用电极片，不可专机专用；

12、载波频率：2.5kHz 、4.0kHz、 5.0kHz。

*13、治疗方案选择：自动A、自动B、自动C、手动A、手动B、手动C、自定义七种模式可选择。

- 14、差频频率：

- a)自动模式A：5～199Hz；

- b)自动模式B/自动模式C：1～100Hz

- c)手动模式A：50～100Hz；

- d)手动模式B：30～100Hz；

- e）手动模式C：1～20Hz；

- f）自定义模式：1～199Hz可设；

15、调幅度：

a)自动模式A/自动模式B/自动模式C/手动模式A：0%；

b)手动模式B: 20%；

c)手动模式C：50%；

d)自定义模式：应有弱、中、强和关4种可选择，对应参数分别为20%、50%、100%和0%；

16、调制波：

a)自动模式A/自动模式B/自动模式C/手动模式A调制频率范围：0Hz；

b)手动模式B调制频率范围：30～100Hz；

c)手动模式C调制频率范围：1～20 Hz；

d)自定义模式调制频率范围：0～199 Hz范围内。

17.调制波形：正弦波 ；

18、治疗时间：1～99分钟，步进为1min。

19、差频频率变化周期：有慢，中，快三档，对应的变化周期分别为25s，21s，17s。

*20、吸引周期：有固定和节律两种，节律模式具有慢、中、快可设置。

21、电极吸力调整:至少包含 7kPa～25kPa 内可调。

22、脉冲宽度：50～200μs范围内。

23、输出电压稳定度：变化率应不大于5%。

24、不同负载下的电流变化率：应不大于10%。

25、最大输出电流：≥50mA。

26、最大输出电压：75V。

27、连续工作时间：应大于4H。

28、电源：220V 50Hz。

29、最大功率：≤500VA。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 电极线（橙色） | 2 | 条 |  |
| 3 | 电极线（蓝色） | 2 | 条 |  |
| 5 | 大电极吸碗（黄色） | 8 | 个 |  |
| 6 | 小电极吸碗（黄色） | 8 | 个 |  |
| 7 | 大电极吸碗（蓝色） | 8 | 个 |  |
| 8 | 小电极吸碗（蓝色） | 8 | 个 |  |
| 9 | 大金属电极片 | 16 | 个 |  |
| 10 | 小金属电极片 | 16 | 个 |  |
| 11 | 大木浆棉 | 32 | 个 |  |
| 12 | 小木浆棉 | 32 | 个 |  |

# 九、振动理疗仪

技术参数

1、显示方式：液晶触控显示屏，显示当前转速，电量显示，触屏调节。

2、电源：采用高能锂电池，内部直流电源，可以外部电源供电，电源适配器：输入a.c.220V,50HZ.A、电压：24V, 允差±10%,B、电池容量：≥2600  mAh(6  节),电能62.4Wh, 允差±10%。C、续航时间≥3小时。

3、振动幅度：6～12mm, 最大12mm,。

4、转速：≥400～4000rpm 可调，步近10rpm, 允差±5%,共411个档位可调。

5 、最高振动频率：≥75Hz,  。

6、工作时间：智能芯片， AI 智控，智能控制治疗时间，10min 自动断电， 允差±5%。

7、噪声：≤60dB(A)。

8、按摩头：≥20种按摩头，根据不同的治疗需要，部位进行选择，满足不同治疗要求(具体尺寸见附表)。可通过更换按摩头种类，模拟传统按摩手法：禅推、雀啄、掌摩、齿梳、指揉、指压、指按、拳振、揉捏、推、垂、击、拍、打、叩等。

9、配置两个配重条(0.8kg 、1.0kg)。

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |  |
| 2 | 适配器 | 1 | 个 |  |
| 3 | 按摩头 | 1 | 套 |  |

# 十、悬吊康复训练系统

技术参数：

- 悬吊系统

- 1.1多点多轴悬吊训练，可完成多轴向同时运动。

- 1.2吊点数量20个，运动轴数量7轴，吊点和轴点自由定义，满足多角度的悬吊支持训练。

- 1.3两端悬吊点同步运动，可完成悬吊状态下的水平运动，冠状面头颈轴向及冠状面躯干轴向皆可调节移动。

- 1.4具备锁紧调节功能，悬吊调整装置设计有快速旋紧机构，可纵向任意调整位置锁定其移动功能，锁紧时稳定牢固，所有的滑动部件易用灵活便于旋紧机构锁定以及解锁。

- 1.5悬吊轴线性移动，无声滑轨，位置可任意锁定，移动范围纵向140cm，横向55cm，具备双滑轮结构，可快速滑动，便于体位及时改变，省时省力；

- 1.6多点悬吊架：尺寸3285*1182*2357mm

- 1.7双滑轮联动绳：承重130kg，可调节范围：0~100cm，可进行协同训练或悬挂沙袋进行恒定阻力的抗阻训练，动滑轮省力设计，可轻松在负重悬吊状态下轻松调节吊点高度，具有快速锁止装置；

- 1.8可调悬挂块：具有调节锁止装置，承重200kg；

- 1.9头颈悬带：尺寸 700*100*1.5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳，用于固定悬吊头颈部训练；

- 1.10扣环窄悬带：尺寸880*110*5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳，用于固定悬吊四肢训练；

- 1.11扣环宽悬带：尺寸880*235*5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳，用于固定悬吊躯干训练；

- 1.12双钩弹性辅力挂绳（黑-短）：长30cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支持训练；

- 1.13双钩弹性辅力挂绳（黑-长）：长60cm、承重30公斤，低弹力，用于低阻力的减重支持训练；

- 拉伸范围对应阻力关系：  拉伸范围（%） 33     50    100    150

阻力（公斤）   4.0    4.7    6.7    8.6

1.14双钩弹性辅力挂绳（红-短）：长30cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练；

1.15双钩弹性辅力挂绳（红-长）：长60cm、承重50公斤，高弹力，用于高阻力的减重支持训练；

拉伸范围对应阻力关系：  拉伸范围（%） 33     50    100    150

阻力（公斤）   8.0    9.2    13.0   18.0

- 1.16握带：尺寸 340*100*1.5mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳用于手部和脚踝训练；

- 1.17握柄：尺寸220*140*35mm、承重180公斤，连接双滑轮联动绳用于训练中手部抓握；

- 1.18旋转训练装置：尺寸：525*58mm，碳钢加铝合金材质，承重180公斤，用于躯干、肢体的旋转训练和对角线运动；

- 1.19绳夹：尺寸70*23mm，防止手部和脚踝训练时从悬带中脱落；

- 1.20沙袋，重量：0.5/1.0/2.0/3.0/4.0/5.0kg各一个；

- 1.21集绳挂件：尺寸450*50*70mm，用于收纳悬吊带、弹力绳等配件；

- 1.22柱形垫：直径150mm、长600mm，用于训练过程中体位保持和稳定；

- 1.23平衡垫：直径330mm、高60mm，用于训练过程中增加不稳定性；

- 1.24弹簧挂钩：尺寸60mm*30mm

- 1.25 腰部固定带：尺寸800*130mm

- 1.26 胸部固定带：尺寸780*500mm

- 1.27 腕关节固定带（黑色）：尺寸300*50mm

- 1.28 踝关节固定带（红色）：尺寸300*50mm

- 1.29 提供不同弹性的弹力训练管，长度60cm不同的颜色代表着不同弹性，方便选择；

1.30悬吊康复指导配件：

1.30.1结合悬吊康复技术体系，建立临床治疗处方库，指导临床悬吊康复技术评估和训练；

1.30.2评估动作分为：起始动作、1级、2级、3级、4级五个级别；

1.30.3评估训练动作每个级别可单独三维立体动画演示；

1.30.4评估动作指导，含核心稳定评估（颈椎、腰椎）和弱链测试（上肢、下肢）；

1.30.5所有评估训练动作三维立体动画显示；

1.30.6可三维立体空间内任意位置视角观察动作；

1.30.7评估动作标准有文字和动画提示；

1.30.8可根据评估结果分析判断，自动推荐训练处方；

1.30.9完善的评估资料库：含常见13种体格检查动作，记录检查结果，可上传影像资料；

1.30.10具有儿童悬吊模块，不同配件使用演示，指导儿童悬吊训练实操；

2、电动多功能理疗床：

2.1.产品尺寸规格：195x66x(52-99)cm；

2.2.净重：70kg；

2.3.框架材质：铁框架加表面喷塑处理；

2.4.承重：250kg；

2.5.电压：220V~50HZ；

2.6.升降高度：52-99cm；

2.7.调节需要时间：35-50秒；

2.8.第一段长度39cm；调节角度-38度到38度；

2.9.第二段长度54cm；

2.10.第三段长度97cm；调节角度0度到75度；

2.11.头部气杆控制角度的调整；背部手动控制角度调整；

2.12  5cm高密度海绵；

2.13高档防污阻燃PVC；

2.14透气孔设计；

2.15伸缩脚轮设计，方便床身移动；

2.16电机 6000N；

23.17新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关；

2.18皮革：可阻燃，皮革耐磨15万次；

2.19四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性；

2.21皮革耐磨15万次；

2.22使用期限：8年；

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多点多轴悬吊架 | 1 | 套 |
| 2 | 多点多轴滑动设备 | 1 | 套 |
| 3 | 握带 | 4 | 条 |
| 4 | 握柄 | 2 | 个 |
| 5 | 沙袋（0.5kg、1kg、2kg、3kg、4kg、5kg） | 1 | 套 |
| 6 | 头颈悬带 | 1 | 条 |
| 7 | 扣环宽悬带 | 2 | 条 |
| 8 | 扣环窄悬带 | 2 | 条 |
| 9 | 腰部固定带 | 1 | 条 |
| 10 | 胸部固定带 | 1 | 条 |
| 11 | 腕关节固定带 | 1 | 对 |
| 12 | 踝关节固定带 | 1 | 对 |
| 13 | 绳夹 | 4 | 个 |
| 14 | 集绳挂件 | 1 | 个 |
| 15 | 双钩弹性辅力挂绳（黑-短） | 2 | 根 |
| 16 | 双钩弹性辅力挂绳（黑-长） | 2 | 根 |
| 17 | 双钩弹性辅力挂绳（红-短） | 2 | 根 |
| 18 | 双钩弹性辅力挂绳（红-长） | 2 | 根 |
| 19 | 柱形垫 | 1 | 个 |
| 20 | 平衡垫 | 2 | 个 |
| 21 | 旋转训练装置 | 1 | 个 |
| 22 | 红色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 23 | 黄色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 24 | 蓝色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 25 | 绿色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 26 | 黑色弹力训练管（60cm） | 2 | 条 |
| 27 | 弹簧挂钩 | 6 | 个 |
| 28 | 训练滑轮 | 2 | 个 |
| 29 | 悬挂绳 | 2 | 根 |
| 30 | 辅力挂绳 | 2 | 根 |
| 31 | 双滑轮联动绳 | 12 | 条 |
| 32 | 安装组件 | 1 | 套 |
| 33 | 悬吊康复指导配件 | 1 | 套 |
| 34 | 电动多功能理疗床 | 1 | 张 |

- 十一、手功能康复训练与评估系统

- 技术参数

1、触摸操作：≥8英寸液晶触摸屏；

2、语音提示功能：方便患者了解实时训练模式；

3、分指运动，五根手指可单独进行屈伸运动，可完成多元化的康复动作；

4、评估功能：具有捏握力测量；

- 5、柔性手套：通过气压进行驱动，可实现手功能柔性康复训练，避免因训练力度对患者造成的损伤；

- 6、具有手持控制器，被动训练按下手持控制器可进行动作切换；

- 7、安全保护功能：具有过压保护功能；

- 8、具有预防防痉挛模式，避免屈伸过快诱发痉挛；

- 9、治疗时间：≥1min～60min；

- 10、屈曲时间：3s～12s，级差1s；

- 11、伸展时间：3s～12s，级差1s；

- 12、压强范围：负压：70kPa（负压525mmHg），正压：110kPa（正压825mmHg）；

- 13、多种训练方式，可选择左右手：    a）被动训练：通过充气和放气实现手指的握合和张开，可实现自动循环治疗。b）镜像训练：可通过数据手套做出握合和张开的动作带动柔性手套的握合和张开。c）抗阻训练：可进行屈伸、屈曲、伸展训练，来锻炼手部力量。d）手指操训练：可进行手掌伸握、手指屈伸、对指训练。e）助力训练：可进行屈伸、屈曲、伸展的助力训练。f）主动训练：通过一些互动游戏等方式引导主动进行手部训练g）语音训练：可实现语音指令相关，辅助手部训练。h）捏握力训练：使用握力球进行训练。i）快速训练：可快速启动训练模式，方便用户直接开始康复训练。

- 14、气电联合：在气动治疗的同时，联合应用神经肌肉电刺激技术，实现腕手一体化治疗，可有效促进手部张开及分指功能的恢复。

- 15、电刺激调节强度挡位：≥0-20，步进1；

- 16、蓝牙功能：电刺激模块通过蓝牙与主机连接；

- 17、参数设置：具有自定义参数设置，实现个性化训练；

- 18、静音运行：设备使用噪声不超过60dB(A)；

- 19、使用寿命：设备高可用率，使用有效期限≥8年；

- 配置清单

| 名称 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 主机附件 | 主机 | 壹台 |
|  | 电刺激模块 | 叁台 |
|  | 充电仓 | 壹套 |
|  | 电源适配器 | 壹个 |
|  | 手持控制器 | 壹个 |
|  | 握力球 | 壹个 |
|  | 数据手套（左手） | 壹只 |
|  | 数据手套（右手） | 壹只 |
|  | 右手柔性手套五管 | 壹只 |
|  | 右手柔性手套五管(L) | 壹只 |
|  | 左手柔性手套五管 | 壹只 |
|  | 左手柔性手套五管(L) | 壹只 |
|  | 正方形电极片 | 陆片 |
|  | 电极线 | 叁条 |
|  | 充电线 | 壹条 |

- 十二、生物反馈助力电刺激仪

技术参数

*1、重量：主机≤270g, 从机≤170g。

*2、主机尺寸：146×86×28 mm, 允差±10%, 从机尺寸：146×56×24mm, 允差±10%。

- 双通道输出，每通道可独立设置治疗参数， 一个通道同时具备电刺激/肌电采集功能。

- 4、内置锂电池，可随身携带治疗，充电后循环 使用，充满电可持续使用≥4小时。

- *5、工作模式：5种，包括：电刺激、触发电 刺激、助力电刺激、镜像治疗、肌电检测。

- 6、输出波形：双向对称波。

- 7、反馈阈值范围：≥50μV～1000μV。

- 8、分辨率(测量灵敏度):≤2μV。

- 9、通频带范围：≥50Hz～500Hz(-3dB)(不包括陷波波段)。

- 10、系统噪声：≤1μV。

- 11 、差模输入阻抗：>5MΩ。

- 12、共模抑制比：>100dB.

- 13、输出频率：2～100Hz可调。

- 14、脉冲宽度：50μs～450μs可调，步进10μs。

- 15、输出强度范围：≥0～50mA可调。

- 16、上升、下降时间：0～10s 可调。

- 17、刺激、休息时间：0～20s 可调。

- 18 、主机治疗时间：1min～60min 可调。设置从机最长工作时间：1min~ 99h59min,   步 进 1min 。也可设置不限制时间。

- 19 、延迟时间：0～5s 可调。

- *20、针对每个患者设置个性化治疗方案，自定义临床方案刺激时间、休 息时间、波升时间、波降时间、刺激频率、脉宽可调。

- 21、可存储管理治疗方案≥60个

- *22、患者可自主控制肌肉收缩来控制电刺激强弱，按照患者的主观意愿 进行运动训练，根据肌电信号实时改变电刺激强度，肌电值越大，电流强度 也越大。强调患者的主观运动，并提供积极、正向的反馈，帮助患者最大 限度的恢复运动功能。

- *23、治疗过程中有波形曲线、实时数据，让医生和患者直观感受肌肉训 练过程。

- *24、具有镜像电刺激功能：以健侧肌电信号控制患侧进行对称性运动，提供双侧的皮质驱动，重塑中枢。促进患者主动再学习，恢复其对患侧的控 制能力，激发患者康复的信心。

- 25、由主机针对每个患者设置个性化治疗方案，同一主机可以针对每个 患者分别设置多台从机实现电刺激治疗，从机数量选配不受限。

- 26、便携式设计，设置治疗方案后，从机可与主机脱离，患者随身携带 从机进行各类功能训练。

- 27、主机可通过下载线连接从机，查看或修改从机数据。

- 28、具有输出保护功能，任何单一组件具有开短路保护(电极脱路或未连 接电极具有提示)。

- 29、具备电极脱落检测功能。异常时(短路或开路时)停止刺激输出，并作出屏幕弹窗提示。

- 配置清单

| 名称 |  | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主机附件 | 主机 | 壹台 |
|  | 从机 | 陆台 |
|  | 一主六从收纳包 | 壹个 |

- 十三、牙椅

(一）技术参数：

（1）牙科椅可选配牙科手机接头、马达接头、口腔扫描仪接头、光固化机接头、洁牙机接头、口腔观察仪接头、管路消毒器接头。

2.工作条件：

（1）环境温度5℃—40℃，相对湿度 ≤80%。

（2）供气压力范围 0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min。

（3）水源水压范围 0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min。

3.牙科椅：

*（1）采用进口阻燃纤维皮料，皮革表面需防霉抗菌，质地柔软、舒适耐磨，方便擦洗消毒，原厂质保5年，人为破损除外。
（2）整体采用金属材质骨架和底座，靠背与水平面俯仰角度：0°-70°可用于病患休克时紧急治疗。

*（3）靠背及坐垫均有一体式护腰设计，可有效保护腰部，为患者腰部有良好的支撑，提高患者治疗的舒适度。

（4）牙科椅安装机椅互锁装置和防压装置，下降过程中遇阻时，马上停止并且会反向上升，确保工作时的安全性。

（5）牙科椅承载能力≥150Kg，牙科椅升降范围：≥390mm—780mm

（6）折叠式双关可调节头枕，旋钮调节；头枕角度可在360°范围内做任意调整，头枕伸缩范围0-150mm，适用不同年龄和不同身高的患者需求。

（7）牙科椅配有左右扶手，右扶手可上下翻转180度，方便患者上下。
（8）牙科椅采用24V直流电机驱动；低噪音，动力稳定，运行平稳。

（9）牙科椅具备供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能。

4.工作台：

（1）下挂式器械盘，器械盘主控操作界面有12个控键：设置键、水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、复位键、观片灯键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、急救键。
（2）设备治疗台可整体旋转180度，工作台动态器械挂架部分可水平角度旋转≥90度，满足不同医生的操作习惯。

（3）器械盘主控台配有外置式LED观片灯。

（4）器械盘主控台配有机械气压表。

（5）器械盘能承受重量≥1.5kg，器械盘具备气刹锁定平衡臂固定装置，医生可随意调整器械盘的高度。。

（6）器械盘面尺寸≥600mm*320mm，盘面配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。

（7）器械盘内部水路配备有防回吸装置，可防止交叉感染的发生。

（8）器械盘内部阀体采用全铜材料，阀体膜片选用进口膜片，故障率更低。

（9）器械盘面倾斜度应≤3°，上下运动范围≥440mm。

*（10）手机挂架≥5个，可左右旋转，可调节俯仰的角度，配置三用枪1支（冷），国标4孔高速手机管2条，国标4孔低速手机管1条，还可同时加装电马达和洁牙机等，能最大化的满足医生临床需要。

（11）手机管和三用枪外管，采用高抗撕硅胶材料，表面静电喷涂，易清洁，不易发黄。

（12）手机螺旋套采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易滑牙。

5.侧箱：

（1）侧箱机箱采用连体式，灯椅联动，整体可旋转≥60°，有利于四手操作。

（2）侧箱外壳采用ABS工程塑料的材质，耐酒精腐蚀，耐黄变性；双边门板设计易拆装，方便维护与保养。
（3）侧箱框架为整体铸铝设计，箱体内部水气路和电路进行分区。

（4）手动水源转换功能（水瓶水与市政水源转换）。

（5）配置漱口水加热器：24伏低压恒温防干烧热水器，水温40±5度；具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

（6）一体式陶瓷痰盂，整体可≥90°旋转；患者的吐痰时不易飞溅，方便清洗与维护。

（7）陶瓷痰盂配有下水过滤网，可拆卸清洗、浸泡消毒。

6.助手位：

（1）助手盘操作界面有8个键，设有水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、牙椅升、降、俯、仰键、口腔灯键等功能键。

*（2）助手盘配备器械挂架≥4个，配置三用枪一支（热），强吸，弱吸各一支，可预留加装光固化机、洁牙机或预留同时安装负压强弱吸和普通强弱吸双抽吸。
（3）强、弱吸手柄采用高分子材料制成，过滤器为外置旋入式设计，轻松拆装，密封性佳，滤网采用高分子材料，耐强酸强碱腐蚀。

（4）助手盘有置物平台，配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。

（5）助手盘2关节连接臂，可大范围转动，利于四手操作。

（6）吸唾系统配有过滤网，有效防止异物堵塞；过滤网可拆卸清洗、浸泡消毒。

7.口腔灯：

*（1）同品牌感应口腔灯，白光/黄光/混光三种模式切换，一键防固化模式。

（2）LED节能口腔灯，耗电量≦15VA，节能环保，发热量低；光斑尺寸120*70mm；光强4300-46000LUX，色温三档可调3000K-5000K，一键防固化模式色温≥2700K。

（3）红外感应开关或轻触开关控制。

（4）可三轴旋转，提供最佳的照明位置。

（5）把手可拆卸，便于清洗消毒。

（6）LED口腔灯控制键位于灯的顶部、感应式位于灯的底部、医生工作台、助手工作台4个位置。

8.脚踏：

（1）多功能脚踏设计；可控制牙科椅位升降、靠背俯仰、手机有干、湿转换及吹屑气功能、调节手机的转速。

9.其他：

*（1）二级水过滤系统，为前置过滤器，过滤精度40um，热水杯过滤器，让水源更洁净，有效降低阀体、手机、洁牙机水路堵塞的风险。
（2）三用枪（冷/热各1支）：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。
（3）整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

（4）配置内置洁牙机和同品牌两高一低手机（提供同治疗机品牌注册证佐证）。

11.医生椅：

（1）多功能医师座椅符合人体工程学设计，铸铝材质五星脚，医用静音脚轮；6项调节，座椅和靠背角度调节，升降行程调节160mm，最低椅面高度455mm。

- （二）产品配置：

| 序号 | 名称 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三用枪 | 2支 |
| 2 | 治疗台 | 1套 |
| 3 | 牙科椅 | 1张 |
| 4 | LED口腔照明系统 | 1套 |
| 5 | 管路消毒冲洗系统 | 1套 |
| 6 | 医师座椅 | 1张 |
| 7 | 主控操作系统 | 1套 |
| 8 | 多功能脚踏控制系统 | 1套 |
| 9 | 助手单元 | 1套 |
| 10 | 热水器带自动恒温给水装置 | 1套 |
| 11 | 强吸、弱吸抽吸系统 | 1套 |
| 12 | 二级水过滤系统 | 1套 |

- 十四、LED光谱治疗仪

- 1、光源：点阵光源：原装优质LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时

- 2、光源类型：点阵光源，点阵光源采用抛物面及非球面结合的配光技术，使辐照面光强均匀分布。

- 3、辐照面积：500mm×300mm；

- 4、峰值波长:633±10nm；417±20nm；

5、最大有效辐照度：点阵光源： 红光：110mW/cm2；蓝光：170mW/cm2

6、光源模组结构：点阵光源:由独立可折叠光源组成，每扇可90°~180°内自由调节；优良的散热设计，大大降低光源功率衰减，保证了光源寿命。

7、照射方式：连续、调制任意可选；调制宽度：0.1s～2s可调，调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。

8、辐照时间：控制范围：1～90min59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选；

9、温度监控及超温保护:(用户可选配)仪器在正常工作时，具有对辐照面温度监测的功能，温度监测范围：36℃~42℃;仪器具有超温保护功能，当有效辐照面的温度超过41℃±1℃时，仪器能停止辐射输出且不可自动恢复；光辐射输出窗口的最高温度不超过60℃,且系统有超温预警功能。

- 10、推荐辐照距离：5cm～20cm之间。

- 11、伸缩臂装置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。12、光源模组噪音：采用静音风扇；在正常工作状态下，产生的噪声不得超过60dB。

- 13、功率密度自校准系统：根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。

- 14、冷却系统：外循环风冷；

- 15、控制系统：

- 1）8英寸高清触摸屏，智能控制系统；可根据用户习惯最多存储5个常用最佳治疗参数;

2）光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选；

3）点阵光源的光源模块可同时照射也可单页照射，适应不同辐照面积的选择；

4）点阵光源可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；

5）具有驱动异常检测、光源异常检测功能；

6）系统具有每个波长单独出光时间累计功能，可根据此功能进行光源模组更换判定。

16、保护装置：配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。

17、电源：单相交流220V/50Hz，500VA;

18、外形尺寸：整机（不含光源模组及伸缩臂）：1220mm×430mm×510mm；

点阵光源模组：495mm×290mm×168mm。

19、使用年限：10年

- 十五、遥测监护系统

- 遥测设备

  - 投标产品通过中国国家食品药品监督管理局医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。

  - 主机支持心电，可选配（呼吸、血氧、脉率、血压）的监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带。

  - *防水防尘等级符合IP67要求。

  - 满足1.5米跌落测试要求。

  - 显示屏幕尺寸＞3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。

  - 具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。

  - 提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。

  - 具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。

  - *具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。

  - 具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。

中央监护系统

- 中央监护系统支持对遥测监护设备的心电、呼吸、血氧、脉率等参数进行显示，若后期扩展监护仪还可支持心电（ECG）、ST段、QT\QTc、心率(HR)、呼吸(RESP)，血压(NIBP)，血氧(SpO2)，脉率(PR)，体温(TEMP)，双有创血压(IBP)，呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。

- 软件界面显示适应19英寸、22英寸液晶屏显示,包括宽屏和标准屏，方便根据科室需求进行灵活配置。

- *全院各科室的中央站信息可以相互访问，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。

- *在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于120床。

- 支持在移动端（包括安卓或IOS系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。

- 采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数最大不低于1200台。

- *为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能。

- *支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。

- 支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。

- *具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。

- 中央监护系统可以接入HIS系统，在HIS系统可以自动获取中央站的监测数据。

- *中央站软件可接收、储存和打印血气分析仪测试报告，内容包括：PH、PO2、PCO2、Na＋、K＋、CL-、Ca++、 Hct、Glu、Lac, 10项参数。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电脑主机（安装多参数中央监护系统软件） | 1 | 台 |
| 2 | 液晶显示器 | 1 | 台 |
| 3 | 音箱 | 1 | 个 |
| 遥测收发器心电+血氧机 |  |  |  |
| 1 | 主机 | 32 | 台 |
| 2 | 锂电池 | 64 | 块 |
| 3 | ECG导联线 | 32 | 条 |
| 4 | 遥测血氧转接线 | 32 | 条 |
| 5 | 成人软指套血氧传感器（可重复使用） | 32 | 条 |
| 6 | 便携包 | 32 | 个 |

- 十六、非接触式眼压计

- 显示屏 ：≥8寸 彩色触摸屏

- 测量范围：≥7-60mmHg

- 测量精度：≤1mmHg

- 测量重复性：≤1mmHg

- 安全限位：设置电机向前移动的最远距离，避免触碰人眼

- 测量模式：全自动/半自动/手动

- 对焦方法：对焦点+对焦提示

- 设备自检：开机设备自检

- 自动调节范围：左右：≥0-15mm，上下：≥0-20mm，前后：≥0-16mm

- 内固视灯：绿色LED

- 眼压测量：每只眼连续测量三次,计算平均值(误差大的自动剔除)

- 全自动测量：按下测量按钮,即可自动完成双眼眼压测试

- 支持病历管理系统

- 支持医生账户管理

- 打印机：内置热敏打印机

- 打印：测量完成后可直接打印数据

- 17.具有数据存储功能

- 十七、眼科AB型超声诊断仪

一、B超技术要求

1、探头频率:10MHz

*2、扫描方式: 扇形扫描

3、灰度等级：256级灰阶

4、增益范围:≥30-105db

5、测量深度:≥40mm

6、扫描范围：53°

7、冻结方式：双脚踏冻结

8、图像冻结：冻结图像后可任意调节增益

9、分辨率: 轴向分辨力：≤ 0.2 mm，侧向分辨力：≤ 0.4 mm

10、显示模式：B，B＋A，B+B

11、可打印报告

12、回放:≥100帧回放及截图

13、保存模式:图片保存或视频保存

*14、CA-V或B+A模式：支持眼轴长度分段标定测量

二、A超技术要求

1、探头频率:10MHz

2、测量范围:≥38mm

3、测量精度：≤0.05mm

4、眼睛模式：内置七种不同测量模式，两种自定义测量模式。

5、IOL公式：≥6种计算公式，同屏显示四组不同A常数计算公式

三、其它

*1、计算机：专用嵌入式系统，大屏显示

- 图像处理：对比度、图像回放、伪彩显示、图像测试、图像标记

- 配备用探头1套

- 质保要求：整机免费保修2年

四、工作站

*1、实时显示B超和A超影像，同步传输数据；

2、B超视频截取

3、B+B模式 双眼对比模式

- 4、IOL：支持不同厂家人工晶体参数导入计算

- 十八、注射泵(泵站)

质保要求：以下设备厂家整机免费保修5年，人为损坏除外。（提供厂家质保承诺函）

一、输液信息采集系统

- *输液信息采集系统需通过国家药品监督管理局三类注册证

- *整机使用期限≥10年（提供证明文件）

- *输液信息采集系统以通道数为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道

- 输液信息采集系统仅需通过1个接口实现对系统内输注泵的供电和通讯

二、注射泵

- 注射泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

- 整机使用期限≥10年（提供证明文件）

- 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 注射速度范围：不小于0.1-2000ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 快推速度范围：不小于0.1-2000ml/h,且最小速度和步进均为0.01ml/h

- 支持注射器规格：2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 主机具备输液停止键硬按键，独立设计不与其他功能混用，确保操作安全

- *8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 主机自带USB接口和多功能接口如RS232接口，无需外接辅助设备

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- *满足EN1789标准，适合在救护车使用

三、输液泵

- 输液泵需通过国家药品监督管理局三类注册证

- 整机使用期限≥10年（提供证明文件）

- 输液精度≤±4.5%

- 输液速度范围：不小于0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- 快推速度范围：不小于0.1-2000ml/h, 且最小步进为0.01ml/h

- *8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

- 不小于3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 具备上下两个空气传感器，可检测管路上下两端的气泡大小

- 具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- *满足EN1789标准，适合在救护车使用

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液信息采集系统(6槽) | 1套 |
| 2 | 国标电源线 | 1根 |
| 3 | 紧固夹 | 1个 |
| 4 | 手册包 | 1本 |
| 5 | 输液泵 | 1台 |
| 6 | 注射泵 | 5台 |
| 7 | 台车 | 1台 |

- 十九、体外冲击波治疗仪

技术参数

- 1、工作原理:手柄为气压弹道式原理设计(非电磁弹道式)；

- 2、工作压力：1×10²kPa～5.0×10²kPa（1～5.0bar），调节步进值0.1×10²kPa。

- 3、最大能量密度：≥5mJ/mm²。最大能量：≥212mJ。

- 4、冲击频率：≥1～22Hz，调节步进值≤1Hz。

- 5、冲击次数：100～9900次，调节步进值100次。

- 6、冲击模式：单次冲击、自动脉冲。

- 7、操作显示：≥8英寸液晶触摸屏。

- 8、输出通道：单通道冲击治疗。

- 9、冲击波手枪具有减振功能，有独立减震硅胶软握把设计，减少对操作人员的手部的后冲力；

- 10、传导子：6个，包含标准、深层、变频、穴位、聚焦等传导子。标配1个子弹和1个弹道。

11、治疗头金属部分可通过135℃高温高压消毒或用酒精消毒。

- 12、治疗探头通过生物相容性检测。

- 13、具有气压不足的提示功能。

- 14、具有保养提示功能。

- 15、输出压力波脉宽误差不应超出±10%。

- 16、具有双重过压安全装置，防止空气压缩机在正常和单一故障状态下发生压力突然增大； *17、带有人体治疗部位选择图，可以根据身体部位选择相应的治疗处方。

- 18、具有对压缩空气除水并排放功能。

- 19、机器软件背景颜色切换的功能。

- *20、具有多种治疗模式。

21、配有专用推车。

22、额定输入功率：≥300VA。

23、产品注册证适应范围：包含疼痛的辅助治疗等相关功能。

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 手枪 | 1 | 把 |
| 3 | 弹道 | 2 | 个 |
| 4 | 子弹 | 2 | 个 |
| 5 | 传导子 | 6 | 个 |

- 二十、水泵

- 产品与带有射水功能的内窥镜配套使用，用于内腔冲洗时的送水。

- 产品用途：可配合相应连接管，与带有注射功能的内镜诊疗附件配套使用，用于液体输送

- 流量可调：不少于 10 段的流速设置，并有设置值状态显示，流量设置值自动记忆保存

- 双控开关：具有脚踏和旋钮开关，可控制液体输送的启动、停止;脚踏开关具备防水功能

- 智能控制：具有定时功能，启动后定时时间到达后蠕动泵自动停止

- 安全提示：安全提示：蠕动泵泵头打开，设备停止运行

- 适用液体：无菌液体

- 适用连接管内径：3.2mm、4.8mm(壁厚 1.6mm)

- 最大传输压强：340kPa

- 最大输出流量：≥270ml/min，误差≤±40ml/min(3.2mm内径连接管)、600±60ml/min(4.8mm内径连接管)

- 定时时间：20s

- 定时精度：±3s

- 使用电源：100-240V～50/60 Hz 60VA

- 配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜用送水装置 | 1 |
| 2 | 脚踏开关 | 1 |
| 3 | 连接管 | 3 |
| 4 | 送水装置水壶 | 1 |
| 5 | 内镜用送水装置快速指南 | 1 |

# 二十一、婴儿辐射保暖台

- *加热器材质：不锈钢/石英加热管。

- *辐射灯头：具备照明功能，方便医护人员临床操作。

- 控温模式：预热模式、手动模式、婴儿模式。

- 肤温控制范围：≥32℃～37℃，控制精度≤±0.5℃。

- 肤温测量范围≥ 25℃～45℃。

- 肤温测量精度：±0.2℃。

- 床面温度均匀性：≤2℃。

- 手动模式：加热功率显示范围：0～100%，分辨率为5%，20档可调。

- 手动模式加热15分钟后无任何操作会报警，加热功率自行下降到15%。

- 显示方式：设置温度、皮肤温度、加热功率LED分屏显示。

- 具有床体倾斜功能，倾斜角度不小于12°，误差±1°。

- *内置气泡水平仪，用于确定床体是否水平。（提供产品彩页或说明书证明）

- *内置穿刺灯，光亮强度≥4500LUX，方便随时检查婴儿状况。（提供产品彩页或说明书证明）

- 具有APGAR计时器功能，并提供声音提示。

- *婴儿床下内置X线托盘，可直接进行X线拍片，无需旋转或移动辐射加热器，中断对婴儿的辐射热。（提供产品彩页或说明书证明）

- *可选配硅凝胶床垫，良好的生物兼容性，柔软舒适，恒温效果好。（提供产品彩页或说明书证明）

- 具备声光双级报警功能，包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警。

- 配置储物盆，便于医护人员放置必备物品。

- 具有肤温传感器脱落报警提示功能。

- 配置输液杆、托盘。

- 具有USB接口、RS232接口。

- 超大床面：床面尺寸≥700mm*570mm，方便护理。

# 二十二、新生儿暖箱

一、适用范围

婴儿培养箱用于早产儿或病弱儿的培养成长，以及新生儿高胆红素血症的光照治疗。

二、产品组成

标配：主机（包括婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），皮肤温度传感器,机柜，上黄疸治疗装置（光源为LED）,下黄疸治疗装置（光源为LED）。

选配：升降式机柜，机脚，＞37℃温度跨越模式，上黄疸治疗装置（光源为灯管），称重装置。

三、技术参数

  - 主要功能

    - 具有箱温和肤温两种温度控制模式；

    - 具有湿度显示功能和湿度控制功能；

    - 设置温度、箱内温度、皮肤温度、湿度分屏显示；

    - 独立的超温保护系统；

    - 独立的风道传感器检测超温及风道堵塞报警；

    - 婴儿床倾斜角度无级可调功能；

    - 产品具有自检功能，多种故障报警提示；

    - 水箱采用PES或PPU塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；

    - 蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；

    - 整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；

    - 前面板具有温度校正功能；

    - 具有肤温传感器脱落报警提示功能；

    - 具有数据储存功能；

    - 具有正门独立锁定装置；

    - 具有RS-232接口或多功能接口；

    - 故障报警: 断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、水箱位置、系统等

    - 采用低噪音的无刷直流电机。

  - 产品性能

    - 工作电源：AC220V/50Hz

    - 输入功率：≤1000VA

    - 箱温控制范围：25～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到39℃.）

    - 皮肤温度控制范围：34～37℃（选配＞37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.）

    - 箱温和肤温显示温度范围：5～65℃

    - 升温时间：≤30min

    - 培养箱温度与平均培养箱温度之差： ≤0.5℃

    - 平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

    - 温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

    - 温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

    - 皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

    - 婴儿床倾斜角度:无级可调

    - 婴儿舱内噪声: ≤45dB（A）（稳定温度状态下）

    - 湿度显示范围: 0%RH～99%RH

    - 湿度控制范围: 不小于30%RH～90%RH

    - 湿度控制精度：±10%RH

    - 重量显示精度: ±1% （配置称重装置时）

    - 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

    - 上黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度： ≥1.7mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值： ≥1.3mW/cm2 （光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：3.5mW/cm2 （光源为LED）

    - 黄疸治疗装置：

- 床面上有效表面内的总辐照度：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥0.8mW/cm2（光源为LED）

- 有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.3mW/cm2（光源为LED）