黔南州人民医院彩超诊断仪等医疗设备采购项目2包

| 序号 | 仪器设备名称 | 数量 | 计量单位 | 补充要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜用超声诊断 | 1 | 台 |  |
| 2 | 胃电图仪 | 1 | 台 |  |
| 3 | 失眠治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 4 | 中频胃肠动治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 5 | 酸碱度检测仪 | 1 | 台 |  |

目录

一、内窥镜用超声诊断	3

二、胃电图仪	6

三、失眠治疗仪	8

四、中频胃肠动力治疗仪	10

五、酸碱度检测仪	11

# 一、内窥镜用超声诊断

1、显示模式：B模式；

2、扫描方式：包含但不限于机械扫描、电子扫描；可同时兼容机械环扫超声内镜，超声小探头

3、操控界面：中/英多语言版本

4、图像调节：支持图像基于垂直中线的镜像显示，

5、操作界面：全触摸操控面板

6、图像处理：支持伪彩功能

7、图像回放：冻结后支持≥750帧图像回放，支持自动回放和手动回放，自动回放速度在5帧每秒至30帧每秒范围可调

8、图像旋转：支持实时动态画面和冻结，360°角度旋转；

9、图像操控：支持触摸屏、轨迹球操作

10、动态范围1调节：8档 ； 动态范围2调节：8档

11、显示深度可调：2/3/4/6/9/12cm

12、TGC区间增益可调：≥8段可调，支持手势滑动

13、患者数据管理：可对患者病例检索查询，支持新建病例、结束病例，支持对

历史病例再测量，进行检索、查看、编辑、保存、预览

14、患者数据导出：支持新建病例、历史病例导出，支持图像、电影文件选择性

导出，支持测量、注释信息选择性导出，支持数据USB存储、DICOM服务器及匿名

导出

15、打印：支持视频导出

16、数据比对：可对患者同一检查视频进行双幅不同切面显示对比

17、设备接口：支持视频输出DVI、VGA、VIDEO、S-VIDEO，USB3.0接口≥3个，USB 2.0接口≥2个，支持脚踏开关、视频打印机连接、网络接口和DICOM 标准协议

18、导出格式:支持系统格式导出、PC格式、图像（JPG、BMP、TIF），Run（AVI、

WMV）、DICOMDIR

- 19、图像和视频支持主机硬盘和USB存储，主机内存≥1TB

消化小探头参数：

1、频率：12MHZ

2、探头直径≤2.4mm

3、工作长度≥2050mm

4、探测深度≥20mm

5、频率偏差≤±15%

6、纵向几何位置精度≤5%

7、横向几何位置精度≤5%

8、扫描角度360°

9、侧向分辨力≤2mm

消化小探头参数：

1、频率：20MHZ

2、探头直径≤2.4mm

3、工作长度≥2050mm

4、探测深度≥10mm

5、频率偏差≤±15%

6、纵向几何位置精度≤5%

7、横向几何位置精度≤5%

8、扫描角度360°

9、侧向分辨力≤2mm

配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜用超声诊疗设备 | 1 |
| 2 | 内窥镜用超声微探头(≤12MHZ) | 1 |
| 3 | 内窥镜用超声微探头(≤20MHZ) | 1 |
| 4 | 内镜专用台车 | 1 |
| 5 | 医用监视器 | 1 |
| 6 | 探头控制器 | 1 |
| 7 | 触控面板 | 1 |

# 二、胃电图仪

技术参数

1.1应用范围:用于记录人体胃肠部生物电信号，为胃功能性疾病的诊断提供

参考

*2.1胃肠电通道数：≥6导、可胃肠同步检测，也可以单独胃电图检查、单独肠电图检查可灵活选择。胃肠同步检测可极大提升操作上高效性、及精准性

*2.2临床检查报告具备自动分析功能；

*2.3 临床检查报告有数据分析诊断报告、三维动态功率谱分析报告、二维功率谱分析报告、波形数据时域分析报告等多种报告形式，其算法采用国际共识傅里叶算法；

- *2.4自动分析报告临床诊断指标11项：1）波形平均幅值；2）波形平均频率；3）胃肠电节律紊乱百分比；4）波形反应面积；5）导联时间差；6）波形主频率；7）主功率比；8）正常慢波百分比；9）慢波频率不稳定系数；10）偶联百分比；11）餐后/餐前功率比；

*2.5胃肠电三维动态功率谱自动分析功能6项指标：正常频率百分比；过缓频率百分比；过速频率百分比；主功率比；主频率；餐后/餐前功率比

2.6波形数据分析功能研究参数：

平均幅值、过缓能量百分比、餐前正常能量百分比，餐后正常能量百分比，过速能量百分比、平均频率、过缓频率百分比、正常频率百分比，过速频率百分比、幅值紊乱百分比、频率紊乱百分比、胃肠节律紊乱百分比、平均反应面积、与第一通道时间差

2.7特殊功能：波形幅值及频率及时计算功能扰波形裁减功能；图文粘贴功能；标记制作功能；波形放大及缩小功能；频带设置功能；三维时段主频率显示功能；三维时段选择功能

- 2.8专家分析诊断系统：诊断胃肠动力正常、过缓、过速、胃动力不足、肠动力不足、胃肠节律紊乱等；为功能性消化不良、便秘等功能性疾病提供诊断依据

- 2.8.1胃电图：餐前与餐后胃电振幅异常或正常、胃电节律异常或正常、餐后胃电反应异常或正常；

- 2.8.2肠电图：餐前与餐后肠电节律异常或正常、肠电节律异常或正常、餐后肠电反应异常或正常；

- 2.9提供主频实时分析、胃电肠电规律性分析、胃肠电振幅实时原始数据调取、国际标准胃肠电运行普分析，符合胃肠电临床手册操作规范要求。

- 3.1.使用年限至少十年；

*3.2.灵敏度 ：输入端输入幅值30μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为30±1.5μV。

*3.3精确度：输入端输入幅值150μV,频率为0.05Hz的正弦波信号,其输出读数应为150±7.5μV。

3.4.噪声：输入端对地短路，在计算机上显示的幅值读数应小于3μVP－P

3.5.频带：胃电 0.025 HZ～0.067HZ或0.016Hz~0.25Hz，肠电0.025HZ～0.33HZ或0.016Hz~0.5Hz；

3.6.抗干扰能力  a.对工作频率0.05Hz的干扰CMRR≥70dB；b.道间干扰CMRR≥50dB

3.7 阻抗测量范围：100Ω至10000Ω或输入阻抗≥5MΩ

配置清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 胃肠电图仪 | 1套 |
| 2 | 计算机和彩色打印机 | 1套 |
| 3 | 可移动式整体台车 | 1台 |

# 三、失眠治疗仪

技术参数

- 适用范围：非器质性失眠症患者的辅助治疗

- 双通道，独立工作，支持两位患者同时接受治疗

- 病例管理功能：支持新建、删除、修改、查询病例

- 治疗记录：支持记录和导出病患治疗情况

- 用户界面：

  - 显示屏：≥15英寸液晶屏或数码管显示屏

  - 同屏显示全部治疗参数、设备状态

  - 中文菜单，治疗参数同步显示，动态治疗波形显示，输出强度能量色谱波形动态显示

- 医疗器械认证：失眠治疗仪

- *治疗模式：须满足FNS模式、CES模式、音乐模式中的其中一条，或可通过拓展功能同时满足。

- FNS模式

  - 治疗模式：≥4种治疗模式

  - 治疗强度：0-10mA连续可调，可根据患者耐受程度调节大小，无痛治疗

  - 治疗时间：1-60分钟，时间可调，步长为1分钟，准确度误差不超过±10%，治疗倒记时，无需要时时监护，治疗结束自动报警功能

  - *刺激脉冲频率：≥500-3500Hz。

  - *刺激脉冲宽度：50-300μs。

  - 带载能力：在 500Ω≤负载≤2KΩ范围时，负载变化对峰值电流强度、脉冲频率、脉冲宽度的影响≤20%

- *CES模式

  - 通过低强度微量电流刺激人的大脑，通过对脑电波的改善，以及调节大脑各种神经递质和激素的分泌，对失眠起到有效的治疗

  - 刺激强度：0μA-500μA连续可调

  - 脉冲群重复时间：搭载500欧负载时为10±1s

  - 脉冲宽度：0.25-1s，共4档，误差±10%

  - 治疗时间 1 - 60 分钟可调，步进 1min，误差±5%

- *音乐模式

  - 音乐管理功能：可上传音乐、创建播放列表、删除音乐、删除音乐列表

  - 音乐模式可与 FNS 模式或 CES 模式同时搭配使用

- 电刺激脉冲幅度: ≤20V

- 应符合GB 9706.1-2020、YY 9706.210-2021、YY9706.102-2021和YY 9706.210-2021 的要求

- 治疗仪防电击类型：Ⅱ类

- 治疗仪应用部分防电击程度：BF型

配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 失眠治疗仪 | 1 | 台 |  |
| 控制软件 | 1 | 套 | 已安装在失眠治疗仪里 |
| 电极线 | 2 | 根 |  |
| 电极片 | 100 | 片 |  |
| 导电硅胶耳夹电极 | 4 | 个 |  |
| 耳夹电极线 | 2 | 根 |  |
| 导电膏 | 2 | 瓶 |  |
| 耳机 | 2 | 副 |  |

# 四、中频胃肠动力治疗仪

一、功能性胃肠病治疗系统

1、*治疗波形频率:≥1Hz~100Hz可设置，允许误差士5%。

2、调制波形可设置为方波、三角波、指数波和正弦波

3、治疗定时范围:≥4h，步进1min。

4、间歇/断续时间设置:间歇/断续治疗时间、间歇/断续间歇时间0.1s~9.0s连续可调，步进0.1s，输出误差士5%。

二、整机功能

1、治疗方式：≥1种

2、治疗通路≥2，可同时治疗人数≥2人

3、*产品适用于功能性便秘患者的治疗，餐后不适综合征患者的治疗;19740964、*可根据实际需求，进行软硬件升级，新增治疗处方及参数，不断满是基础临床研究需求。

5、整机采用便携式设计，便于多场景应用。

6、*具有触摸显示功能

7、*信息录入功能:扫码录入/连接录入;

8、数据传输:采用USB传输口或蓝牙传输。

配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 胃肠动力治疗仪主机 | ≥5通道 | 台 |
| 心电导联线 | 2 | 根 |

# 五、酸碱度检测仪

一	项目描述

*1.1	设备用途：用于食管、胃的阻抗及PH值测定，对胃食管反流疾病的检查，辅助临床医学诊断或实验研究。

二	技术要求

1	食道阻抗-pH联合监测系统

1.1	数据记录仪

1.1.1	记录时间：可连续记录≥24小时。

*1.1.2	功能键：≥7个功能键

1.1.3	数据接口：支持USB接口或蓝牙接口。

1.1.4	数据采集频率：50Hz

*1.1.5	记录仪电源：1节5号干电池或可充电电源。

*1.1.6	记录仪内置内存：1GB

1.2	PH-阻抗电极导管

1.2.1	电极类型：锑电极。

1.2.2	电极传感器：同时具有PH传感器和阻抗传感器。PH传感器可以位于电极顶端或阻抗之间。

*1.2.3	阻抗通道数：≥8个传感器。

1.2.4	PH通道数：≥1个传感器。

1.2.5	PH测量范围：≥1-9

1.3	PH-阻抗软件系统

*1.3.1	反流分析：有单纯PH，联合PH-阻抗两种模式分析反流，鉴别液态、气体、混合反流

*1.3.2	数据分析及温度补偿：自动数据分析，数据统计，温度自动补偿

*1.3.3	分析诊断评分统计功能：自动统计DeMeester评分 Boix-Ocha评分 Vandenplus婴儿得分，患者餐后数据、食团清除时间（BCT）和食团暴露时间（BET）统计

1.3.4	症状和反流关系统计：无上限输入和自动显示预设症状列表和事件类型，可以给出临床症状和反流关系的统计学分析，确诊反流导致的症状。可对事件自主注释和删改。显示时间的开始、结束和持续时间，精确到毫秒

1.3.5	分析功能：创建个性化研究方案，选择阻抗、PH通道和所代表的位置

1.3.6	报告模板：可以自定义定制

配置清单

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 记录仪主机 | ≥3 | 个 |
| 试管架 | ≥1 | 套 |
| 玻璃试管（带塞） | ≥4 | 根 |
| 缓冲液 | ≥2 | 瓶 |
| 记录仪背包 | ≥2 | 个 |
| pH电极导管 | ≥10 | 根 |
| 工作站（含彩色打印机/计算机/软件） | ≥ 1 | 套 |