黔南州人民医院彩超诊断仪等医疗设备采购项目-单一来源
	序号
	仪器设备名称
	数量
	计量单位
	补充要求

	1
	动态心电记录仪
	3
	台
	

	2
	电子支气管内窥镜
	1
	套
	


一、动态心电记录仪

1、支持十二导及三通道心电数据采集

2、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览

3、采样精度≥24位

4、*输入阻抗：≥50MΩ【提供医疗器械注册相关证明】

5、耐极化电压：±600mV

6、*系统噪声：≤15μV【提供医疗器械注册相关证明】

7、共模抑制比：＞98dB

8、*频率响应：0.05Hz-100Hz【提供医疗器械注册相关证明】

9、支持起搏脉冲显示能力

10、数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。

11、支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端

12、*支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率【提供医疗器械注册相关证明】

13、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件

14、动态心电分析软件由系统管理、数据管理、心电分析、设备管理等模块组成。

15、动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。

16、*动态心电分析软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。【提供医疗器械注册相关证明】

17、软件支持通过USB高速电缆、SD卡读卡器、无线蓝牙传输三种方式传输动态心电图数据；

18、*软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。【提供医疗器械注册相关证明】

19、每台设备与服务器之间的连接是独立的，通过TCP/IP协议传输心电数据文件，接收数据并展示心电波形。

20、*动态心电分析软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析；【提供医疗器械注册相关证明】

21、支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量、起搏信号检测等自动分析功能，结果作为诊断参考；

22、*具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉；【提供医疗器械注册相关证明】

23、诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；

24、诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；

25、支持导联纠错功能及分段导联纠错功能；

26、支持全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能；

27、全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；

28、支持心率、RR间期、RR间期比直方图；

29、具备Lorenz散点图、差值散点图、组合散点图分析；

30、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化；

31、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率；

32、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

33、*支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤；【提供医疗器械注册相关证明】

34、*支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。【提供医疗器械注册相关证明】

35、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

36、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

37、支持全局撤销，方便医生误操作后可快速恢复至上一步； 

38、支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示；

39、支持添加典型图功能；支持统计表格、结论模板、预览打印报告功能；

40、*诊断结论:提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择。【提供相关注册证复印件证明】

41、支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；

42、*动态心电分析软件须独立取得医疗器械注册证。【提供相关注册证复印件证明】
二、电子支气管内窥镜
1.操作手柄(含插入管):

1.1适用范围:适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

1.2成像原理:电子成像技术，先端头内含LED发光二极管，产品不含导像、导光纤维。

1.3含有LED发光光源，光束角≤120°、波长范围380-780nm、功耗≤95mW。

1.4软镜插入管外径≤4.9mmm，工作管道内径≥2.6mm。

1.5插入部有效长度≥610mmm,自带有白色刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

1.6视场角≥120°

1.7景深:3-100mm。

1.8插入管软管前端弯曲角度，向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

1.9弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲

1.10操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左≥120°，向右≥120°

1.11吸引阀座一体式防脱设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

1.12操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。

1.13操作手柄上按键可控制大小屏切换功能;

1.14操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或录像的同时进行拍照:

1.15操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。

1.16 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

1.17连接方式:采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

1.18具备手柄连接座结构，应可用于连接防水盖以及视频连接头。

1.19操作部防水等级:IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

1.20消毒灭菌无需ETO帽、NT 阀，无需更换配件。

1.21能通过5.5号及以上气管导管。

配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	电子支气管内窥镜操作部（含内窥镜主控软件）
	1条

	2
	防水盖
	1个

	3
	活检阀帽
	5个

	4
	吸引按钮
	2个

	5
	便携测漏器
	1个

	6
	管道冲洗器
	1个

	7
	清洗刷
	1套

	8
	导管固定器
	2个




