一、设备清单
	序号
	产品名称

	1
	高端彩色多普勒超声诊断系统

	2
	遥测监护

	3
	新生小儿呼吸机

	4
	二氧化碳激光治疗机

	5
	全身药物熏蒸舱（平躺式）

	6
	血管内冲击波治疗设备

	7
	病人监护仪（无创连续心排血量）

	8
	病人监护仪（有创）

	9
	遥测监护（便携式）

	10
	除颤仪

	11
	器械支撑臂（电动支撑臂）

	12
	天轨

	13
	医用控温仪

	14
	过氧化氢空间消毒机

	15
	电动骨组织手术设备（开颅系统）

	16
	输液泵站（六通道）

	17
	输液泵站（四通道）

	18
	病人监护仪（多功能）

	19
	病人监护仪（有创）

	20
	呼吸机





二、设备技术参数及要求
	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	高端彩色多普勒超声诊断系统
	一、设备用途
★本系统为高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，重点满足成人及小儿心血管临床检查，同时兼容腹部、妇产、浅表小器官、腔内超声等多学科临床应用。可开展常规二维、M超、彩色多普勒、频谱多普勒、超声造影、心肌力学成像、血管弹性成像等检查，适用于门诊、病房、介入术前评估、术后随访，满足三甲医院心血管亚专科诊断需求。
二、物理规格与主机硬件
1. 整机架构 
1.1★一体化推车式高端超声平台，专用工业级超声主板，非笔记本改造架构；主机与显示器、操作面板集成移动推车，具备制动脚轮、可升降显示器。 
1.2△整机静音散热设计，长时间心血管负荷扫查无过热降频；整机工作噪音≤48dB。
2.系统硬件
2.1数字波束形成架构：全数字实时全程动态聚焦 + 动态变迹 + 可变孔径；
2.2★物理通道：≥256（独立物理通道）
2.3A/D：采样精度	≥14bit；
2.4动态范围（可视可调）：≥200dB；
2.5探头接口：≥4 个通用激活接口；
2.6TGC：≥8 段，LGC≥8段；
2.7最大成像深度	：≥35cm；
2.8二维最大帧率：小视野≥600fps；心脏18cm/90°相控阵：≥55fps。
3. 显示器 ★医用高分辨率彩色液晶触摸屏，屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080；支持角度俯仰、旋转调节；独立医用操作触控面板+物理旋钮按键双操作模式，心血管常用快捷键一键直达。
4. 探头接口 ★有源探头接口≥4个，支持同时接驳4支探头，无需插拔切换；支持宽频、单晶、矩阵相控阵探头。
5. 存储与内存 △系统内存≥32GB；内置SSD固态硬盘≥1TB，可存储原始DICOM超声图像、动态cine序列；支持外接U盘、移动硬盘、刻录光驱。
6. 接口通讯 ★标配DICOM3.0，支持DICOM存储、打印、Worklist、MPPS；千兆网口；HDMI视频输出；USB3.0接口≥4个。
7. 供电 AC220V±10％，50Hz；内置不间断后备电源，断电后可维持≥5分钟图像保存与扫查。
三、系统基础成像技术
★1. 数字波束形成：全通道数字波束合成技术，实时逐点动态聚焦、动态孔径、动态变迹；支持实时像素插值、降噪处理。 
★2. 二维灰阶成像（B 模式，基础图像质量）：二维灰阶动态范围≥180dB；轴向分辨力≤0.3mm（高频）、≤1mm（低频心脏）；侧向分辨力≤1mm（深部）、≤0.5mm（浅表）；支持多档空间复合成像（≥9角度）；支持组织谐波成像THI，基波/谐波独立切换；自适应斑点噪声抑制，可分组织调节降噪强度，心肌、瓣膜、心腔对比度独立优化。 
△3. M型超声：标准M、解剖M型、曲线M型；解剖M可任意角度取样，支持同时3条M取样线，用于室壁运动同步评估。  
★4. 多普勒系统
4.1 彩色多普勒
4.1.1模式：速度图、方差图、方向彩色；取样框偏转 ±20°~±30°；
4.1.2彩色帧率：小框≥200fps；心脏全视野≥15fps；
4.1.3低速血流灵敏度：可检出≤2mm/s 低速血流（微血管）。
4.2 频谱多普勒（PW / HPRF / CW）
4.2.1PW 脉冲多普勒：最大测速≥10 m/s；最低可测血流≤0.3 mm/s；
4.2.2HPRF 高脉冲重复频率：扩展 PW 测速，避免混叠
4.2.3CW 连续波多普勒：≥20–35 m/s；
4.2.4取样容积：1mm–20mm 连续可调，频谱自动包络、自动测量（流速、PI、RI、S/D）；
4.2.5滤波：多级高通 / 低通滤波，抑制壁运动噪声；
[bookmark: _GoBack]4.3 能量多普勒 
4.3.1具备PDI和DPDI，对低速、低流量血管更敏感，无速度混叠；DPDI 保留方向信息；
△4.4. 组织多普勒TDI：组织速度成像，支持心肌节段速度取样，同步显示多节段心肌运动曲线，为心肌应变提供基础数据源。
四、高级成像技术
模块要求：所有高级成像为主机内置软件，不额外增加独立硬件机箱；授权永久，非按年租赁
（一）心血管高级成像
★1. 二维斑点追踪成像（2D－STI）：心脏斑点追踪定量软件，内置在主机，非离线工作站。
1.1支持左室整体纵向应变 GLS、圆周应变、径向应变；17 节段牛眼图自动生成；
1.2支持右室应变、心房应变分析；自动追踪 + 手动修正内膜边界；应变曲线、应变率曲线同步显示，可导出节段数值。
★2. 自动心功能定量（Auto EF）：一键左室轮廓识别，自动测量 LVEF、EDV、ESV、SV；支持双平面 Simpson 法；可手动修正轮廓，减少人为测量误差。
★3. 三平面成像及心脏自动容积定量：支持心脏心尖三平面同步成像，单次心动周期同步采集四腔、两腔、三腔正交切面；可基于三平面数据实现心脏全自动容积定量分析，自动勾画心内膜、计算左室舒张末容积、收缩末容积、每搏量、射血分数，测量更精准、重复性更高。
★4. 全套心功能量化评估：支持心输出量（CO）、心脏指数（CI）、每搏量（SV）自动测算；支持心室 Tei 心肌做功指数检测，综合评估心室收缩与舒张整体功能；具备完善右室功能评估体系，可检测 TAPSE、右室面积变化分数 FAC、三尖瓣环收缩期速度 S’、右室 Tei 指数等参数，全面评估右心功能状态。
△5. 瓣膜定量评估：主动脉瓣、二尖瓣瓣口面积、反流束面积、缩流颈 VC、PISA 近端等速表面积法自动计算，支持反流半定量／定量评估。
（二）心血管三维成像（实时三维／容积成像）
★1. 支持实时三维超声心动图（RT3DE），搭配心脏相控阵探头实现容积数据采集；可采集全容积金字塔三维数据。
△2. 三维心功能自动分析：三维自动左室容积、EF 测量，无需几何假设；三维牛眼图、节段应变；支持三维二尖瓣、主动脉瓣形态重建，观察瓣叶对合、脱垂。
支持三维容积 cine 动态回放，任意切面切片重建；三维图像可与二维图像同步对照
（三）弹性成像
★1. 实时组织应变弹性成像：适配甲状腺、乳腺、浅表软组织检查，支持二维图像与弹性图双幅实时同步显示；可进行弹性视觉评分，支持 ROI 取样测量弹性应变比值，实现病灶硬度定性及半定量评估。
△2. 血管脉搏波传导速度 PWV：配备专用血管弹性分析模块，可自动测量颈总动脉脉搏波传导速度，评估大动脉僵硬度；支持血管 IMT 内中膜厚度一键自动测量。
3. 弹性成像自带质控提示功能，可有效规避压力干扰伪影，支持弹性动态图像存储及定量报告输出。
★4. 实时剪切波弹性成像 SWE：无需手动加压，可对甲状腺、乳腺、浅表软组织、肝脏等脏器进行硬度定量检测；支持 ROI 多点取样，直接输出杨氏模量（kPa）、剪切波速度（m/s），配备弹性直方图分析功能，实现组织硬度精准定量评估。
五、探头配置明细 
整机标配4支高端宽频探头，全部采用单晶/复合晶体换能器阵列，支持二维、谐波、多普勒独立变频技术，每支探头独立变频≥3档，兼容基波+组织谐波成像，具体配置明细如下：
★1. 心脏相控阵探头（成人心脏主探头）
采用高端相控阵阵列设计，阵元≥512，带宽1.5–4.5MHz，超大扇角≥90°，穿透深度≥25cm；配备高帧频成像性能，可适配快速心率患者清晰成像。搭载单晶/复合材料阵元，原生支持TDI组织多普勒、二维斑点追踪、心脏三维容积数据采集，无需专属矩阵探头即可完成软件三维重建，满足成人心脏全套高端定量及成像检查需求。
★2. 腹部宽频凸阵探头
采用大孔径凸阵阵列设计，阵元≥256，带宽1–8MHz，扫描角度≥70°；依托宽频变频及组织谐波成像技术，成像穿透力强、分辨率高，原生支持腹部超声造影功能，适用于肝、胆、胰、脾、肾、腹腔脏器全身常规及高端造影扫查。
★3. 浅表高频线阵探头
高密度线阵阵列设计，阵元≥384，带宽5–18MHz，变频档位丰富、成像细腻度极高；支持实时应变弹性、剪切波弹性成像、颈动脉IMT自动测量等高端功能，适配甲状腺、乳腺、肌肉骨骼、颈动脉及全身浅表软组织精细扫查与定量评估。
★4. 妇科腔内经阴道探头
4.1宽频腔内凸阵设计，带宽3–11MHz，采用微型精细化探头头端，贴合腔内扫查解剖特点；支持女性妇科腔内常规检查，兼容超声造影成像，满足妇科疾病精细化诊断需求。
4.2整机探头通用质保要求：设备整机质保≥5年，所有配置探头质保≥5年，投标时可提供厂家官方原厂质保承诺函，保障设备长期稳定使用。
六、测量、分析与报告系统
★1. 内置全身智能AI自动测量包：搭载全身多部位全自动智能测量体系，涵盖心脏全套、血管、腹部、小器官、盆底、小儿、急诊重症专用智能测量功能，内置房室径、室壁厚度、瓣口流速、心功能、脏器径线、血管参数、专科分型等全品类测量公式，所有智能测量数据可自动录入报告，大幅简化操作流程、提升测量精准度与工作效率。
（1）心脏自动测量包（成人心脏高级定量包）
① 2D自动心功能包（Auto EF / ACT自动心内膜描迹）：可自动测量左室舒张末期容积EDV、收缩末期容积ESV、EF射血分数、室壁厚度、左房容积等核心参数。采集带ECG同步的心动图四腔、两腔标准切面后，一键启动AI智能分析，自动识别心动周期、描记左室心内膜边界，依托双平面Simpson法自动测算射血分数；支持人工核对、局部手动修正描迹轮廓，可自动输出全套心功能参数及室壁运动分析结果。
② 心肌应变自动测量包：采用高精度斑点追踪技术，支持左室整体纵向应变GLS、右室应变、左房应变自动测量。采集标准二维心脏动态图像后，AI自动识别心肌感兴趣区，逐帧精准追踪心肌斑点运动轨迹，自动生成应变曲线、17节段牛眼图，输出心肌峰值应变等全套定量数据。
③ 多普勒自动测量包（Cardiac Auto Doppler）：支持二尖瓣E/A、e’、主动脉瓣、肺动脉瓣、三尖瓣反流TR峰值流速、VTI速度时间积分等参数自动测算。可自动追踪多普勒频谱包络，智能识别峰值、平均流速及速度时间积分，无需手动描迹，实现心脏多普勒参数全自动量化分析。
（2）血管自动测量包
① 颈动脉IMT内中膜自动测量包（Auto-IMT）：可自动测量颈动脉内中膜厚度IMT、斑块厚度、斑块面积。冻结颈动脉标准长轴切面后，AI自动识别血管前后壁边界、选取感兴趣区，多点采样计算平均值，精准标记斑块位置及范围，实现血管结构全自动定量评估。
② 下肢及外周血管自动频谱包：可全自动包络外周血管多普勒频谱，智能识别并输出峰值流速PSV、舒张末期流速EDV、RI阻力指数等核心血管动力学参数，无需手动校正，适配全身外周血管检查。
（3）腹部自动测量包（Auto Measure Abdomen）：支持肝、双肾、脾脏、胆囊、胰腺等腹部脏器的径线、周长、体积全自动测量；搭载膀胱残余尿自动测量功能（Auto Bladder），可通过三维容积成像一键自动计算膀胱残余尿量。AI自动识别各脏器标准切面及包膜结构，智能放置测量卡尺，大幅缩短检查测量时长，适配腹部常规筛查及量化诊断需求。
（4）小器官/专科自动测量包
① 甲状腺自动测量包：AI自动识别甲状腺左右叶、峡部结构，自动测量三维径线、计算甲状腺整体体积，搭配TI-RADS分类辅助诊断功能，实现甲状腺结节及腺体的标准化评估。
② 乳腺自动包：可自动测量乳腺结节大小、面积等量化参数，搭载BI-RADS分级辅助评估体系，规范乳腺病灶诊断流程。
③ 小儿髋关节Graf自动测量包：适配小儿DDH筛查，自动测量髋关节α角、β角，基于标准冠状切面智能识别髂骨基线、软骨顶结构，自动完成画线测角及Graf自动分型（Ⅰ/Ⅱa/Ⅱb/Ⅲ/Ⅳ型），筛查精准、标准化程度高。
④ 盆底超声自动测量包：支持肛提肌裂孔自动面积测量，可全自动量化前、中、后盆腔脏器脱垂程度，智能建立标准参考线，精准评估盆腔脏器脱垂分度，满足盆底疾病规范化检查需求。
（5）急诊/重症自动测量包
① 下腔静脉IVC自动测量：可全程追踪呼吸周期变化，自动测量下腔静脉最大、最小直径，自动计算血管塌陷率，精准评估患者容量反应性，适配重症血流动力学监测。
② 肺部B线自动测量：智能识别肺部B线数量、分布范围，自动量化肺水肿严重程度，为急诊、重症肺部病变评估提供客观量化依据。
★2. 心脏专用报告模板库：包含成人心脏、小儿心脏、心肌应变、超声造影等专项标准化报告模板；报告支持图文混排，可自由插入静态截图、动态cine缩略图，支持医师自定义模板编辑、调整排版及参数展示方式，适配各类心脏检查报告输出需求。
△3. 多维度定量数据科研导出功能：心肌应变、TIC时间强度曲线、全套心功能等定量数值可导出CSV格式文件，便于临床科研数据统计分析；DICOM格式文件可完整导出所有原始定量参数，绝非仅导出影像图片，保障数据完整性与溯源性。
4. 系统支持检查报告PDF格式一键导出，可无缝对接院内HIS／LIS系统，实现检查数据互联互通；支持自定义测量快捷键设置，简化医师操作步骤，提升临床检查工作效率。
七、系统技术要求、安全、质控、售后
★1. 符合国家医疗器械注册证，二类／三类注册，提供注册证、附页，投标时提供扫描件；设备及探头注册证在有效期内。
★2. 超声输出符合AIUM／国标超声安全标准，热指数TI、机械指数MI实时显示，可在屏幕持续观察；具备输出限制保护，造影模式下MI锁止保护。 
△3. 内置设备质控程序：灰阶一致性、多普勒质控、探头性能自检，满足医院设备科日常质控与计量要求。
★4. 售后：原厂工程师上门安装调试、培训；整机免费保修≥5年；7×24小时远程支持；故障响应：市区4小时内响应，24小时内上门；每年≥1次免费预防性维护、性能校准。
1.培训：提供院内理论+上机实操心血管专项培训，含斑点
追踪、三维心功能操作培训；提供操作手册、维修手册电子版。 
软件终身免费升级基础版本；高级功能模块授权永久有
效，无年费。
八、配置备注
本项目采购含主机＋4支探头＋全部上述高级软件模块、安装、培训、质保。 技术参数为性能最低要求，投标人所投产品所有★条款必须全部满足，不满足按无效投标处理；△为重要加分项；投标人需逐条应答，提供技术证明材料（彩页、注册证、原厂说明等），所有技术参数和偏离表需厂家认可盖章。 
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	遥测监护
	1.投标产品通过中国国家食品药品监督管理局II类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。
2.主机支持心电，血氧以及连续无创血压测量可以实现无创血压的每搏监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带。
3★防水防尘等级符合IP67要求。
4.满足1.5米跌落测试要求。
5.显示屏幕尺寸＞3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。
6.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。
7.提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。
8.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。
9.★支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
10.★具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。
11.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。
12.可接入科室当前遥测系统，方便集中观察。
13★具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。
14★中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析。
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	新生小儿呼吸机
	1.适用范围：适用于新生儿（含早产儿）和30kg 以下的儿童。
2.≥8.0英寸触摸显示屏。
3.监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压）、氧浓度、流量、自主呼吸频率。
4.内置氧传感器。正常通气时可进行氧浓度在线校准，校准时不影响正常通气。
5.通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC（高流量）。
6.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%
7.NCPAP模式：
7.1.气道压力：1.0cmH2O-15cmH2O
7.2.窒息唤醒压力：2.0cmH2O-30cmH2O
7.3.NIPPV/SNIPPV模式：
7.4.吸气压力：2.0cmH2O-30cmH2O 
7.5.呼末正压PEEP：1.0cmH2O-15cmH2O
8.▲双水平正压通气模式，可设置高压水平、低压水平、高压时间、低压时间（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）
9.高压水平设置范围：2.0cmH2O-30cmH2O。低压水平设置范围：1.0cmH2O-15cmH2O
10.▲双水平正压通气模式下高压时间设置范围：0.1s～30s（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）
11.▲双水平正压通气模式下低压时间设置范围：0.2s～30s（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）
12.▲气道压力监测范围：-30cmH2O～120cmH2O（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）
13.▲呼吸频率监测范围：0/min～250/min（需提供第三方检验报告或产品说明书关键页作为证明）
14.窒息唤醒次数：OFF，1-10
15.▲HFNC模式：具有压力监测功能，流量范围0.5L/min-25L/min可调。（需提供第三方检验报告或说明书关键页作为证明）
16.提供快氧通气功能：最长时间120s，增氧浓度22%-100% 连续可调。
17.具备自动泄漏补偿功能。
18.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能。
19.应具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能，提供系统自检功能。
20.内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。
21.提供手动通气功能，通气时间1s-30s可调。
22.呼吸监测：不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率。
23.支持血氧实时监测患儿的SPO2，还具有氧合参数监测功能，包括氧饱和度指数、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧浓度与平均压乘积的监测，评估患儿的氧合状态。
24.支持ROX呼吸指数监测，评估氧疗效果。
25.图形显示：压力-时间曲线，流量柱状图显示流量。
26.支持升级Masimo血氧。
27.应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。
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	二氧化碳激光治疗机
	▲1、激光器类型：金属封装射频激励的CO2激光器（提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明）
2、激光波长：10600nm±10nm；
3、至少配备以下治疗手具，已获国家食品药品监督管理局注册审批： 
1）具有 360°反射锥治疗手具，光斑中心距 1.2~3.6mm 可调，输出方向可以 90°为单位任意组合 ；
2）具有直向出光手具，光斑中心距 1.2~3.6mm 可调 ；
3）可适配扩张器手具至少具备 23mm、26mm、29mm 直径尺寸规格；
▲4、最小脉冲宽度：≦30us,脉宽可调（提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明）
5、传输方式：≧7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；
6、激光器发射模式：至少包含连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲
▲7、输出功率：0.1W～30W可调，最小功率≦0.1W（提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明）
▲8、脉冲重复频率：1Hz～3000Hz可调；（提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明）
9、扫描图形：包含正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调)。
10、扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。
11、手具焦距：至少F=100mm，F=50mm
12、最大扫描面积：≧20mm×20mm,图形大小可调
▲13、扫描密度：0.3～3.3mm可调；（提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明）
14、瞄准光系统：≧650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。
15、冷却方式：风冷冷却系统，配有智能静音模式，根据激光器温度自动调整风扇转速。
▲16、控制系统：≧9.7英寸彩色触摸屏，具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示、声音提示、密码设置等多种功能（提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明）
▲17、安全保护功能：激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能（提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明）
18、开机自检：具有激光功率监测功能
19、输入电源：AC220V/50Hz，5A，输入功率600VA
▲20、使用年限：≧10年（提供产品说明书或设备铭牌证明）
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	全身药物熏蒸舱（平躺式）
	1、外观尺寸：2050mm700mm1010mm。
2、独立控制加热功率：3000VA。 
3、正常工作条件： 
3.1 环境温度：5℃～40℃； 
3.2 相对湿度：10%～90%； 
3.3 大气压力：700 hPa～1060 hPa； 
3.4 电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz。 
4、熏蒸床温度： 
4.1 熏蒸温度可在室温～45℃内可调，级差 1℃，允差为 ±5℃； 
4.2 熏蒸温度均匀性应不大于 5℃； 
4.3 熏蒸温度稳定性应不大于 5℃。 
5、熏蒸时间：熏蒸床治疗时间可在 0～99min 内设定，级差 1min，定时允差 ±30s。治疗时间达到设定值时，蜂鸣器发出声音提示，自动停止工作。 
6、功能与显示： 
6.1 熏蒸床具有分区域独立控制功能； 
6.2 熏蒸床具有手动上下水功能； 
6.3 熏蒸床具有雾化功能； 
6.4 熏蒸床采用微电脑控制，数码管显示，治疗状态时可显示舱内温度、剩余治疗时间。 
7、防干烧装置：熏蒸床具有防干烧功能，当加热装置中无液体或液面低于防干烧装置时，缺液指示灯亮，不能加热，防止干烧。 
8、★安全保护功能： 
8.1 熏蒸床具有两路独立的超温保护装置，当实时温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成皮肤温度升高至 50℃时，第二路保护装置应立即切断电源； 
8.2 熏蒸床设有患者切断加热装置电源的手柄开关，切断加热装置电源后有声光提示； 
8.3 熏蒸床的治疗舱装有升起助力气弹簧，治疗舱可由患者自行打开。 
9、承重：熏蒸床结构应牢固可靠，在平坦地面上四脚应同时触地，当熏蒸床承载 135kg 静负荷，持续 2h，不得产生永久变形。 
10、噪声：熏蒸床正常工作时，噪声≤65dB (A)。
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	血管内冲击波治疗设备
	1、功能：血管内冲击波治疗设备控制输出设定高电压脉冲，通过连接导线传向应用端一次性使用冠脉血管内冲击波导管的末端球囊内的正负放电电极上，放电孔的正负极通过液电效应将高电压脉冲的电能量转化为机械能量，产生冲击波，达到震碎血管钙化目的。
2、性能：冲击波遇到具有阻抗差异或声学不匹配的组织 (即钙化斑块) 会发生局部震爆现象，把传导界面的固态物质震裂；在液体或者软组织中继续传播并逐渐衰减，对软组织不产生伤害作用，即具有组织选择性。应用在血管内软化钙化斑块时，既体现在冲击波可以穿过柔软的血管组织，选择性地使血管壁内膜和中膜层的钙化 破裂，达到软化血管的治疗目的，恢复血管顺应性的治疗效果。
3、分类：*Ⅱ 类医用电气 (ME) 设备
4、额定供电电压：220VAC±10%
5、发射器数量：2 个
6、频率：50Hz
7、输入功率：0.36A
8、输出电压：3000V
9、脉冲频率：1Hz
10、脉冲持续时间：0.5~1μS
11、连续的最大数量脉冲 (1 个周期)：10 个脉冲
12、最短周期暂停时间：10 秒
13、尺寸：284mm (L)×227mm (W)×119mm (H)
14、重量：*≤2.80kg
15、* 电池： * 直流电应用设备； * 可充电只能锂离子电池 (14.4V,6.6Ah); * 完全充满电时间小于 3 小时； * 完全充满的电池容量为≥15 个患者病例。
16、环境： 海拔：0‑3000 米 温度 (工作):10‑30℃ 温度，存储 / 运输：‑20‑65℃ 湿度 (工作、存储 / 运输):20‑70% RH 大气压：700‑1060hPa
17、外壳：无通气孔的聚合外壳，使用阻燃剂 UL94V‑0 额定材料模制。
18、诊断程序：内置测试和监视器被设计为检测和提示 IVL 治疗仪内的指定故障。IVL 治疗仪被设计为在检测到故障的情况下中断治疗输送。
19、连接器（连接器电缆）：连接导线 F 带有互锁结构。
20、防溅阻力：治疗仪主机 IPX0; 脚踏开发 IPX8
21、显示方式：彩色数字显示
22、控制方式：至少包含手动控制激发在内的两种激发方式，供临床医师自由选择
23、自检系统：设备开机后启动系统自检功能，无需提前开机预热，开机 10s 内完成系统自检，进入操作主菜单界面。
24、* 工作界面显示：设备处于工作状态时，需具备一定的参数显示功能，可直接显示的参数内容包括但不限于：适配耗材剩余治疗次数、设备电量、适配耗材规格型号等信息；若设备出现工作故障，存在工作指示灯给予信息提示。
25、适配治疗耗材：本设备在临床使用过程中，需与一次性使用冠脉血管内冲击波导管联合使用，可兼容的导管长度范围为 12cm 与 15cm。
26、适配治疗耗材：本设备在临床使用过程当中，需与一次性使用冠脉血管内冲击波导管联合使用，可适配的导管直径范围为 2.0~4.0mm。
27、适配治疗耗材：因病变治疗的特殊性，投标产品需保障其适配耗材爆破压≥14atm，保障术中患者安全。
28、工作模式：可连续及单独激发。
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	病人监护仪（无创连续）心排血量）
	1、NMPA 三类注册证，可用于成人、儿童和新生儿的监护；
2、测量参数：esCCO，esCCI，SI，SVI， HR、Resp、SpO2、NIBP、2通道Temp、IBP和呼末二氧化碳；
3、屏幕规格：≥10.4英寸，触摸屏，采用二级操作菜单；
4、无创心排量检测功能：
4.1、支持连续监测患者心排量及各项指标
4.2、无需无需特殊耗材
5、心电监护要求
5.1、支持3芯或6芯心电导联线，可同屏显示8通道心电图；
5.2、频率响应0.05~150Hz
5.2、可同时分析≥2通道心律失常
5.4、标配心律失常分析种类：≥24种，可分析房颤（AF）
5.5、可分析QTc、QRSd、ST、VPC等相关心电参数并有响应报警设置
6、SpO2监护要求
6.1、可测量并显示PR、PI、SQI（信号质量指数）等参数
[bookmark: OLE_LINK1]6.2、标配分体式血氧电缆及血氧探头，血氧探头可水洗消毒，防水等级≧IPX6
7、NIBP测量要求
7.1、测量方法：降压法和升压法
7.2、测量模式：手动、自动（定时）、连续、腰麻、智能触发
7.3、可显示SI(休克指数）/RPP（率压积）
8、Temp监护要求：标配双通道体温监测，可显示双体温差值
9、有创血压监护要求
9.1、标配接口可支持同时测量双通道有创血压
9.2、可测量PPV、SPV等参数，提示机械通气患者的容量情况
10、呼末二氧化碳监护要求
10.1、标配主流法呼末二氧化碳接口
10.2、多种呼末传感器可选，可测量新生儿、儿童、成人、插管、非插管患者
10.3、呼末传感器防水等级：≧IPX7
[bookmark: OLE_LINK2]10.4、震动防护程度：MIL-STD-810F 516.5 4.5.5:2000（TG-920P、TG-900P）
MIL STD 810G:2008 516.6 4.6.5 ，耐冲击性：冲击高度 2 m，100 次 （TG-980P）
10.5、预热时间：≦10秒
11、指南功能：内置图文简易操作指南，提供测量指导、并可根据技术报警类别提示报警原因及应采取的措施。
12、数据存储
12.1、标配≥100小时波形全息回顾
12.2、标配≥100小时趋势图、趋势列表、NIBP列表，报警列表、心律失常列表、OCRG视图等。
13、电池：标配锂电池，续航工作时间≥6小时
14、可升级视频输出接口、ECG/BP信号输出接口、RS-232串口、报警输出接口
15、标配内置式热敏记录器，也支持网络打印机进行数据打印
16、标配网络接口，支持连接同品牌的中央监护系统，也可支持以HL7方式接入第三方临床信息系统；
17、标配把手，无风扇设计，防水等级≥IPX1
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	病人监护仪（有创）
	一、中央监护系统技术参数：
1.系统包含用户登录、多语言切换、多科室切换、系统报警、系统静音、重启系统、退出系统功能
2.支持修改用户密码‌、设置偏好‌、用户信息功能等‌；支持维护系统医院、院区、科室/病区、病房、床位信息
3.系统包含用户管理、角色管理功能，管理账号用户权限，可对系统配置项进行管理；支持维护当前客户端的使用配置及系统信息
4.▲支持同步监护设备的病人基本信息、就诊信息、病情信息；支持病人登记、转移病人、解除病人、病人详情、监护回顾；支持病人详情、监护回顾功能；支持导出病人所有信息；包括手动登记、ADT导入、HIS登记、扫码登记
5.▲支持根据不同病人的实际监护场景，组合查看各床位已接入设备的监护波形及参数、报警信息、设备状态、病人信息；支持查看重点关注病人的床位信息、患者基本信息，组合展示已接入系统的监护仪、呼吸机、输注泵的情况，支持查看单个病人的全景监护信息
6.界面布局支持多床界面和单床界面的布局设置；模块参数支持心电、呼吸、血氧等多种参数设置
7.▲监护仪视图‌支持显示监护仪病人基本信息、监测值、波形、报警信息，心电波形显示符合GB 9706.227-2021标准
8.▲输注泵视图‌支持显示当前病人详细信息、输注速度、预置量、运行状态、累积量及报警信息
9.▲呼吸机视图支持显示呼吸机上的波形、监测值及报警信息
10.概览功能可直观呈现病人的体征数据、波形数据、评分数据、报警信息综合统计
11.屏幕显示单屏、双屏及4屏显示；支持ECG全屏、半屏及12导界面
12.EWS辅助评分‌：支持NEWS、NEWS2、MEWS三种评分方式
13.监护界面支持查看当前患者的动态短趋势图
14.▲趋势表支持提供全参数至少240小时的趋势表数据，数据分辨率≥5秒；趋势图支持提供全参数至少240小时的趋势图数据，数据分辨率≥5秒；波形数据支持提供至少240小时的波形数据
15.▲事件回顾支持提供至少3000条事件，所有报警发生时刻参数和报警至少32秒波形；NIBP测量支持提供至少3000条NIBP测量结果；ST回顾支持提供至少240小时的ST片段数据；12导分析数据回顾支持提供至少720条12导分析结果，每个分析结果保存12导分析波形；呼吸氧合回顾‌（仅适用于新生儿患者）支持提供至少48小时的呼吸氧合曲线；C.O.回顾支持提供至少720条C.O.测量结果
16.报警类型与级别‌：提供高、中、低三种报警级别，包括生理报警、技术报警和系统报警；系统报警支持网络连接中断、服务器通信故障等；报警方式‌包括视觉报警、听觉报警、文字报警；支持报警复位、报警暂停、报警关闭、报警声音暂停和报警声音关闭
17.系统支持设置设备进入隐私模式和夜间模式；支持设置当前床位监护设备进入待机模式
18.计算数据概览‌：支持查看药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算结果
19.支持与监护网络中床旁监护设备及医院时钟服务器进行时钟同步
20.▲数据存储支持应用模式下支持30天病人回顾数据存储，服务器模式下支持180天病人回顾数据存储，数据存储分辨率≥5秒；打印报告‌支持与外置打印机连接打印报告；移动端支持开机自检、床位信息展示、监护详情查看、报警信息回顾、趋势表/图回顾、APP消息通知
21.应用程序接口（API）支持REST API、视图、Web Service方式获取第三方系统数据；数据接口支持HL7、COMEN-CMS协议；产品接口支持HL7、COMEN-CMS协议的设备；通讯模块保证数据传输顺序性，时延不高于100ms，丢包率不高于5%，抖动不高于100ms
22.数据查询数据传输延迟≤3秒，系统与床旁设备之间的延迟时间≤3秒，报警信号最大延迟（有线/无线）≤3秒
23.▲系统支持最大并发用户数200，单个采集服务最多支持200床设备，应用模式部署下单个屏幕最多支持接入36床病人，共128床病人
24.用户界面包含登录界面、多床监护界面、重点监护界面、病人管理界面、趋势回顾界面等，维护工作站界面包括人员管理界面、组织结构界面、选项配置界面等
25.消息提示包括技术报警提示功能和系统信息提示功能；针对高风险的用户操作，需要用户确认并输入密码；具有中央监护软件用户及角色权限管理，限制用户访问权限；支持通过软件指纹锁实现软件的版权保护；功能设计限制用户无效输入，对不支持的设备不允许接入，系统报错进行正确的异常抛出，数据传输协议包含校验信息，保障数据一致性和完整性
26.支持运行时日志记录，以及导出这些运行时日志用于分析问题的功能安全和质量要求：符合YY9706.108-2021；符合GB9706.227-2021、YY9706.249-2023中相关条款的要求；符合GB/T 25000.51-2016中相关要求
二、病人监护仪技术参数：
1.≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥10通道波形显示。
2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能；
3.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。
4.支持中文手写输入；
5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、IBP等基础参数，可升级ETCO2、C.O.等参数模块。
6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7.▲支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
8.▲监护模式下共模抑制能力＞106dB；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
9.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
10.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
11.支持≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
12.具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV；
13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；
14.▲支持升级心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
15.血氧测量范围为0%-100%；在70%-100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下），新生儿为±3%（非运动状态）；
16.▲支持升级Masimo血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
17.无创血压测量范围：
成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；
小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压15mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；
新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；
18.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；
19.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
20.体温：具有双通道体温监测，应支持CY和YSI两种体温探头类型；
21.具有多种界面显示标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（选配）、PAWP（选配）、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等；
22.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
23.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示；
24.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
25.本机可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件数据的存储和回顾；
26.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息；
27.▲支持升级SepsisSight脓毒症筛查；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
28.临床辅助决策功能：GCS格拉斯哥昏迷评分（选配）、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等。
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	遥测监护（便携式）
	1.▲投标产品通过中国国家食品药品监督管理局Ш类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。
2.▲主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，整体尺寸不超过76*136*30mm，重量＜360g，标配挂包，便于病人随身携带。
3.★防水防尘等级符合IP44要求。
4.满足1.5米跌落测试要求。
5.显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。
6.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。
7.提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。
8.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。
9.支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能。
10.★主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。
11.★支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
12.★具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。
13.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。
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	除颤仪
	一、主机参数
1. 重量： ≤4.2kg ( 标配，含电池）。
2.彩色电容触摸屏≥8英寸，分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护 参数波形，支持手势操作、 自动亮度调节。
3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
4.支持中文操作界面。
5. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
6.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、 自动体外除颤（ AED） 功能，AED 功能适用于29天以上人群。
7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
8.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择： 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J。
10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
11.★电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
12. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音 功能 , 记录时长≥8小时。
13. 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s,   符合临床使用。
14.★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
15. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
17.  支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
18.  支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
19.★可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏 功能。
20.★ 可选配CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时 的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。
21. 可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估 人工心肺复苏质量。
22. 提供CPR 按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR 传感器自动检测按 压干扰并实时滤波，减少按压中断。
23.  抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上 传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工 具。
24. 支持培训模式，包含CPR 操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系 统 , 支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
25. 心电波形速度支持50 mm/s 、25  mm/s 、12.5 mm/s 、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s 、12.5mm/s 、6.25   mm/s。血 氧饱和度波形速度支持25 mm/s 、12.5 mm/s。
26. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。
27. 支 持ST 和 QT实时分析。
28. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
29.  可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
30. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注CE(MDR)认证。
31. 脉率范围：20-300bpm。
32. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg (成人)、25-240mmHg ( 小儿)、
25-140mmHg( 新生儿),舒张压测量范围：10-250mmHg ( 成人)、10-200mmHg (小儿),10-115mmHg ( 新生儿)。
33. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。
34.  支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
35.  支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
36. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
37. 标配1块外置智能锂电池，可支持200J 除颤≥300次。
38. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
39.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤 记录，单次波形记录时间最大不小于30s ;   支持连续波形记录。
40.可存储120小时连续ECG 波形，数据可导出至电脑查看。
41. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检(含监护模块和治疗模块),支持定期自动大能量自检(最大放电能量)。
42. 支持设备状态指示灯用户检测。
43. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
44. 支持自检放电能量精度显示和打印。
45. 可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。
46.★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
47.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中6.3.4.3关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。
48. 工作环境， 温度范围： -20 °C-55 °C,   湿度范围： 5%-95%,大气压范围：
57.0kPa～106.2kPa。
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	器械支撑臂（电动支撑臂）
	★1、夹头构件：开放式器械夹头（适配 3mm、5mm、10mm 和 20mm 外径器械）和环抱式器械夹头（适配 3mm、5mm 和 10mm 外径器械）(不伤镜子) 
2、材质角度：蛇形多关节金属臂，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度。 
3、关节长度：金属臂总长度≥1000mm 
4、承重力：最小承重≥30N 
★5、动力源：电能驱动，220V,50Hz 电源电压。 
6、锁紧时间：最长锁紧时间≤3S 
7、夹持卡扣灭菌：高温高压。 
8、安装位置：台车或者手术床边轨（兼容 21.5‑36mm）。 
9、机械臂组成：机械臂由多个蛇形关节组成。 
★10、断电保护：断电保护机制，切断电源后，机械臂保持断电前的状态。 
★11、升级支持：可支持云台配件升级。
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	天轨
	功能要求：用于无法站立行走人士的转运，便于在房间内各功能区域的往来；作为减重步行训练设备，帮助患者进行下肢康复训练
1移位主机
1.1安全承重≥300kg。（提供第三方证明文件）
1.2主机重量≤14kg。
1.3内置磷酸铁锂电池，电压25.6V，电池容量≤3.5Ah，配有待机电量保护功能，待机时不耗电。
1.4充电系统
1.4.1 手控器墙式充电：手控器即是充电接头，通过磁吸定位，可盲操，稳定牢固。
1.4.2供电管理：通过声光形式和LED屏幕显示反馈供电状况。
1.5升降带长度≥2100mm。
1.6充满电后提升80kg（1米行程）重量物体次数≥100次。
1.7提升速度：满负载≥23mm/sec，空载≥50mm/sec。
1.8移位主机拥有两向模式：垂直电动升降，人工控制平移。
★1.9移位主机配有滑轮模块，每组包含个滚动轮和平衡轮，共≥8个轮子，保证主机移动和过弯的顺滑性，稳定性。（提供证明文件）
1.10安全功能：低电量声光报警、紧急启动功能（手控器失灵时）、紧急停止功能、紧急手动下降功能、超负荷报警功能、安全启动（无负载下无法上升）。
1.11 手控器：LED液晶显示手控器，可显示电池电量，主机状态等信息。
★1.12 主机内置称重模块，测量患者体重，精度≤0.1kg。（提供证明文件）
▲1.13主机内置无线数据传输模块，可按需求与信息中心进行数据交互。
2轨道系统
2.1材质：铝合金镀锌钢材质，外部抛光静电雾化沉积工艺喷漆，防水性能出色。
2.2轨道尺寸
2.2.1标准轨道：高度≤67mm，节省空间高度。
2.2.2完整轨道长度≥6100mm，可裁切成任意长度拼接。
2.3 轨道固定件间隔1m，安全承重≥500kg；轨道固定件间隔2m，安全承重≥200kg。
3吊架
3.1可兼容多种类型吊架：二点式吊架、四爪型躺式吊架、手动四点式吊架、电动四点式吊架，供不同应用场景选择使用。
3.2可拆卸二点式吊架：同时适用于护理转运和康复步行训练，快速拆卸式设计，可徒手免工具拆卸。
4吊衣
4.1兼容四种以上类型种类，五种以上吊衣尺寸，满足不同场地环境需求。
4.1.1步行训练吊衣：高强度纤维材质，人体工程学设计，固定于胸部与跨部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。
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	医用控温仪
	1、设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；
※2、控温方式：双核半导体控温系统，制冷/制热双重功能，无氟、无制冷剂，两套独立的大功率控温模块，降温/升温速度快；
3、电源：AC220V±22V，50Hz±1Hz，功率：1500VA；
※4、输出结构：四路输出，可同时连接4个控温配件或单独连接1个/2个/3个控温配件；
※5、显示方式：7寸全智能化彩色触摸屏，中文菜单操作，清晰直观；
6、循环液体制冷设置范围：4℃～36℃，步进值0.5℃；
7、循环液体制热设置范围：30℃～40℃，步进值0.5℃；
8、体温制冷设置范围：30℃～40℃，步进值0.1℃；
9、体温制热设置范围：30℃～37℃，步进值0.1℃；
10、体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃;
11、自动模式：设备将患者体温控制在设定值；
12、手动模式：设备将循环水温恒定控制在设定值；
※13、进口快接装置：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅；
14、开机自检功能：安全可靠，计时功能，可长时间连续使用；
15、制冷空载速率：制冷工作状态，在25℃至10℃温度下降区间内，取不小于8℃的温度差数值，制冷空载速率不小于1.5℃/min；
16、制热空载速率：制热工作状态，在30℃至40℃温度上升区间内，取不小于8℃的温度差数值，制热空载速率不小于2.5℃/min；
17、负载最大平均速率：制冷负载最大平均速率不小于3℃/h，制热负载最大平均速率不小于1℃/h；
18、循环液体温度超过42℃时，设备停止工作，并具有提示音；
19、水箱内液体不足时，设备停止工作，并具有提示音；
20、体温传感器监测功能异常(检测温度不在28℃-42℃范围内)时，设备显示界面提示，并具有提示音；
21、设备通过按键设置，可在制冷和制热模式之间切换，当设备未经回温时切换，具有显示界面提示；
22、连续循环输出:两组连续水循环，患者的热量连续不断被带走，效率高，并且毯温度与毯内水温一致；
23、体温（传感器）出现故障，不影响手动模式控温工作；
24、工作噪声：设备正常工作时，噪声≤60dB(A)；
25、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；
26、密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象；
27、蜂窝毯特点：采用TPU（聚氨酯）蜂窝状设计，增加了导热面积，水流无死角，抗菌、抗老化、柔软、耐用，具有防褥疮功能；
28、承重要求：控温毯正常工作时，毯子承重≥135kg；
29、控温配件：毯子、帽子；
※30、外观尺寸：豪华型一体机400*400*945，内置储物柜，可存放配件，方便收纳；
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	过氧化氢空间消毒机
	1.工作条件：环境温度：≥5°C，相对湿度：≤95%，气压：70-106 kPa
2.工作电压： 220V  50Hz
3.输入功率：≤1000W
4.适用范围：≤150 m3
5.★工作方式:  采用闪蒸技术，迅速汽化过氧化氢溶液，从机身向周围360°无死角喷出后，快速均匀扩散并完成消毒（非单一方向的喷射消毒方式）；
6.★消毒效果:  实验空间白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%，H1N1病毒杀灭率≥99.9%，150 m3自然菌消亡率＞90%（提供权威机构检测报告）；
7.★消毒效果:冠状病毒HCoV-229E清除率≥99.99%（提供权威机构检测报告）；
8.★物表模拟消毒试验（实验舱150 m3）：金黄色葡萄球菌杀灭对数值均＞3，大肠杆菌杀灭对数值均＞3（并提供权威机构检测报告）；
9.★物表模拟消毒试验（实验舱150 m3）：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均＞3，嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均＞3（并提供权威机构检测报告）；
10.★设备适用H2O2溶液浓度： （7±1）%浓度下，设备对空气消毒和物表消毒的消毒效果报告。（提供权威机构检测报告）
11.溶液存储量：≥3L
12.单次工作消毒剂用量3 ~13mL/m3
13.★设备可自动计算消毒液用量，只需输入消毒体积和单位体积用量，设备即可启动消毒；
14.★设备雾化颗粒≤1 um，且有三种大小不同的消毒剂颗粒，可满足空间内不同远近高低的所有位置的全方位彻底消毒；
15.具备过氧化氢解析功能，残留物少，过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，没有毒副产品；
16.★声光报警提示：消毒剂余量提醒，工作状态异常提醒；
17.★过氧化氢雾化装置平均无故障时间（MTBF）≥30000h（提供权威机构检测报告）；
18.工作记录查询、灭菌报告查询，可存储相关数据；
19.★操控显示方式：操作界面采用7寸全触摸式液晶显示屏，可查看历史消毒数据和相关技术参数；配置平板，在室外进行无线遥控；
20.产品外观:手持式设计，设备轻便易转移，外壳采用耐腐蚀材质，方便清洁灭菌。
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	电动骨组织手术设备（开颅系统）
	1.主机系统
（1）输入电压：≥220V，输入功率≥100VA，50Hz。
（2）控制方式：采用微电脑控制系统。
（3）功能要求：具备实时转速显示与调节功能；具备手柄连接、脚踏控制等外部设备的状态监测或故障提示功能。
（4）性能要求：主机输出应能稳定驱动所有配套手柄，并满足其性能要求。
2.脚踏开关
（1）线缆长度：≥3米。
（2）控制方式：应支持无级调速功能。
（3）防护等级：防水等级≥IPX8
（4）结构设计：底座应稳固，具备防滑、防侧翻特性，材质坚固耐用。
3.★ 通用磨钻手柄
（1）最高转速：≥ 55000 r/min。
（2）输出功率：≥100w 输出扭矩≥14mNm  最高热平衡温度≤37℃
（3）灭菌方式：必须支持高温高压灭菌（需提供证明材料）。
（4）人体工学：外径 ≤ 20mm ，长度：75mm - 85mm，重量：≤ 150g （不含线缆），手柄为一体化设计，没有维护成本。
（5）冷却设计：内注水设计有效的冷却机制以确保长时间连续使用时手柄表面温度处于安全范围，避免对医护人员造成不适或烫伤。
4.开颅钻手柄
（1）设计类型：枪式或笔式人体工学设计，操作灵活，手感舒适。
（2）材料与灭菌：主体材料应耐腐蚀，必须支持高温高压灭菌。
（3）输出性能：最大输出扭矩≥500mNm
5.开颅钻头
（1）安全结构设计：采用断刃设计，三个螺旋离合分离结构。钻透自停，利于形成骨垫，以防止误伤硬脑膜，安全性高。
（2）规格：应提供多种常用规格尺寸可选。
（3）灭菌方式：必须支持高温高压灭菌。
6.★ 颅骨铣刀
（1）设计：铣刀为一体化设计，不可拆卸，没有配件维护成本，通体增加黑色耐磨涂层，不沾骨屑，好清洁。
（2）冷却设计：必须具备有效的内冷却或外冷却结构，能对工作部位进行有效降温，保障手术安全。
（3）刀头性能：刀头设计为螺旋三刃设计，刃型为切削刃,应保证切削锋利、效率高。空载转速应能满足高效铣削颅骨的要求。
（4）传动比：两种传动比设计，工作转速最高≥100000r/min（1:2增速传动）7.★ 限深钻头
（1）限深功能：必须具有精确、可靠的深度限制结构，限深范围4mm-8mm。
（2）规格：直径规格1.2mm～2.0mm可选。
（3）转速：转速≥58000r/min 。
8.★ 增速磨头
（1）设计：一体化弯曲设计，手术操作视野好，不可拆卸，没有配件维护成本，具有内注水结构，可以有效冷却工作位置，确保长时间工作时磨头端部温度可控。
保证手术安全。
（2）性能：工作最高转速≥100000r/min（1:2增速传动），刀杆通体增加黑色耐磨涂层，不沾骨屑，好清洁（镜下手术防止反光）
（3）★热管理：刀具系统在额定工况下长时间运行，其外部可接触部分的温升应被有效控制，确保不会对周围组织造成热损伤（投标方需提供相关技术说明或测试数据）。
9、动力骨刀：刀杆直径≤5mm，内注水设计，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min 。
10、环形骨刀：刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min。
11、摆动型动力骨刀：刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥6mm，刀头往复运动转速≥50000r/min。
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	输液泵站（六通道）
	1.单套配置要求
★1.1一拖六（1输5注），配原厂设备输液台车
★1.2产品需通过NMPA三类注册证
2.1.输液信息采集系统：
2.1.1.模块化设计，组合单元、注射泵、输液泵之间自由方便组合
2.1.2.多通道组合功能：输注工作站能支持1至16台泵的通道组合
2.1.3.可支持多通道输注工作站之间通讯，最多支持≥32台泵的通道组合通讯
2.1.4.可实现工作站级联输注、支持级联功能，且组合单元中的泵可进行级联输注
2.1.5.支持亮度感知功能，可根据环境亮度自动调节报警灯亮度
2.1.6.支持槽位识别功能，可准确定位组合单元中泵的槽位号
▲2.1.7.支持选配多功能底座，可支持拓展连接加温器实现输注加温功能
2.1.8.支持选配有线和 Wi-Fi联网功能
▲2.1.9.防尘/防液体保护等级：IP44以上
2.1.10.工作站的控制器内置锂电池，续航时间≥6h
2.1.11.输注泵可直接插装，无需插拔旋钮
2.2.	注射泵：
2.2.1.自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器
▲2.2.2.支持≥9种输液模式：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、微量模式、TIVA模式
2.2.3.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度
2.2.4.速率范围：0.01-2500ml/h，以0.01 ml/h递增；（提供证明材料）
▲2.2.5.注射精度：≤±1.7%
2.2.6.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml
2.2.7.阻塞压力检测范围：50 - 1200mmHg,阻塞级别≥15档
▲2.2.8. 7.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示
▲2.2.9.屏幕可数字及虚拟注射器两种方式显示药物余量
▲2.2.10.转运过程可直接两个泵之间叠加，无需任何配件。
▲2.2.11.单个注射泵自带转运提手	，方便转运使用（提供佐证材料）
▲2.2.12.防尘防水等级：IP44
2.2.13.可存储至少5000种药物
2.2.14.支持至少10种药物分类
2.2.15.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索
2.2.17.主界面具有安全剂量速度指示，可用于直观快速判断剂量速度是否合理
2.2.18.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少10种颜色标识药物
2.2.19.支持用药纠错功能
2.2.20.支持配伍禁忌功能
2.2.21.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调
2..22. 屏幕亮度支持多级可调
2.2.23.能够存储、回放≥10000组历史信息记录
2.2.24.通讯方式：可支持扩展蓝牙、红外、Wifi、等无线通讯方式与外部设备进行数据对接
▲2.2.25.配备USB3.0接口，接口配有防水盖，防止药物液体流入；（需提供实物照片）
2.2.26.重量：≤1.7Kg（含锂电池）
2.2.27.锂电池续航时间：≥15小时
2.3.	输液泵：
▲2.3.1. 支持≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、级联模式
2.3.2.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度
2.3.3.流速范围：0.10-2500.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h 
▲2.3.4.输液精度：≤±4.4%
2.3.5.KVO速度:0.1-30.0mL/h可调
2.3.6.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；（提供彩页证明）
2.3.7.下阻塞50-1200mmHg，阻塞级别≥15档
2.3.8.支持对患者进行静脉药液、血液输注。同时可与肠内营养输液管路配合使用，为患者胃肠道输注营养液。
2.3.9.支持上阻塞报警
▲2.3.10.  7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示
2.3.11.气泡检测：支持双重气泡检测，包括单个气泡和累积气泡，最小检测气泡大小15ul
▲2.3.12.无需任何配件，支持两个泵之间叠加
▲2.3.13.单个输液泵自带转运提手非后期加装，方便转运使用（提供佐证材料）
▲2.3.14.防尘防水等级：IP44
2.3.15.报警：空瓶、级联失效、管路安装错误、中央站通讯中断、 监视器通讯中断、加温器未安装、加温器超温、加温器欠温
2.3.16.可存储至少5000种药物
2.3.17.支持至少10种药物分类
2.3.18.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索
2.3.19.主界面具有安全剂量速度指示，可用于直观快速判断剂量速度是否合理
2.3.20.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少 10 种颜色标识药物
2.3.21.支持药物纠错功能
2.3.22.支持配伍禁忌功能
2.3.23.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调
2.3.24.屏幕亮度支持多级可调
2.3.25.能够存储、回放≥10000组历史信息记录
2.3.26.通讯方式：可支持蓝牙、红外、Wifi、等无线通讯方式与外部设备进行数据对接
2.3.27.可选配蓝牙接口与外部设备进行数据对接
▲2.3.28.配备USB3.0接口，接口配有防水盖，防止药物液体流入（需提供实物照片）
2.3.29.重量：≤1.7Kg（含锂电池）
2.3.30.锂电池续航时间：≥15小时
	

	17
	输液泵站（四通道）
	1.单套配置要求
1.1一拖四（配置：1输三注）
2.1.  输液信息采集系统：
2.1.1.模块化设计，组合单元、注射泵、输液泵之间自由方便组合
2.1.2.多通道组合功能：输注工作站能支持1至16台泵的通道组合
2.1.3.可支持多通道输注工作站之间通讯，支持≥24台泵的通道组合通讯
2.1.4.可实现工作站级联输注、支持级联功能，且组合单元中的泵可进行级联输注
2.1.5.支持亮度感知功能，可根据环境亮度自动调节报警灯亮度
2.1.6.支持槽位识别功能，可准确定位组合单元中泵的槽位号
2.1.7.工作站支持选配多功能底座，可支持拓展连接加温器实现输注加温功能
2.1.8.支持有线和 Wi-Fi联网功能
2.1.9.防尘/防液体保护等级：IP44以上
2.1.10.工作站的控制器内置锂电池，续航时间≥6h
▲2.1.11.输注泵可直接插装，无需插拔旋钮
2.2.	注射泵：
2.2.1产品需通过NMPA三类注册证；满足镇痛药、化疗药、胰岛素等特殊药物输注需求
2.2.2.自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器
2.2.3.支持10种输液模式：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、微量模式、TIVA模式、
2.2.4.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度；
▲2.2.5.速率范围：0.01-2500ml/h，以0.01 ml/h递增；快进流速范围：0.10-2300ml/h，具有自动快进、手动快进、半自动快进、上一次快进等四种快进方式可选
（提供证明材料）
2.2.6.注射精度：≤±1.7%
2.2.7.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.1ml
2.2.8.阻塞压力检测范围：50 - 1200mmHg,阻塞级别≥15档
2.2.9. 7.0英寸电容触摸屏操作，全中文颜色彩屏显示
▲2.2.10.屏幕可数字及注射器图形显示药物余量
▲2.2.11.无需任何配件，支持两个泵之间叠加
▲2.2.12.单个注射泵自带转运提手，方便转运使用（提供佐证材料）
2.2.13.防尘防水等级：IP44
2.2.14.可存储至少5000种药物
2.2.15.支持至少30种药物分类
2.2.16.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索
2.2.17.主界面具有安全剂量速度指示，可用于直观快速判断剂量速度是否合理
2.2.18.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少10种颜色标识药物
2.2.19.支持用药纠错功能
2.2.20.支持配伍禁忌功能
2.2.21.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调
2..22. 屏幕亮度支持多级可调
2.2.23.能够存储、回放≥10000组历史信息记录
2.2.24.通讯方式：可支持蓝牙、红外、Wifi、等无线通讯方式与外部设备进行数据对接
2.2.25.配备USB3.0接口，接口配有防水盖；（需提供实物照片）
2.2.26.重量：≤1.7Kg（含锂电池）
2.2.27.锂电池续航时间：≥10小时
2.2.28产品需通过NMPA三类注册证
2.3.	输液泵：
2.3.1. 支持≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、点滴模式、间歇模式、微量模式、级联模式
▲2.3.2.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度
2.3.3.流速范围：0.10-2500.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h；快进流速范围：0.01-2300ml/h，具有自动快进、手动快进、半自动快进、上一次快进等四种快进方式可选；
2.3.4.输液精度：≤±4.4%，
2.3.5.KVO速度:0.1-30.0mL/h可调
2.3.6.支持Anti-bolus功能，丸剂量≤0.2ml；（提供彩页证明）
2.3.7.下阻塞50-1200mmHg，阻塞级别≥15档
▲2.3.8.产品通过NMPA三类注册证；支持对患者进行静脉药液、血液输注。与肠内营养输液管路配合使用，为患者胃肠道输注营养液。
2.3.9.支持上阻塞报警
2.3.10.  7.0英寸电容触摸屏操作，方便快捷的人机操作界面，全中文彩屏显示
2.3.11.气泡检测：支持双重气泡检测，包括单个气泡和累积气泡，最小检测气泡大小15ul
▲2.3.12.无需任何配件，支持两个泵之间叠加
▲2.3.13.单个输液泵自带转运提手，方便转运使用（提供佐证材料）
2.3.14.防尘防水等级：IP44
2.3.15.报警：空瓶、级联失效、管路安装错误、中央站通讯中断、 监视器通讯中断、加温器未安装、加温器超温、加温器欠温
2.3.16.可存储至少5000种药物
2.3.17.支持至少30种药物分类
2.3.18.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索
2.3.19.主界面具有安全剂量速度指示，可用于直观快速判断剂量速度是否合理
2.3.20.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少 30 种颜色标识药物
2.3.21.支持药物纠错功能
2.3.22.支持配伍禁忌功能
2.3.23.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调
2.3.24.屏幕亮度支持多级可调
2.3.25.能够存储、回放≥10000组历史信息记录
2.3.26.通讯方式：可支持蓝牙、红外、Wifi、等无线通讯方式与外部设备进行数据对接
2.3.27.可选配蓝牙接口与外部设备进行数据对接
2.3.28.配备USB3.0接口，接口配有防水盖（需提供实物照片）
2.3.29.重量：≤1.7Kg（含锂电池）
2.3.30.锂电池续航时间：≥10小时
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	病人监护仪（多功能）
	监护仪结构
1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），且模块支持插入任意插槽，提供主机照片或说明书证明材料
2.★监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明
3.≥15英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1920×1080像素，≥10通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作
4.★配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、条码扫描枪和遥控器等USB设备，提供说明书证明材料
5.★监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供说明书证明材料
6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类
监测参数
7.★监护仪标配基本功能模块，基本功能模块支持心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测，以上参数都支持成人、小儿和新生儿病人类型
8.★基本功能模块可升级为转运监护仪，从监护仪拔出后无需额外操作直接用于病人转运，可插入监护仪任意插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
9.★可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽，并提供说明书、监护仪图片证明
10.★支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料
11.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量
12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 
13.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm
14.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
16.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
17.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7
18.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测
19.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg
20.支持多达8道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
21.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
系统功能
22.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
23.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
24.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
25.★当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析。
26.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
27.★具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别。提供产品界面、说明书证明文件。
28.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料
29.提供CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程，双标法筛查流程复合《全国新生儿先天性心脏病筛查手册》（2018版），需提供产品截图证明材料
30.可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系
31.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟
32.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
33.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
34.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
35.★支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
36.支持统计显示监护仪累计工作时长
37.★监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面
产品设计与认证
38.★产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDR认证
39.产品设计使用年限≥10年
接入中心监护系统
1.中心监护系统支持监护仪集中监护, 同时查看多个病床的病人数据。 
2.可设置所有参数的报警限并提供声光报警
3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连
4.一键式启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰
5.中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤（MED）产品，包括早期（10年以内）提供的产品，可显示相关产品所监测的参数及波形
6.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息
7.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的呼吸机产品上的参数及波形
8.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告
9.中心监护系统支持Windows 10 中、英文操作系统
10.中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。
11.可同时集中监护不少于60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护。支持不少于3个显示屏显示
12.多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等，
13.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，至少可以提供显示该病人12道波形，16个参数区
14.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形
15.支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能
16.具有掉电存储功能
17.支持至少240小时长趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少3000组NIBP测量数据回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾
18.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式
19.具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印
	

	19
	病人监护仪（有创）
	监护仪结构
1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥6个（非电池插槽），且模块支持插入任意插槽，提供主机照片或说明书证明材料
2.★监护仪主机（非辅助插件箱）每个槽位均具备插件模块金属硬件通讯接口（非供电接口），保证模块通讯速率及稳定性，提供监护仪主机插槽图片证明
3.≥12英寸彩色电容触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节，屏幕支持手势滑动操作
4.★配置≥4个USB接口，支持连接鼠标、条码扫描枪和遥控器等USB设备，提供说明书证明材料
5.★监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供说明书证明材料
6.监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥40种，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类
监测参数
7.★监护仪标配基本功能模块，基本功能模块支持心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测，以上参数都支持成人、小儿和新生儿病人类型
8.★基本功能模块可升级为转运监护仪，从监护仪拔出后无需额外操作直接用于病人转运，可插入监护仪任意插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计
9.★可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽，并提供说明书、监护仪图片证明
10.★支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析，提供产品说明书证明材料
11.心电支持≥4个分析导联实时动态同步分析，并非多个导联波形同屏显示及12导联静息分析，需提供产品界面、说明书证明支持实时分析通道数量
12.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段 
13.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm
14.QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms
15.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式
16.NIBP 成人病人类型收缩压测量：25～290mmHg
17.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPX7
18.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测
19.有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg
20.支持多达8道IBP波形叠加显示，满足临床对比查看和节约显示空间的需求
21.支持升级模块，可与主流品牌的呼吸机、输注泵产品相连，实现呼吸机、输注泵设备的信息在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。
系统功能
22.具有图形化报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源
[bookmark: _Hlk223182124]23.具有报警升级功能，当参数报警经过一定的时间未被处理或伴发了其他报警，就会升级到更高一个级别
24.具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态
25.★当病人生命体征基础值异常或病人状态出现趋势性变化时，针对HR/RR, SpO2，RR和动脉压监测，监护仪支持根据病人的参数趋势变化，自动推送该参数的报警限需要进行调整的建议，同时提供该参数的趋势变化与报警限对比图供临床参考分析。
26.具备参数组合报警功能（并非早期预警评分EWS），可对患者同时多个参数变化给出统一报警提示，预示病人不同生理系统状态改变，提供≥10个预设组合报警，并允许自定义≥10个组合报警
[bookmark: _Hlk223182938]27.★具备多个参数融合分析功能，通过心电与有创压脉搏波以及血氧脉搏波的融合分析，对心律失常的假性报警进行抑制，避免由于干扰引起的误报警，并支持通过图标提示用户当前参与融合分析的参数类别。提供产品界面、说明书证明文件。
28.标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供产品、手册截图证明材料
29.提供CCHD新生儿先心病筛查工具，并可以支持美标法及双标法筛查流程，双标法筛查流程复合《全国新生儿先天性心脏病筛查手册》（2018版），需提供产品截图证明材料
30.可升级输注泵用药信息回顾工具，可同时间轴显示病人生命体征参数及用药信息回顾，呈现病人生命体征变化趋势与药物输注流速变化之间的关系
31.支持≥100小时趋势表和趋势图回顾，最小分辨率1分钟
32.支持≥800条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
33.具备≥40小时全息波形的存储与回顾功能
34.支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
35.★支持与除颤监护仪，遥测混合联通至中心监护系统，实现护士站的集中管理
36.支持统计显示监护仪累计工作时长
37.★监护仪可与同品牌呼吸机以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面
产品设计与认证
38.★产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDR认证
39.产品设计使用年限≥10年
40.产品型号入选优秀国产医疗设备产品目录，提供证明材料。
接入中心监护系统
1.中心监护系统支持监护仪集中监护, 同时查看多个病床的病人数据。 
2.可设置所有参数的报警限并提供声光报警
3.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连
4.一键式启动，不需要软件启动，纯中央机操作系统，无其他软件干扰
5.中心监护系统能够兼容该厂家品牌下所有的监护仪及遥测产品，除颤（MED）产品，包括早期（10年以内）提供的产品，可显示相关产品所监测的参数及波形
6.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的输注泵产品的用药信息
7.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的呼吸机产品上的参数及波形
8.中心监护系统能够选配显示该厂家品牌下的床旁超声产品的超声检查图片、视频及报告
9.中心监护系统支持Windows 10 中、英文操作系统
10.中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示。
11.可同时集中监护不少于60个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护。支持不少于3个显示屏显示
12.多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等，
13.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察，至少可以提供显示该病人12道波形，16个参数区
14.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形
15.支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能
16.具有掉电存储功能
17.支持至少240小时长趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少3000条事件回顾，事件类型应包括报警事件及手动事件。事件应存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形，波形长度至少为32秒，至少3000组NIBP测量数据回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾
18.远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别，控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式
19.具备病人生命体征参数的变化趋势、报警事件统计信息，并支持报告打印
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	呼吸机
	一、整机要求
1.通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证。
2.适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持。
3.整机为气动电控设计（空、氧双气源），支持中央供气和空气压缩机双方式驱动工作。
[bookmark: _Hlk145055932][bookmark: _Hlk144924488]4.★主机重量，不带涡轮<18kg；整机重量，带涡轮<45kg。
5.具备内置集成式备用气源。
6.具备维护氧气气源过滤芯的可拆卸结构，便于更换氧气气源过滤器。
7.吸气阀呼气阀外观不同，避免误装。
8.标配压差式流量传感器。
9.配有同品牌湿化器，匹配效果更好。
二、显示要求
1.显示屏≥15英寸彩色电容触摸屏，分辨率1920*1080像素，支持手势滑动操作和戴无菌手套操作。
[bookmark: _Hlk116367081][bookmark: _Hlk144805849]2.具备动态肺视图，能实时图形化动态显示患者气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数变化，动态肺视图包含肺损伤、肺塌陷风险提示。
3.★具备肺损伤、肺塌陷对应参数柱状图风险提示。（需提供机器截图证明符合招标要求）
4.开关机按键在屏幕正面，避免发生误触，造成使用风险
三、呼吸模式及功能
1.标配模式：容量控制/辅助通气模式V-A/C和容量同步间歇指令通气模式V-SIMV（容量模式流速波形可调方波、50%和100%递减波）；压力控制/辅助通气模式P-A/C和压力同步间歇指令通气模式P-SIMV；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式CPAP/PSV、窒息通气模式。
[bookmark: _Hlk144802251]2.高级模式：压力调节容量控制通气（如AUTOFLOW或PRVC等）、压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式（PRVC-SIMV）；双水平气道正压通气模式（如BIPAP或DuoLevel或BiLevel）、气道压力释放通气APRV；容量支持通气VS；自适应分钟通气AMV（或自适应支持通气ASV等以Otis公式患者最小呼吸做功为通气目标的智能通气模式）。 
[bookmark: _Hlk144805433][bookmark: _Hlk144803890]3.具有心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等），在呼气阶段停止送气帮助排出患者肺内气体，使患者胸腔回弹时产生胸腔负压。 
4.具有电子吸气阻力阀开关（eITD），在心肺复苏通气模式（如CPRV，CPRmode等）的呼气阶段排出患者肺内气体，阻止气流进入病人肺部，来增加胸腔负压。
5.无创通气模式，包含P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoLevel、APRV 和 PSV-S/T等模式。
6.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥80L/min）和氧浓度可调，并具有氧疗计时功能。
[bookmark: _Hlk144805506]7.自适应通气模式具有参数调节目标指示表盘，更直观进行通气提示。
[bookmark: _Hlk144805541]8.呼吸同步技术（如IntelliCycle，IntelliSync+），使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间。
9.具有自动插管阻力补偿（如ATRC，TRC）和静态P-V环图（或P-V工具）。
10.★具有脱机辅助工具，用户可定制脱机指征参数并设定报警范围，提供全面的参数变化动态趋势和脱机看板，一键启动SBT（自主呼吸试验），规范脱机筛选流程。
11.肺复张工具，提供控制性肺膨胀法（SI）进行肺复张。
12.具有待机功能并可设定病人理想体重或身高，具有单位理想体重呼气潮气量（如TVe/IBW或VTe/PBW）参数监测功能。
13.可支持非消耗氧电池，易维护更经济。
四、设置参数
1.潮气量：20ml—4000ml
2.呼吸频率：1—100/min
3.吸气流速：6—180L/min
4.SIMV频率：1—60/min
5.吸呼比：4:1—1:10
6.最大峰值流速：180L/min
7.吸气压力：1—100 cmH2O
8.压力支持：0—100cmH2O
9.PEEP：0—50 cmH2O
10.压力触发灵敏度：-20— - 0.5cmH2O，或 OFF
11.流速触发灵敏度：0.5—20L/ min，或 OFF
12.呼气触发灵敏度：Auto, 1—85%   
五、监测参数
1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压、驱动压等参数监测。
2.要求可以监测驱动压，定义为：在机械通气中作用在呼吸系统的驱动压力，是平台压与呼气末正压的差。范围：0 ～ 120cmH2O。
[bookmark: _Hlk71626843]3.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、分钟泄漏量、气体泄漏百分比等参数监测。
4.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量、★单位理想体重呼出潮气量。
5.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率。
6.肺力学参数监测：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性、时间常数、总呼吸功、病人呼吸功、机器呼吸功、附加功等参数监测。
7.★实时监测压力-时间曲线形态，并量化为牵张指数Stress Index辅助临床判断与决策。（提供设备说明书或检测报告加盖厂家公章）
8.★实时监测压力/容积环形态，并量化为肺过度膨胀系数C20/C辅助临床判断与决策。（提供设备说明书或检测报告加盖厂家公章）
六、报警参数
1.气道压力：过高/过低报警
2.分钟通气量：过高/过低报警
3.潮气量：过高/过低报警
[bookmark: _Hlk172727663]4.同品牌湿化器，支持高低水位报警
七、系统功能要求
1.具备截屏U盘导出功能，可缓存≥50张屏幕文件。
2.实时气源压力电子显示。
3.具备一体化模块插件箱，便于呼吸机功能升级和扩展；可兼容原装同品牌常用监护模块，支持升级旁流CO2模块和SpO2模块监测，即插即用
4.≥90分钟内置后备可充电锂电池。
5.★吸气阀、呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
[bookmark: _Hlk172727167]6.机器表面具有操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频。（提供机器带可扫描的二维码照片）
[bookmark: _Hlk172727178]7.同品牌湿化器，湿化器有电容触摸屏，便于观察和操作。
8.同品牌湿化器，湿化器既支持非加热管路又支持加热管路。
9.同品牌湿化器，湿化器标配蓝牙。
10.支持显示历史监测参数≥192小时的趋势图、表，系统可以存储≥20000条报警和操作日志记录。
八、信息化功能要求
1.★呼吸机可与同品牌监护仪以及非同品牌输注泵通过无线方式融合显示在中央站界面。
2.具备VGA扩展显示（非HDMI接口），方便日常使用。
3.★支持呼吸机连接中央站后，报警音可设置为0 ，并可在中央站或者手机端或报警手环上查看呼吸机报警，减少 ICU 内噪音。
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