一、设备清单
	序号
	产品名称

	1
	高端彩色多普勒超声诊断系统

	2
	遥测监护

	3
	新生小儿呼吸机

	4
	二氧化碳激光治疗机

	5
	全身药物熏蒸舱（平躺式）

	6
	血管内冲击波治疗设备

	7
	病人监护仪（无创连续心排血量）

	8
	病人监护仪（有创）

	9
	遥测监护（便携式）

	10
	除颤仪

	11
	器械支撑臂（电动支撑臂）

	12
	天轨

	13
	医用控温仪

	14
	过氧化氢空间消毒机

	15
	电动骨组织手术设备（开颅系统）

	16
	输液泵站（六通道）

	17
	输液泵站（四通道）

	18
	病人监护仪（多功能）

	19
	病人监护仪（有创）

	20
	呼吸机





二、设备技术参数及要求
	序号
	产品名称
	技术参数及要求
	备注

	1
	高端彩色多普勒超声诊断系统
	一、设备用途
★本系统为高端全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，重点满足成人及小儿心血管临床检查，同时兼容腹部、妇产、浅表小器官、腔内超声等多学科临床应用。可开展常规二维、M超、彩色多普勒、频谱多普勒、超声造影、心肌力学成像、血管弹性成像等检查，适用于门诊、病房、介入术前评估、术后随访，满足三甲医院心血管亚专科诊断需求。
二、物理规格与主机硬件
1. 整机架构 
1.1★一体化推车式高端超声平台，专用工业级超声主板，非笔记本改造架构；主机与显示器、操作面板集成移动推车，具备制动脚轮、可升降显示器。 
1.2△整机静音散热设计，长时间心血管负荷扫查无过热降频；
2.系统硬件
2.1数字波束形成架构：全数字实时全程动态聚焦 + 动态变迹 + 可变孔径；
2.2★物理通道：≥256（独立物理通道）
2.3A/D：采样精度	≥14bit；
2.4动态范围（可视可调）：≥200dB；
2.5探头接口：≥4 个通用激活接口；
2.6TGC：≥8 段，LGC≥8段；
2.7最大成像深度：≥35cm；
2.8二维最大帧率：小视野≥160fps；心脏30cm/90°相控阵：55≥fps。
3.显示器 ★医用高分辨率彩色液晶触摸屏，屏幕≥23.8英寸，分辨率≥1920×1080；支持角度俯仰、旋转调节；独立医用操作触控面板+物理旋钮按键双操作模式。
4.探头接口 ★有源探头接口≥4个，支持同时接驳4支探头，无需插拔切换；支持宽频、单晶、矩阵相控阵探头。
5.存储与内存 △系统内存≥32GB；内置SSD固态硬盘≥1TB，可存储原始DICOM超声图像；支持外接U盘、移动硬盘、刻录光驱。
6.接口通讯 ★标配DICOM3.0，支持DICOM存储、打印、Worklist、MPPS；千兆网口；HDMI视频输出；USB3.0接口≥4个。
7.供电 AC220V±10％，50Hz；内置不间断后备电源，断电后可维持≥5分钟图像保存与扫查。
三、系统基础成像技术
★1.数字波束形成：全通道数字波束合成技术。 
★2.二维灰阶成像（B 模式，基础图像质量）：二维灰阶动态范围≥180dB；轴向分辨力≤1mm（高频）、≤2mm（低频心脏）；侧向分辨力≤4mm（深部）、≤3mm（浅表）；支持多档空间复合成像（≥9角度）；支持组织谐波成像THI，基波/谐波独立切换；自适应斑点噪声抑制。 
△3.M型超声：标准M、解剖M型、曲线M型；解剖M可任意角度取样，支持同时3条M取样线，用于室壁运动同步评估。
★4.多普勒系统
4.1 彩色多普勒
4.1.1模式：速度图、方差图、方向彩色；取样框偏转 ±20°~±30°；
4.1.2彩色帧率：小框≥110fps；心脏全视野≥15fps；
4.1.3低速血流灵敏度：可检出≤5mm/s 低速血流（微血管）。
4.2 频谱多普勒（PW / HPRF / CW）
4.2.1PW 脉冲多普勒：最大测速≥10 m/s；最低可测血流≤0.3 mm/s；
4.2.2HPRF 高脉冲重复频率：扩展 PW 测速，避免混叠
4.2.3CW 连续波多普勒：≥20–35 m/s；
4.2.4取样容积：1mm–20mm 连续可调，频谱自动包络、自动测量（流速、PI、RI、S/D）；
4.2.5滤波：多级高通 / 低通滤波，抑制壁运动噪声；
4.3 能量多普勒 
4.3.1具备PDI，对低速、低流量血管更敏感，无速度混叠；
△4.4. 组织多普勒TDI：组织速度成像，支持心肌节段速度取样，同步显示多节段心肌运动曲线，为心肌应变提供基础数据源。
四、高级成像技术
模块要求：所有高级成像为主机内置软件，不额外增加独立硬件机箱；授权永久，非按年租赁
（一）心血管高级成像
★1. 二维斑点追踪成像（2D－STI）：心脏斑点追踪定量软件，内置在主机，非离线工作站。
1.1支持左室整体纵向应变 GLS、圆周应变、径向应变；17 节段牛眼图自动生成；
1.2支持右室应变、心房应变分析；自动追踪 + 手动修正内膜边界；应变曲线、应变率曲线同步显示，可导出节段数值。
★2. 自动心功能定量（Auto EF）：一键左室轮廓识别，自动测量 LVEF、EDV、ESV、SV；支持双平面 Simpson 法；可手动修正轮廓，减少人为测量误差。
★3.心脏自动容积定量：自动识别心脏容积数据，一件快速获取四腔心，两腔心、二尖瓣、三尖瓣、主动脉瓣等多种常用切面，实现心脏自动容积定量分析。
★4.全套心功能量化评估：支持心输出量（CO）、每搏量（SV）测算；综合评估心室收缩与舒张整体功能；具备完善右室功能评估体系，可检测 TAPSE、右室面积变化分数 FAC、全面评估右心功能状态。
（三）弹性成像
★1. 实时组织应变弹性成像：适配甲状腺、乳腺、浅表软组织检查，支持二维图像与弹性图双幅实时同步显示；可进行弹性视觉评分，支持 ROI 取样测量弹性应变比值，实现病灶硬度定性及半定量评估。
△2. 血管脉搏波传导速度 PWV：配备专用血管弹性分析模块，可自动测量颈总动脉脉搏波传导速度，评估大动脉僵硬度；支持血管 IMT 内中膜厚度一键自动测量。
3. 弹性成像自带质控提示功能，可有效规避压力干扰伪影，支持弹性动态图像存储及定量报告输出。
★4. 实时剪切波弹性成像 SWE：无需手动加压，可对甲状腺、乳腺、浅表软组织、肝脏等脏器进行硬度定量检测；支持 ROI 多点取样，直接输出杨氏模量（kPa）、剪切波速度（m/s），配备弹性直方图分析功能，实现组织硬度精准定量评估。
五、探头配置明细 
整机标配4支高端宽频探头，全部采用单晶/复合晶体换能器阵列，支持二维、谐波、多普勒独立变频技术，每支探头独立变频≥3档，兼容基波+组织谐波成像，具体配置明细如下：
★1. 心脏相控阵探头（成人心脏主探头）
采用高端相控阵阵列设计，阵元≥512，带宽1.5–4.5MHz，超大扇角≥90°，穿透深度≥25cm；配备高帧频成像性能，可适配快速心率患者清晰成像。搭载单晶/复合材料阵元，原生支持TDI组织多普勒、二维斑点追踪、心脏三维容积数据采集，无需专属矩阵探头即可完成软件三维重建，满足成人心脏全套高端定量及成像检查需求。
★2. 腹部宽频凸阵探头
采用大孔径凸阵阵列设计，≥192，带宽1.2-6.0MHz，扫描角度≥70°；依托宽频变频及组织谐波成像技术，成像穿透力强、分辨率高，原生支持腹部超声造影功能，适用于肝、胆、胰、脾、肾、腹腔脏器全身常规及高端造影扫查。
★3. 浅表高频线阵探头
高密度线阵阵列设计，≥256，带宽3.0-15.0MHz，变频档位丰富、成像细腻度极高；支持实时应变弹性、剪切波弹性成像、颈动脉IMT自动测量等高端功能，适配甲状腺、乳腺、肌肉骨骼、颈动脉及全身浅表软组织精细扫查与定量评估。
★4. 妇科腔内经阴道探头
4.1宽频腔内凸阵设计，带宽3–11MHz，采用微型精细化探头头端，贴合腔内扫查解剖特点；支持女性妇科腔内常规检查，兼容超声造影成像，满足妇科疾病精细化诊断需求。
4.2整机探头通用质保要求：设备整机质保≥5年，所有配置探头质保≥5年，投标时可提供厂家官方原厂质保承诺函，保障设备长期稳定使用。
六、测量、分析与报告系统
[bookmark: _GoBack]★1.内置全身测量包：搭载全身多部位智能测量体系，涵盖心脏全套、血管、腹部、小器官、小儿、急诊重症专用智能测量功能，提升测量精准度与工作效率。
（1）心脏自动测量包（成人心脏高级定量包）
① 2D自动心功能包（Auto EF / ACT自动心内膜描迹）：可自动测量左室舒张末期容积EDV、收缩末期容积ESV、EF射血分数、室壁厚度、左房容积等核心参数。采集带ECG同步的心动图四腔、两腔标准切面后，一键启动AI智能分析，自动识别心动周期、描记左室心内膜边界，依托双平面Simpson法自动测算射血分数；支持人工核对、局部手动修正描迹轮廓，可自动输出全套心功能参数及室壁运动分析结果。
② 心肌应变自动测量包：采用高精度斑点追踪技术，支持左室整体纵向应变GLS、右室应变、左房应变自动测量。采集标准二维心脏动态图像后，AI自动识别心肌感兴趣区，逐帧精准追踪心肌斑点运动轨迹，自动生成应变曲线、17节段牛眼图，输出心肌峰值应变等全套定量数据。
③ 多普勒自动测量包（Cardiac Auto Doppler）：支持二尖瓣E/A、e’、主动脉瓣、肺动脉瓣、三尖瓣反流TR峰值流速、VTI速度时间积分等参数自动测算。可自动追踪多普勒频谱包络，智能识别峰值、平均流速及速度时间积分，无需手动描迹，实现心脏多普勒参数全自动量化分析。
（2）血管自动测量包
① 颈动脉IMT内中膜自动测量包（Auto-IMT）：可自动测量颈动脉内中膜厚度IMT、斑块厚度、斑块面积。冻结颈动脉标准长轴切面后，AI自动识别血管前后壁边界、选取感兴趣区，多点采样计算平均值，精准标记斑块位置及范围，实现血管结构全自动定量评估。
② 血管测量包：可智能识别血管动力学参数，适配全身外周血管检查。
（3）腹部测量包（Auto Measure Abdomen）：支持肝、双肾、脾脏、胆囊、胰腺等腹部脏器的径线、周长、体积全自动测量；适配腹部常规筛查及量化诊断需求。
（4）小器官/专科测量包
① 甲状腺测量包：实现甲状腺结节及腺体的标准化评估。
② 乳腺测量包：可测量乳腺结节大小、面积等量化参数，规范乳腺病灶诊断流程。
★2. 心脏专用报告模板库：包含成人心脏、小儿心脏、心肌应变、超声造影等专项标准化报告模板；报告支持图文混排，可自由插入静态截图、动态cine缩略图，支持医师自定义模板编辑、调整排版及参数展示方式，适配各类心脏检查报告输出需求。
△3. 多维度定量数据科研导出功能：心肌应变、TIC时间强度曲线、全套心功能等定量数值可导出CSV格式文件，便于临床科研数据统计分析；DICOM格式文件可完整导出所有原始定量参数，绝非仅导出影像图片，保障数据完整性与溯源性。
4. 系统支持检查报告PDF格式一键导出，可无缝对接院内HIS／LIS系统，实现检查数据互联互通；支持自定义测量快捷键设置，简化医师操作步骤，提升临床检查工作效率。
七、系统技术要求、安全、质控、售后
★1.符合国家医疗器械注册证，二类／三类注册，提供注册证、附页，投标时提供扫描件；设备及探头注册证在有效期内。
△2.内置设备质控程序：灰阶一致性、多普勒质控、探头性能自检，满足医院设备科日常质控与计量要求。
★3.售后：原厂工程师上门安装调试、培训；整机免费保修≥5年；7×24小时远程支持；故障响应：市区4小时内响应，24小时内上门；每年≥1次免费预防性维护、性能校准。
1.培训：提供院内理论+上机实操心血管专项培训，含斑点
追踪、三维心功能操作培训；提供操作手册、维修手册电子版。 
软件终身免费升级基础版本；高级功能模块授权永久有
效，无年费。
八、配置备注
本项目采购含主机＋4支探头＋全部上述高级软件模块、安装、培训、质保。 技术参数为性能最低要求，投标人所投产品所有★条款必须全部满足，不满足按无效投标处理；△为重要加分项；投标人需逐条应答，提供技术证明材料（彩页、注册证、原厂说明、技术白皮书或第三方出具有效检测报告等），所有技术参数和偏离表需厂家认可盖章。 
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	遥测监护
	1.投标产品通过中国国家食品药品监督管理局II类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。
2.主机支持心电，血氧以及连续无创血压测量可以实现无创血压的每搏监测，重量＜260g，标配挂包，便于病人随身携带。
3★防水防尘等级符合IP67要求。
4.满足1.5米跌落测试要求。
5.显示屏幕尺寸＞3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。
6.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。
7.提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。
8.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。
9.★支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
10.★具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。
11.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。
12.可接入科室当前遥测系统，方便集中观察。
13★具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。
14★中央站软件可导出数据进行动态心电、动态血压分析。
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	新生小儿呼吸机
	1.适用范围：适用于新生儿（含早产儿）和30kg以下的儿童；
2.≥8.0英寸触摸显示屏；
3.▲监测参数：压力（气道峰压、平均压、呼末正压）、氧浓度、流量、自主呼吸频率；
4.内置氧传感器。正常通气时可进行氧浓度在线校准，校准时不影响正常通气；
5.▲通气模式：NCPAP，NIPPV，SNIPPV，HFNC（高流量）；
6.内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%
7.NCPAP模式：
7.1.气道压力：1.0cmH2O-15cmH2O；
7.2.窒息唤醒压力：2.0cmH2O-30cmH2O；
7.3.NIPPV/SNIPPV模式：
7.4.吸气压力：2.0cmH2O-30cmH2O ；
7.5.呼末正压PEEP：1.0cmH2O-15cmH2O；
8.▲双水平正压通气模式，高压水平，低压水平，吸气时间；
9.高压水平设置范围：2.0cmH2O-30cmH2O。低压水平设置范围：1.0cmH2O-15cmH2O；
10.▲气道压力监测范围：-20cmH2O～120cmH2O；
11.▲呼吸频率监测范围：0/min～250/min；
12.具有窒息唤醒；
13.▲HFNC模式：HFNC模式具有压力监测功能，流量范围0.5L/min起，最高流量≥20L/min可调；
14.提供快氧通气功能：最长时间120s，增氧浓度22%-100% 连续可调；
15.具备自动泄漏补偿功能；
16.报警：具有手动/自动设置报警上下限功能；
17.应具有日志功能、趋势图和趋势表功能，并支持存储和导出功能，提供系统自检功能；
18.内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时；
19.提供手动通气功能，具备单点手动通气触发功能；
20.呼吸监测：不需要额外传感器即可测量自主呼吸频率；
21.支持血氧实时监测患儿的SPO2，还具有氧合参数监测功能，包括氧饱和度指数、血氧饱和度/吸入氧浓度、氧浓度与平均压乘积的监测，评估患儿的氧合状态；
22.图形显示：压力-时间曲线，流量柱状图显示流量；
23.支持血氧功能；
24.应具有湿化器外挂导轨、吊臂/水袋支架安装座、空压机安装底盘。
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	二氧化碳激光治疗机
	▲1、激光器类型:金属封装射频激励的CO激光器(提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明);
2、激光波长:10600nm士10nm;
3、至少配备以下治疗手具，已获国家食品药品监督管理局注册审批:
1)具有360°反射锥治疗手具，光斑中心距1.2-2.6mm可调，输出方向可以90°为单位任意组合;
2)具有直向出光手具，光斑中心距1.2~2.6mm可调;
3)可适配扩张器手具至少具备23mm直径尺寸规格;
▲4、最小脉冲宽度:≤0.1ms,脉宽可调(提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明);
5、传输方式:≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式;
6、激光器发射模式:至少包含连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲;
▲7、输出功率:1W~30W可调，最小功率1W(提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明);
▲8、脉冲重复频率:1Hz~3000Hz可调;(提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明)
9、扫描图形:包含正方形、长方形、圆形、椭圆形、三角形、空心圆形、正六边形、六边形、直线形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调);
10、扫描方式:离散、有序、隔点加重及重复次数可选;
11、手具焦距:至少F=100mm，F=50mm;
12、最大扫描面积:≥20mmX20mm，图形大小可调;
▲13、扫描密度:0.3~2.6mm可调;(提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明):
瞄准光系统:≥630nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调:
冷却方式:风冷冷却系统，配有智能静音模式；
控制系统:三9.7英寸彩色触摸屏，具有参数修正功能及升级接口、设备治疗参数存储记忆、故障语言显示声音提示、密码设置等多种功能(提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明);
17、安全保护功能:激光器具有光闸保护功能，脚踏开关具有智能脚踏识别功能(提供产品说明书或产品彩页或检测报告证明);
18、开机自检:具有激光功率监测功能;
19、输入电源:AC220V/50Hz，5A，输入功率600VA;
20、使用年限:≥10年(提供产品说明书或设备铭牌证明);
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	全身药物熏蒸舱（平躺式）
	1.★治疗方式：露头式全身熏蒸，患者可进行全身熏蒸，气流柔和，循环转动可对人体各关节进行熏蒸，效果显著；
2.正常工作条件：电源：AC 220V±22V；50Hz±1Hz,环境温度：5℃～40℃； 
3.熏蒸床温度：治疗温度：室温～45℃内可调；
4.熏蒸时间：熏蒸床治疗时间可在 0～99min 内设定，治疗时间达到设定值时，蜂鸣器发出声音提示，自动停止工作；
5.功能与显示：熏蒸床采用微电脑控制，数码管显示，治疗状态时可显示舱内温度、剩余治疗时间；具有自动定时、自动控温、自动漏电保护、自动防干烧功能，配有治疗结束提示音；  
6.★安全保护功能： 
6.1 熏蒸床具有两路独立的超温保护装置，当实时温度超过设定温度时，第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成皮肤温度升高至 50℃时，第二路保护装置应立即切断电源； 
6.2熏蒸床的治疗舱装有升起助力气弹簧，治疗舱可由患者自行打开；
9. 最大承载：≥135kg；
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	血管内冲击波治疗设备
	1.★功能：血管内冲击波治疗设备控制输出设定高电压脉冲，通过连接导线传向应用端一次性使用冠脉血管内冲击波导管的末端球囊内的正负放电电极上，放电孔的正负极通过液电效应将高电压脉冲的电能量转化为机械能量，产生冲击波，达到震碎血管钙化目的。
2.★性能：冲击波遇到具有阻抗差异或声学不匹配的组织 (即钙化斑块) 会发生局部震爆现象，把传导界面的固态物质震裂；在液体或者软组织中继续传播并逐渐衰减，对软组织不产生伤害作用，即具有组织选择性。应用在血管内软化钙化斑块时，既体现在冲击波可以穿过柔软的血管组织，选择性地使血管壁内膜和中膜层的钙化 破裂，达到软化血管的治疗目的，恢复血管顺应性的治疗效果。
3.额定供电电压：220VAC±10%  50Hz；
4.发射器数量：2 个；
5.输出电压：3000V；
6.脉冲频率：1Hz；
7.脉冲持续时间：0.5~1μS；
8.连续的最大数量脉冲 (1个周期)：单根冠脉导管支持≥100次脉冲释放，连续的最大数量脉冲(1个周期):10 个脉冲；
9.最短周期暂停时间：10秒；
10.电池：可充电锂电池，完全充满的电池容量为≥12 个患者病例；
11.诊断程序：内置测试和监视器被设计为检测和提示 IVL 治疗仪内的指定故障。IVL 治疗仪被设计为在检测到故障的情况下中断治疗输送；
12.连接器（连接器电缆）：连接导线F带有互锁结构；
13.显示方式：彩色数字显示；
14.控制方式：至少包含手动控制激发在内的两种激发方式，供临床医师自由选择；
15.自检系统：设备开机后启动系统自检功能，无需提前开机预热，开机10s内完成系统自检，进入操作主菜单界面；
16.★工作界面显示：设备处于工作状态时，需具备一定的参数显示功能，可直接显示的参数内容包括但不限于：适配耗材剩余治疗次数、设备电量、适配耗材规格型号等信息；若设备出现工作故障，存在工作指示灯给予信息提示；
17.★具备压力监测功能，主机可实时监测球囊压力，一旦压力异常则停止脉冲释放，并显示相应提示信息；
18.★适配治疗耗材：本设备在临床使用过程中，需与一次性使用冠脉血管内冲击波导管联合使用，可兼容的导管长度范围为可兼容的导管长度范围为≥12cm；
19.适配治疗耗材：因病变治疗的特殊性，投标产品需保障其适配耗材爆破压≥14atm，保障术中患者安全；
20.工作模式：可连续及单独激发；
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	病人监护仪（无创连续）心排血量）
	1.★NMPA 三类注册证，可用于成人、儿童和新生儿的监护；
2.测量参数：esCCO，esCCI，SI，SVI， HR、Resp、SpO2、NIBP、2通道Temp、IBP；
3.屏幕规格：≥10.4英寸，触摸屏，采用二级操作菜单；
4.★无创心排量检测功能：
4.1.支持连续监测患者心排量及各项指标；
4.2.无需特殊耗材；
5.心电监护要求：
5.1.支持3芯或6芯心电导联线，可同屏显示8通道心电图；
5.2.频率响应0.05~150Hz；
5.2.可同时分析≥2通道心律失常；
5.4.标配心律失常分析种类：≥24种，可分析房颤（AF）；
5.5.可分析QTc、QRSd、ST、VPC等相关心电参数并有响应报警设置；
6.SpO2监护要求：
6.1.可测量并显示PR、PI、SQI（信号质量指数）等参数；
[bookmark: OLE_LINK1]6.2.标配分体式血氧电缆及血氧探头，血氧探头可水洗消毒，防水等级≧IPX6；
7.NIBP测量方法：降压法和升压法；
8.Temp监护要求：标配双通道体温监测，可显示双体温差值；
9.有创血压监护要求：
9.1.标配接口可支持同时测量双通道有创血压；
9.2.可测量PPV、SPV等参数，提示机械通气患者的容量情况；
10.数据存储：
10.1.标配≥100小时波形全息回顾；
10.2.标配≥100小时趋势图、趋势列表、NIBP列表，报警列表、心律失常列表、OCRG视图等；
11.电池：标配锂电池，续航工作时间≥6小时；
12.可升级视频输出接口、ECG/BP信号输出接口、RS-232串口、报警输出接口；
13.标配内置式热敏记录器，也支持网络打印机进行数据打印；
14.标配网络接口，支持连接同品牌的中央监护系统，也可支持以HL7方式接入第三方临床信息系统；
15.标配把手，无风扇设计，防水等级≥IPX1；
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	病人监护仪（有创）
	一、病人监护仪技术参数：
1.≥12英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率为1280×800像素，≥10通道波形显示;
2.具有光传感器，根据环境光自动调节屏幕亮度功能；
3.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池;
4.支持中文手写输入；
5.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温、IBP等基础参数，可升级ETCO2等参数模块;
6.标配3/5导心电，支持升级6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能；
7.▲支持直流偏置电压≥±800mv，系统噪声≤25μv；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
8.▲监护模式下共模抑制能力＞106dB；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
9.支持升级Glasgow12导静息心电分析，适用于成人、小儿和新生儿；
10.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；
11.支持≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等；
12.具有ST段分析和STView功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血，测量范围-2.5mV-+2.5mV；
13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值，测量范围：200ms-800ms；
14.▲支持升级心率变异性分析功能，可测量RR间期的均值、全部窦性心博RR间期的标准差、全部相邻RR间期长度之差的均方根等，反映心脏自主神经系统情况；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
15.血氧测量范围为0%-100%；在70%-100%范围内，成人/儿童测量精度为±2%（非运动状态下），新生儿为±3%（非运动状态）；
16.▲支持升级Masimo血氧，可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
17.无创血压测量范围：
成人：收缩压25mmHg-290mmHg，舒张压10mmHg-250mmHg，平均压15mmHg-260mmHg；
小儿：收缩压25mmHg-240mmHg，舒张压15mmHg-200mmHg，平均压15mmHg-215mmHg；
新生儿：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压10mmHg-115mmHg，平均压15mmHg-125mmHg；
18.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；
19.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；
20.体温：具有双通道体温监测，应支持CY和YSI两种体温探头类型；
21.具有多种界面显示标准、大字体、动态趋势、呼吸氧合、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、ECG12导（选配）、PAWP（选配）、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等；
22.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；
23.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示；
24.计算功能：具有药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；
25.本机可支持≥240小时趋势图/表、≥3500组NIBP列表、≥2500组报警事件数据的存储和回顾；
26.具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息；
27.▲支持升级SepsisSight脓毒症筛查；（提供产品使用说明书或第三方检验机构出具的检验报告证明）
28.临床辅助决策功能：GCS格拉斯哥昏迷评分（选配）、EWS早期预警评分、CCHD筛查（选配）等;
29.▲需配备中央监护系统；
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	遥测监护（便携式）
	1.▲投标产品通过中国国家食品药品监督管理局Ш类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。
2.▲主机支持心电、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，整体尺寸不超过76*136*30mm，重量＜360g，标配挂包，便于病人随身携带。
3.★防水防尘等级符合IP44要求。
4.满足1.5米跌落测试要求。
5.显示屏幕尺寸≥3.5英寸，分辨率不小于480*320，且支持触摸屏。
6.具有自动息屏功能，支持用户自定义时间，在无操作时进入具低功耗模式。
7.提供3/5导心电监护，支持升级6/12导心电监护。
8.具有多导心电监护算法，良好的抗干扰性能。
9.支持心律失常分析、ST分析、QT分析等临床辅助功能。
10.★主机支持袖带血压测量，典型测量时间≤20秒。
11.★支持升级连续无创血压测量，可以实现无创血压的每搏监测。
12.★具备电池充电站，方便临床进行统一的电池管理。
13.具有一键实现呼叫护士功能，支持对病人远程监护，并具呼叫病人功能，保证监护安全。
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	除颤仪
	一、主机参数
1. 重量： ≤4.2kg ( 标配，含电池）。
2.彩色显示屏≥6.5 英寸，高亮度背光，支持波形冻结，可显示≥4 通道监护波形，屏幕便于急救环境观察。
3.提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
4.支持中文操作界面。
5.屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
6.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、 自动体外除颤（ AED）功能，AED 功能适用于29天以上人群。
7.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
8.★手动除颤支持同步、异步复律；能量档位≥12 档，最大除颤能量≥300J；主机端可完成能量选择。
9.可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择： 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50J。
10.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
11.支持单人完成除颤全套抢救操作；设备本体可完成能量选择，电极板支持放电操作。
12.AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能。
13.开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s,符合临床使用。
14.★除颤充电迅速，充电至200J≤4s。
15.除颤后心电基线恢复时间≤3s。
16.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
17.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
18.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。
19.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式,具备降速起搏功能;
20.可选配CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈;
21.可选配心肺复苏质量评估指数功能;
22.提供CPR 按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR 传感器自动检测按 压干扰并实时滤波，减少按压中断。
23.抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上 传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。
24.支持培训模式,包含CPR 操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统,支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。
25.心电、监护波形支持多档走速，满足临床记录、阅图需求。
26.具备多种心律失常智能分析功能，满足临床急救心律失常识别。
27.支持ST和QT实时分析。
28.标配电池，电池容量满足临床急救多次除颤抢救使用，电池环保。
29.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。
30.提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注CE(MDR)认证。
31.脉率范围：20-300bpm。
32.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg(成人)、25-240mmHg(小儿)、25-140mmHg( 新生儿),舒张压测量范围：10-250mmHg (成人)、10-200mmHg(小儿),10-115mmHg(新生儿)。
33.可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。
34.支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。
35.支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。
36.支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
37.标配电池，电池容量满足临床急救多次除颤抢救使用，电池环保。
38.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
39.配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤 记录，单次波形记录时间最大不小于30s ，支持连续波形记录。
40.可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
41.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检(含监护模块和治疗模块),支持定期自动大能量自检(最大放电能量)。
42.支持设备状态指示灯用户检测。
43.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
44.支持自检放电能量精度显示和打印。
45.可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。
46.★具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
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	器械支撑臂（电动支撑臂）
	★1.夹头构件：开放式器械夹头（适配 3mm、5mm、10mm 和 20mm 外径器械）和环抱式器械夹头（适配 3mm、5mm 和 10mm 外径器械）(不伤镜子) ；
2.材质角度：蛇形多关节金属臂，多角度多方向固定，达到无菌区任意角度；
3.关节长度：金属臂总长度≥1000mm ；
4.承重力：最小承重≥30N ；
5.动力源：电能驱动，220V,50Hz 电源电压； 
6.锁紧时间：最长锁紧时间≤3S ；
7.夹持卡扣灭菌：高温高压；
8.安装位置：台车或者手术床边轨（兼容 21.5‑36mm）； 
9.机械臂组成：机械臂由多个蛇形关节组成；
10.断电保护：断电保护机制，切断电源后，机械臂保持断电前的状态；
11.升级支持：设备具有不同的安装形式，支持手术床安装和移动安装。支持精细化调整手术器械的能力；
	

	12
	天轨
	功能要求：用于无法站立行走人士的转运，便于在房间内各功能区域的往来；作为减重步行训练设备，帮助患者进行下肢康复训练。
1移位主机
1.1安全承重≥300kg。（提供第三方证明文件）
1.2主机重量≤14kg。
1.3内置磷酸铁锂电池，电压25.6V，电池容量≤3.5Ah，配有待机电量保护功能，待机时不耗电。
1.4充电系统
1.4.1 手控器墙式充电：手控器即是充电接头，通过磁吸定位，可盲操，稳定牢固。
1.4.2供电管理：通过声光形式和LED屏幕显示反馈供电状况。
1.5升降带长度≥2100mm。
1.6充满电后提升80kg（1米行程）重量物体次数≥100次。
1.7提升速度：满负载≥23mm/sec，空载≥50mm/sec。
1.8移位主机拥有两向模式：垂直电动升降，人工控制平移。
★1.9移位主机配有滑轮模块，每组包含个滚动轮和平衡轮，共≥8个轮子，保证主机移动和过弯的顺滑性，稳定性。（提供证明文件）
1.10安全功能：低电量声光报警、紧急启动功能（手控器失灵时）、紧急停止功能、紧急手动下降功能、超负荷报警功能、安全启动（无负载下无法上升）。
1.11 手控器：LED液晶显示手控器，可显示电池电量，主机状态等信息。
★1.12 主机内置称重模块，测量患者体重，精度≤0.1kg。（提供证明文件）
▲1.13主机内置无线数据传输模块，可按需求与信息中心进行数据交互。
2轨道系统
2.1材质：铝合金镀锌钢材质，外部抛光静电雾化沉积工艺喷漆，防水性能出色。
2.2轨道尺寸
2.2.1标准轨道：高度≤67mm，节省空间高度。
2.2.2完整轨道长度≥6100mm，可裁切成任意长度拼接。
2.3 轨道固定件间隔1m，安全承重≥500kg；轨道固定件间隔2m，安全承重≥200kg。
3吊架
3.1可兼容多种类型吊架：二点式吊架、四爪型躺式吊架、手动四点式吊架、电动四点式吊架，供不同应用场景选择使用。
3.2可拆卸二点式吊架：同时适用于护理转运和康复步行训练，快速拆卸式设计，可徒手免工具拆卸。
4吊衣
4.1兼容四种以上类型种类，五种以上吊衣尺寸，满足不同场地环境需求。
4.1.1步行训练吊衣：高强度纤维材质，人体工程学设计，固定于胸部与跨部，承托使用者重量，可用于康复患者减重步行训练。
	

	13
	医用控温仪
	1.设备用途：用于医疗机构高热患者物理降温和低温患者物理升温以及需要保持体温的患者；
2.★控温方式：半导体或压缩机制冷，制冷/制热双重功能，降温/升温速度快；
3.输出结构：四路输出，可同时连接4个控温配件或单独连接1个/2个/3个控温配件；
4.显示方式：显示方式：7寸全智能化彩色显示屏，中文菜单操作，清晰直观；
5.★循环水温度设置范围： 降温4~25℃，升温30~40℃；连续可调，步进0.5℃；控温精度±1℃。；
6.★体温设置范围：30~40℃，连续可调，步进0.1℃。体温传感器监测精度：≤±0.2℃。
7.体温传感器（腋温/肛温）监测范围：25℃～43℃;
8.循环液体温度超过42℃或者低于4℃时，设备停止工作，并具有提示音；
9.仪器具有传感器脱落报警功能；
10.仪器具有缺水报警功能；
11.水路接头：带自锁，插拔快速，防止液体外流喷溅；
12.密封性：控温毯循环管路密封良好，无泄漏现象；
13.控温毯（冰毯冰帽）采用聚氨酯TPU材料，柔软耐折易清洗；
14.设备通过最新国家标准GB9706.1-2020检测（提供注册检测报告）；
15.产品使用寿命≥10年。（提供产品铭牌或注册检测报告）；
16.基本配置：主机1台，控温毯 2套，控温帽2套，体温传感器4条；
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	过氧化氢空间消毒机
	1.工作条件：环境温度：≥5°C，相对湿度：≤95%；
2.工作电压： 220V  50Hz；
3.输入功率：≤1000W；
4.适用范围：≥150 m3；
5.★工作方式:可将过氧化氢溶液向周围无死角喷出后，快速均匀的扩散并完成消毒；（非单一方向的喷射消毒方式）
6.★消毒效果:消毒效果:白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%（提供权威机构检测报告）；
7.★物表模拟消毒试验：金黄色葡萄球菌杀灭对数值均＞3，大肠杆菌杀灭对数值均＞3；（并提供权威机构检测报告）
8.★物表模拟消毒试验：枯草杆菌黑色变种芽孢杀灭对数值均＞3，嗜热脂肪肝菌芽孢杀灭对数值均＞3；（并提供权威机构检测报告）
9.★设备适用H2O2溶液浓度：（7±1）%浓度下，设备对空气消毒和物表消毒的消毒效果报告；（提供权威机构检测报告）
10.具有储液罐；
11.单次工作消毒剂用量3 ~13mL/m3；
12.★设备可自动计算消毒液用量，只需输入消毒体积和单位体积用量，设备即可启动消毒；
13.★设备雾化颗粒≤5 um，可满足空间内不同远近高低的所有位置的全方位彻底消毒；
14.具备过氧化氢解析功能，残留物少，过氧化氢最终分解产物为水蒸气与氧气，没有毒副产品；
15.声光报警提示：工作状态异常提醒；
16.操控显示方式：操作界面采用全触摸式液晶显示屏；可室外进行无线遥控；
17.产品外观:手持式设计，设备轻便易转移，外壳采用耐腐蚀材质，方便清洁灭菌；
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	电动骨组织手术设备（开颅系统）
	1.主机系统
（1）输入电压：≥220V，输入功率≥100VA，50Hz;
（2）控制方式：采用微电脑控制系统;
（3）功能要求：具备实时转速显示与调节功能；具备手柄连接、脚踏控制等外部设备的状态监测或故障提示功能;
（4）性能要求：主机输出应能稳定驱动所有配套手柄，并满足其性能要求;
2.脚踏开关
（1）线缆长度：≥3米;
（2）控制方式：应支持无级调速功能;
（3）防护等级：防水等级≥IPX8;
（4）结构设计：底座应稳固，具备防滑、防侧翻特性，材质坚固耐用;
3.★通用磨钻手柄
（1）最高转速：≥ 50000 r/min;
（2）输出功率：≥100w , 最高热平衡温度≤40℃;
（3）灭菌方式：必须支持高温高压灭菌（需提供证明材料）;
（4）冷却设计：内注水设计有效的冷却机制以确保长时间连续使用时手柄表面温度处于安全范围，避免对医护人员造成不适或烫伤;
4.开颅钻手柄
（1）设计类型：枪式或笔式人体工学设计，操作灵活，手感舒适;
（2）材料与灭菌：主体材料应耐腐蚀，必须支持高温高压灭菌;
（3）输出性能：最大输出扭矩≥500mNm;
5.开颅钻头
（1）★安全结构设计：采用断刃设计，三个螺旋离合分离结构。钻透自停，利于形成骨垫，以防止误伤硬脑膜，安全性高;
（2）规格：应提供多种常用规格尺寸可选;
（3）灭菌方式：必须支持高温高压灭菌;
6.颅骨铣刀
（1）设计：铣刀为一体化设计，不可拆卸，没有配件维护成本，通体增加黑色耐磨涂层，不沾骨屑，好清洁;
（2）冷却设计：必须具备有效的内冷却或外冷却结构，能对工作部位进行有效降温，保障手术安全;
（3）★刀头性能：刀头设计为螺旋三刃设计，刃型为切削刃,应保证切削锋利、效率高。空载转速应能满足高效铣削颅骨的要求;
7.限深钻头
（1）限深功能：必须具有精确、可靠的深度限制结构，限深范围4mm-8mm。
（2）规格：直径规格1.2mm～2.0mm可选。
（3）转速：转速≥58000r/min 。
8.增速磨头
（1）设计：一体化弯曲设计，手术操作视野好，不可拆卸，没有配件维护成本，具有内注水结构，可以有效冷却工作位置，确保长时间工作时磨头端部温度可控。保证手术安全；
（2）性能：工作最高转速≥100000r/min（1:2增速传动），刀杆通体增加黑色耐磨涂层，不沾骨屑，好清洁（镜下手术防止反光）；
（3）热管理：刀具系统在额定工况下长时间运行，其外部可接触部分的温升应被有效控制，确保不会对周围组织造成热损伤（投标方需提供相关技术说明或测试数据）；
9.动力骨刀：刀杆直径≤5mm，内注水设计，刀头齿部长度≥8mm，刀头前后往复运动，转速≥50000r/min ；
10.环形骨刀：刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，环形刀刃，前端有齿，刃部直径≥5mm，刀头往复运动转速≥50000r/min；
11.摆动型动力骨刀：刀杆直径≤7mm，长度≥100mm，扁平刀刃，前端有齿，刃部直径≥6mm，刀头往复运动转速≥50000r/min；
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	输液泵站（六通道）
	1.单套配置要求
★1.1一拖六（1输5注），配原厂设备输液台车；
★1.2产品需通过NMPA三类注册证；
2.1.输液信息采集系统：
2.1.1.模块化设计，组合单元、注射泵、输液泵之间自由方便组合；
2.1.2.多通道组合功能：输注工作站能支持1至16台泵的通道组合；
2.1.3.可支持多通道输注工作站之间通讯，最多支持≥32台泵的通道组合通讯；
2.1.4.可实现工作站级联输注、支持级联功能，且组合单元中的泵可进行级联输注；
2.1.5.支持槽位识别功能，可准确定位组合单元中泵的槽位号；
2.1.6.支持选配有线和 Wi-Fi联网功能；
2.1.7防尘/防液体保护等级：IP44以上
2.2.注射泵：
▲2.2.1.自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器;
▲2.2.2.支持≥9种输液模式：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、微量模式、TIVA模式;
2.2.3.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度;
▲2.2.4.速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01 ml/h递增；
▲2.2.5.注射精度：≤±1.8%;
2.2.6.阻塞压力检测最低50mmHg,阻塞级别≥15档;
2.2.7.≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏;
2.2.8.防尘防水等级：IP44;
2.2.9.可存储至少5000种药物;
2.2.10.支持至少10种药物分类;
2.2.11.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索;
2.2.12.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少10种颜色标识药物;
2.2.13. 屏幕亮度支持多级可调;
2.2.14.能够存储、回放≥3500组历史信息记录;
2.2.15.通讯方式：可以通过无线网络与外部设备进行数据对接;
2.2.16.配备USB接口，接口配有防水盖，防止药物液体流入;
2.2.17.重量：≤1.7Kg（含锂电池）;
2.2.18.锂电池续航时间：≥15小时;
2.3.输液泵：
▲2.3.1.支持≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式,具备联机功能;
2.3.2.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度;
▲2.3.3.流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ;
▲2.3.4.输液精度：≤±4.5%;
2.3.5.KVO速度:0.01-5.0mL/h可调;
2.3.6.阻塞压力检测最低50mmHg,阻塞级别≥15档;
2.3.7.支持对患者进行静脉药液、血液输注。同时可与肠内营养输液管路配合使用，为患者胃肠道输注营养液;
2.3.8.支持上阻塞报警;
2.3.9.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏;
▲2.3.10.气泡检测：支持双重气泡检测，包括单个气泡和累积气泡，最小检测气泡大小15ul;
2.3.11.防尘防水等级：IP44;
▲2.3.12.报警：空瓶、累计气泡、系统故障、KVO完成等;
2.3.13.可存储至少5000种药物;
2.3.14.支持至少10种药物分类;
2.3.15.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索;
2.3.16.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少 10 种颜色标识药物;
2.3.17.支持药物纠错功能;
2.3.18.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调;
2.3.19.屏幕亮度支持多级可调;
2.3.20.能够存储、回放≥3500组历史信息记录;
2.3.21.可以通过无线网络与外部设备进行数据对接;
2.3.22.配备USB接口，接口配有防水盖，防止药物液体流入;
2.3.23.重量：≤1.7Kg（含锂电池）;
2.3.24.锂电池续航时间：≥15小时;
	

	17
	输液泵站（四通道）
	1.单套配置要求
★1.1一拖四（1输3注），配原厂设备输液台车；
★1.2产品需通过NMPA三类注册证；
2.1.输液信息采集系统：
2.1.1.模块化设计，组合单元、注射泵、输液泵之间自由方便组合；
2.1.2.多通道组合功能：输注工作站能支持1至16台泵的通道组合；
2.1.3.可支持多通道输注工作站之间通讯，最多支持≥32台泵的通道组合通讯；
2.1.4.可实现工作站级联输注、支持级联功能，且组合单元中的泵可进行级联输注；
2.1.5.支持槽位识别功能，可准确定位组合单元中泵的槽位号；
2.1.6.支持选配有线和 Wi-Fi联网功能；
2.1.7防尘/防液体保护等级：IP44以上；
2.2.注射泵：
▲2.2.1.自动识别注射器：规格为1ml、2ml、3ml、5ml、10（12）ml、20 ml、30 ml、50（60） ml所有符合标准的注射器;
▲2.2.2.支持≥9种输液模式：速度模式、体重模式、时间模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、 间歇模式、微量模式、TIVA模式;
2.2.3.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度;
▲2.2.4.速率范围：0.01-2300ml/h，以0.01 ml/h递增；
▲2.2.5.注射精度：≤±1.8%;
2.2.6.阻塞压力检测最低50mmHg,阻塞级别≥15档;
2.2.7.≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏;
2.2.8.防尘防水等级：IP44;
2.2.9.可存储至少5000种药物;
2.2.10.支持至少10种药物分类;
2.2.11.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索;
2.2.12.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少10种颜色标识药物;
2.2.13. 屏幕亮度支持多级可调;
2.2.14.能够存储、回放≥3500组历史信息记录;
2.2.15.通讯方式：可以通过无线网络与外部设备进行数据对接;
2.2.16.配备USB接口，接口配有防水盖，防止药物液体流入;
2.2.17.重量：≤1.7Kg（含锂电池）;
2.2.18.锂电池续航时间：≥15小时;
2.3.输液泵：
▲2.3.1.支持≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式,具备联机功能;
2.3.2.支持体重选择㎡单位，由体表面积计算剂量速度;
▲2.3.3.流速范围：0.10-2300.0mL/h, 最小增量为0.01mL/h ;
▲2.3.4.输液精度：≤±4.5%;
2.3.5.KVO速度:0.01-5.0mL/h可调;
2.3.6.阻塞压力检测最低50mmHg,阻塞级别≥15档;
2.3.7.支持对患者进行静脉药液、血液输注。同时可与肠内营养输液管路配合使用，为患者胃肠道输注营养液;
2.3.8.支持上阻塞报警;
2.3.9.≥3.5英寸彩色显示屏，电容触摸屏;
▲2.3.10.气泡检测：支持双重气泡检测，包括单个气泡和累积气泡，最小检测气泡大小15ul;
2.3.11.防尘防水等级：IP44;
▲2.3.12.报警：空瓶、累计气泡、系统故障、KVO完成等;
2.3.13.可存储至少5000种药物;
2.3.14.支持至少10种药物分类;
2.3.15.主界面可显示输注药物的中文名字，并支持中文药物检索;
2.3.16.严格参照中国行业标准药物颜色显示色块；支持使用至少 10 种颜色标识药物;
2.3.17.支持药物纠错功能;
2.3.18.夜间模式：可自动降低亮度和报警音量，时间段可调;
2.3.19.屏幕亮度支持多级可调;
2.3.20.能够存储、回放≥3500组历史信息记录;
2.3.21.可以通过无线网络与外部设备进行数据对接;
2.3.22.配备USB接口，接口配有防水盖，防止药物液体流入;
2.3.23.重量：≤1.7Kg（含锂电池）;
2.3.24.锂电池续航时间：≥15小时;
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	病人监护仪（多功能）
	一、整机硬件结构
1. ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机模块插槽数≥4个；
2. ≥15英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1280×768像素，≥12通道显示，显示屏亮度自动调节；
3. 配置≥4个USB接口；
4. 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供说明书证明材料；
5. 监护仪支持使用清洁消毒剂进行消毒，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类；
6. ★基本功能模块可升级为转运监护仪，从监护仪拔出后无需额外操作直接用于病人转运，可插入监护仪插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时，无风扇设计；
7. 可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机；
二、标配监护参数
1. ★监护仪标配基本功能模块，基本功能模块支持心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、体温和双有创血压的同时监测，以上参数都支持成人、小儿和新生儿病人类型；
2. 支持≥4道任意形叠加显示，以直观显示不同参数的变化情况；
（一）心电ECG
1. ★支持室上性心动过速和SVCs/min等室上性心律失常分析；
2. 支持27种以上心律失常分析功能；
3. ★提供ST段分析功能，适用于成人，小儿；
4. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；
（二）呼吸RESP
1. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0～170rpm；
（三）血氧SpO₂
1. 配置指套式血氧探头；
（四）无创血压NIBP
1. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式；
2. NIBP 成人病人类型收缩压测量：30～270mmHg；
（五）★双通道有创血压（双IBP，主机模块支持双路同时采集）
1. 支持双通道有创压IBP监测；
2. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-40～360mmHg；
三、扩展接口要求
1. 可升级将其它床旁设备数据整合到监护仪，不可只局限于本品牌，需提供提供设备清单；
2.★主机具备脑部区域血氧rSO₂（脑氧）模块硬件接口，可直接插接原厂脑氧模块；
四、系统功能、存储回顾与临床功能
1. 具有声光文字组合报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；
2. 具有分级报警功能；
3. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态；
4. ★当病人生命体征基础值异常时，监护仪支持根据病人的报警情况，自动推送该参数的报警限值；
5. 具有参数组合报警功能，允许自定义≥10个组合报警；
6. 支持对波形进行冻结，可以冻结单一波形，不影响其它波形的实时显示与报警；
7. 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算，并提供产品、手册截图证明材料；
8. 基础模块可升级双血氧监测功能，以提供CCHD新生儿先心病筛查；
9. 可连接输液泵，以进行用药信息回顾，可显示病人生命体征参数及用药信息回顾；
10. 支持≥96小时趋势表和趋势图回顾；
11. 支持事件回顾，每条报警事件能够存储16秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；
12. 具备全息波形的存储与回顾功能；
五、中央监护系统
1. 中心监护系统支持监护仪集中监护，同时查看多个病床的病人数据；
2. 可设置所有参数的报警限并提供声光报警；
3. 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连；
4. 中心监护系统支持Windows 10 中、英文操作系统；
5. 中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示；
6. 可同时集中监护不少于32个病人，单个屏幕可≥32个病人的同时集中监护。支持不少于2个显示屏显示
7. 多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等；
8. 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能；
9. 支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能；
10. 支持至少168小时长趋势回顾，至少168小时全息波形回顾。支持事件存储功能，可存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形；
11. 远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别；
六、产品设计、安全、注册与配套
（一）★产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDR认证；
（二）产品设计使用年限≥10年；
（三）提供医疗器械注册证或产品说明书，覆盖：心电、双路有创血压、双通道体温、具备脑氧扩展能力；
（四）整机符合GB9706.1医用电气设备安全标准；
（五）标配：心电导联、无创血压袖带（成人／小儿）、血氧传感器、双路体温探头、有创血压转接电缆；提供完整安装服务；
（六）★质保：整机≥5年原厂整机质保；提供厂家授权质保承诺函；
（七）培训：现场操作培训、维护培训；
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	病人监护仪（有创）
	监护仪结构
1、 整机硬件结构
1. ★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计；
2. ★≥12英寸彩色触摸屏，高分辨率≥1280×800像素，≥8通道显示，显示屏亮度自动调节；
3. 可配有≥4个USB接口；
4. 监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C，提供说明书证明材料；
5. 监护仪支持使用清洁消毒剂进行消毒，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类；
6. ★基本功能模块可升级为转运监护仪，从监护仪拔出后无需额外操作直接用于病人转运，可插入监护仪插槽作为主机模块，具有独立操作显示屏，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥4小时；
7. ★可升级的转运监护仪可以实现插入监护仪主机的任意插槽；
2、 标配监护参数
1. ★监护仪标配基本功能模块，基本功能模块支持心电、呼吸率、无创血压、血氧饱和度、脉搏、双通道体温和双通道有创血压的同时监测，以上参数都支持成人、小儿和新生儿病人类型；
2. 支持≥4道任意形叠加显示，以直观显示不同参数的变化情况；
（1） 心电ECG
1. ★支持27种以上心律失常分析功能；
2. 支持通过≤6个电极片得到实时12导心电波形，并支持实时12导心电波形同屏显示；
3. 提供ST段分析功能，适用于成人，小儿；
4. QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms；
（2） 呼吸RESP
1. 支持RR呼吸率测量，测量范围：0～170rpm；
（3） 血氧SpO₂
1. 配置指套式血氧探头；
（4） 无创血压NIBP
1. 无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列测量模式；
2. NIBP 成人病人类型收缩压测量：30～270mmHg；
（5） ★双通道有创血压（双IBP，主机模块支持双路同时采集）
1. 支持双通道有创压IBP监测；
2. 有创压适用于成人，小儿和新生儿，有创压测量范围：-50～360mmHg；
（6） 双通道体温TEMP
1. ★监护仪标配基本功能模块支持双通道体温同时监测，以上参数都支持成人、小儿和新生儿病人类型；
3、 扩展接口要求
1. 可升级将其它床旁设备数据整合到监护仪，不可只局限于本品牌，需提供设备清单；
4、 系统功能、存储回顾与临床功能
1. 具有声光文字组合报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源；
2. 具有分级报警功能；
3. 具有特殊报警音，当监护仪在病人发生致命性参数报警时，发出特殊的报警音进行提示病人处于危急状态；
4. ★当病人生命体征基础值异常时，监护仪支持根据病人的报警情况，自动推送该参数的报警限值；
5. 具有参数组合报警功能，允许自定义≥10个组合报警；
6. 支持对波形进行冻结，可以冻结单一波形，不影响其它波形的实时显示与报警；
7. 标配具备血流动力学，药物计算，氧合计算，通气计算，并提供产品、手册截图证明材料；
8. 基础模块可升级双血氧监测功能，以提供CCHD新生儿先心病筛查；
9. 可连接输液泵，以进行用药信息回顾，可显示病人生命体征参数及用药信息回顾；
10. 支持≥96小时趋势表和趋势图回顾；
11. 支持事件回顾，每条报警事件能够存储20秒相关波形，以及报警触发时所有测量参数值；
5、 中央监护系统
1. 中心监护系统支持监护仪集中监护，同时查看多个病床的病人数据；
2. 可设置所有参数的报警限并提供声光报警；
3. 中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式，中心监护网络中支持多达1200台床旁设备互连；
4. 中心监护系统支持Windows 10 中、英文操作系统；
5. 中心监护系统支持≥23寸液晶屏幕显示，1280×1024高分辨率彩色液晶显示；
6. 可同时集中监护不少于32个病人，单个屏幕可≥30个病人的同时集中监护。支持不少于2个显示屏显示
7. 多床观察区域支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等；
8. 提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能；
9. 支持系统报警声音关闭功能，提供全床位最近24h的报警事件浏览功能；
10. 支持至少168小时长趋势回顾，至少168小时全息波形回顾。支持事件存储功能，可存储事件发生时刻的全部参数及至少3道相关波形；
11. 远程双向控制：控制床旁机的病人信息、启动或停止血压测量、调整自动血压测量时间。控制床旁机参数报警范围和报警级别；
6、 产品设计、安全、注册与配套
（一）★产品通过国家III类注册，具备FDA认证，CE MDR认证；
（二）产品设计使用年限≥10年；
（三）提供医疗器械注册证，注册证载明覆盖：心电、双路有创血压、双通道体温、具备脑氧扩展能力；
（四）整机符合GB9706.1医用电气设备安全标准；
（五）标配：心电导联、无创血压袖带（成人／小儿）、血氧传感器、双路体温探头、有创血压转接电缆；提供完整安装支架；
（六）★质保：整机≥5年原厂整机质保；模块≥5年；提供厂家授权质保承诺函；
（七）培训：现场操作培训、维护培训；
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	呼吸机
	一、整机要求
1.★通过CFDA（NMPA）国家三类注册认证；
2.★适用于成人、儿童患者通气辅助及呼吸支持；
3.★设备采用涡轮供气；
4.标配流量传感器、湿化器、吸气阀、呼气阀；
5.★整机原厂质保≥5年；
二、显示要求
1.显示屏≥12英寸彩色触摸屏；
2.能显示气道阻抗、肺顺应性、通气量等力学参数；
三、呼吸模式及功能
1.★标配模式：容量控制/辅助通气模式和容量同步间歇指令通气模式；压力控制/辅助通气模式和压力同步间歇指令通气模式；持续气道正压通气模式/压力支持通气模式、窒息通气模式；
2.★高级模式：压力调节容量控制或自动流速调节，压力调节容量控制-同步间歇指令通气模式或自动流速调节同步间歇指令通气，气道压力释放通气，分钟指令通气；
3.标配无创通气功能；
4.氧疗模式 ：具备高流速氧疗功能，氧疗流速（≥50L/min）和氧浓度可调；
5.具备呼吸同步技术，使用病人的呼吸系统特性包含时间常数等自动调节吸气触发灵敏度和呼气触发灵敏度，自动调节压力上升时间；
四、设置参数
1.潮气量：20ml—4000ml；
2.呼吸频率：2-80/min；
3.最大峰值流速：180L/min；
4.吸气压力：1—95cmH2O；
5.压力支持：0—50cmH2O（PEEP之上的压力支持）；
6.PEEP:0—50cmH2O；
7.流速触发灵敏度：1—15L/min，或 OFF；
五、监测参数
1.气道压力监测：气道峰压、平台压、平均压、呼气末正压等参数监测；
2.分钟通气量监测：呼气分钟通气量、吸气分钟通气量、自主呼吸分钟通气量、泄漏分钟通气量、机控通气分钟通气量的监测；
3.潮气量监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼吸潮气量等潮气量的监测；
4.呼吸频率监测：总呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率；
5.肺功能参数：吸气阻力、呼气阻力、顺应性等监测参数；
六、报警参数
1.气道压力：过高/过低报警；
2.分钟通气量：过高/过低报警；
3.潮气量：过高/过低报警；
七、系统功能要求
1.★呼气阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）；
2.可提供操作视频二维码，可随时扫码查看机器操作视频；
3.支持显示历史监测参数≥192小时的趋势，系统可以存储≥500条日志；
八、信息化功能要求
1.呼吸机可与同品牌监护连接，并在监护仪上显示相关通气参数；
2.具备RS232接口，方便日常数据收集；
3.支持呼吸机连接呼吸机中央站；
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