# 一、多导睡眠监测仪

技术参数

1、设备的医疗器械注册证中，其适用范围中注明所能监测的生理指标，需包含脑电、眼电、肌电、心电、口鼻气流、胸腹呼吸、血氧饱和度、脉率、鼾声、体动、体位、CPAP等重要参数。从而符合国家医疗收费标准。

2、设备导联数，包括脑电（≥7导）、眼动电（≥2导）、下颌肌电（≥1导）、心电（≥2导）、呼吸气流、胸腹呼吸（独立RIP胸、腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、五体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、电池电量、PTT无线外接扩展通道参数等。

*3、电生理信号共模抑制比≥ 80 dB，输入阻抗≥10 MΩ，内部噪音≤5μVp-p， 24位高采样精度，采样频率即存储频率≥500Hz。

4、软件分析参数定义符合AASM 美国睡眠医学会睡眠及其相关事件判读手册3.0版。

5、设备小巧轻便，监测过程中不影响患者的活动，设备采用内置聚合物锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时；电池无需拆卸更换。

6、设备主机具备显示屏， 主机可以显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。

*7、具有电生理信号连接检测功能。

8、设备具备硅胶指套、多种睡眠监测血氧传感器，不会对人体产生压迫伤，减少发生被动脱落的可能，确保整夜血氧指标监测的完整性。

9、设备具有环境光监测功能，可通过环境光自动识别出关灯和开灯时间。

*10、具有高通、低通滤波、心电滤波、眼电滤波、工频陷波功能，可对单个通道进行滤波参数调整。

11、患者报告一键生成，可导出为WORD、EXCEL、PDF格式，同时可自定义报告模板，同时支持一键导出不同病例患者的各项监测生理指标，便于进行科研及其他数据收集操作。

12、软件回放诊断界面的时基可自定义调整，支持分屏且各个分区的时基独立，分区的占比也可自由调整；可以手动或自动分析睡眠分期、呼吸事件、缺氧、肢体运动等事件，并最终生成统计结果和报告；睡眠报告具有睡眠节律、血氧、氧减、心率、脉率、觉醒、腿动、呼吸事件、PTT、体动、体位的趋势图，压力滴定报表。

13、具备PTT（脉搏传输时间）功能反应睡眠呼吸事件发生时的血压变化趋势。

14、可以连接呼吸机进行压力滴定。

15、具备FFT 脑能量分析将脑电时频转换，量化各频段能量，助力睡眠分期与脑功能评估。

16、回放分析功能：具有回放分析软件，以色标标记睡眠过程中的呼吸暂停、鼾声事件等各类异常波形。

17、软件具有设备管理功能，一套软件支持管理多套、不同型号的设备，类别分明，信息直观，简约高效；也可同时打开多个实时监测窗口，多个判图窗口（均可含不同模式）。

*18、具备心率分析功能：支持心率变异性分析，可出具单独报告。

19、软件判读中事件标注拖动框内有信息展示，实时展示拖动时间、下降比、氧减值等信息，辅助快速判图。

20、自定义配置趋势图的展现方式，至少支持折线图、直方图、色块图中的一个模式模式。

*21、具备小睡试验（MSLT）和心率变异分析，可设置试验时间带智能提醒，小睡定时灵活设置。

配置清单

| 序号 | 物料名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 腕部主机 | 1台 |
| 2 | 胸部组件（一体机除外） | 1台 |
| 3 | 数据通讯组件 | 1个 |
| 4 | 蓝牙适配器 | 1个 |
| 5 | EXG分线器（集成电线除外） | 1个 |
| 6 | 血氧传感器 | 1个 |
| 7 | 心电导联线 | 1根 |
| 8 | 脑电导联线 | 1包 |
| 9 | 脑电导联线 | 1包 |
| 10 | 气流传感器 | 1个 |
| 11 | 肢体导联线 | 2条 |
| 12 | 胸呼吸导联线 | 1条 |
| 13 | 腹呼吸导联线 | 1条 |
| 14 | 胸腹呼吸带 | 2条 |
| 15 | 医疗适配器 | 1个 |
| 16 | 便携包 | 1个 |
| 20 | 电脑打印机 | 1套 |

# 二、经颅电刺激仪

技术参数

1.输出人数：≥2通道输出，可独立治疗2名患者，互不干扰，后期可增配至12名患者同时治疗，只需增配刺激器，节约成本；

2.接触质量：经颅电刺激控制软件端和刺激器端均可通过光标（非数值）移动来体现电极接触质量；

3.刺激模式：至少具备经颅直流电刺激模式（tDCS）、预刺激、伪刺激、经颅交流电刺激模式（tACS）、经颅脉冲电刺激模式（tPCS）、经颅随机噪声刺激（tRNS）、经颅振荡直流电刺激（toDCS）、单双向切换功能。

4.预刺激模式下：激发电流0-2.5mA五档可调，至少具备经颅直流电刺激波形可选，电流误差应≤±10%，持续时间 60s，时间误差≤±30s)

5.电流强度范围：0～2.5mA可调，且刺激治疗过程中电流实可调，步长 0.01 mA，误差应≤±10%设定值；

6.输出频率：≤200Hz ，范围可调，步长：0.5Hz，误差≤±10%设定值；

7.内置可充电锂电池（非可拆卸式电池），满电状态下可连续工作≥8小时；

8.安全保护功能：刺激过程中，不关闭电源的前提下可随时一键终止电流输出，按下终止后，刺激结束倒计时≤30秒；

*9.配件要求：具备≥45mm*45mm碳橡胶电极，且电阻值范围应在100-330欧姆，同时提供≥50mm*70mm*10mm海绵垫片配套使用；（须提供相应医疗器械备案凭证证明）

10.电刺激器显示功能，方便快速直接查看患者治疗信息，可实现显示无线连接状态、电池电量、刺激模式、设定电流大小、实时电流大小、接触质量及剩余刺激时间；（须提供产品说明书和产品功能截图证明）；

11.电刺激器操作功能，方便快速操作，至少具有设定电流、实时电流调节、开始/终止等功能；

12.配备经颅电刺激仪控制软件系统，至少具有患者信息管理、方案设置管理、用户账号管理及系统管理等功能；

*13.适用范围至少包括对脑功能损伤引起的运动功能障碍、语言障碍、吞咽障碍进行治疗,辅助治疗或缓解认知障碍。（需提供医疗器械证进行作证

配置清单

| 序号 | 物料名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台车（含主机） | 个 | 1 |  |
| 3 | 经颅电刺激仪控制软件 | 套 | 1 |  |
| 4 | 显示器 | 台 | 1 |  |
| 5 | 打印机 | 台 | 1 |  |

# 三、生物反馈仪

- 产品参数：

- 适用于精神科，对情绪、心理、行为、认知、注意力进行生物反馈训练。

- 与患者接触的材料需进行相关生物学评价试验：原发性刺激反应极轻微，致敏性及体外细胞毒性均符合标准要求，保障使用安全。（提供相关证明材料）

- 支持呼吸训练、松弛治疗、暗示治疗、音乐治疗对患者进行心理干预与治疗，辅助患者改善身心状态。

- 通过采集器/编码器可实时监测包括但不限于脑电、肌电/皮电、心率/皮温信号，并将这些生理信号转化为视觉、听觉等信号反馈给患者，综合反馈患者身心脑状态。（提供相关证明材料）

- 支持团队合作、团队竞争训练，帮助患者在不同的团体任务中展开训练。

- 患者信息录入方式包括但不限于手动输入，以提高科室效率。（提供相关证明材料）

- 可以通过手动阈值、自动阈值等形式，给予视觉、听觉等形式进行反馈提示，呈现给受试者。

- 报告输出：可针对训练情况生成评估报告、治疗报告、趋势报告等。

- 内置多种治疗方案，可满足多名患者治疗中个体化干预、及时调整治疗状态、提高治疗效果。

二、信号采集器/编码器：

- 具备语音提示功能，，支持一对一患者干预。（提供相关证明材料）

- 脑电信号采集，避免眼球转动和眨眼产生的干扰，确保临床数据采集精准无干扰。（提供相关证明材料）

- 具备患者状态指示灯，可随患者放松状态呈现不同颜色变化，治疗师可通过状态指示灯随时掌握患者治疗情况。（提供相关证明材料）

- 脑电：

- 噪声电平：≤2μV。（提供相关证明材料）

- 共模抑制比：≥90dB。

- 电压测量：误差不超过±10%。

- 时间间隔：误差不超过±5%。

- 采样位数≥24位。（提供相关证明材料）

- 采样率≥2000Hz。（提供相关证明材料）

三、其他：

- 1.提供多功能推车，所具备功能包括但不限于收纳。（提供相关证明材料）

- 2.设备使用年限≥10年。（提供相关证明材料）

- 3.信号采集器≥4个

| 配置清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生物反馈仪 | 1 | 计算机 | 台 | 1 |
|  | 2 | 信号编码器/采集器 | 个 | 4 |
|  | 3 | 软件 | 套 | 1 |
|  | 4 | 推车 | 台 | 1 |
|  | 5 | 黑白激光打印机 | 台 | 1 |